Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26» июня 2012 года  № 0356300051112000008

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (микроскоп бинокулярный)

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Тип микроскопа: биологический микроскоп светлого поля | Наличие |  |
|  | Класс микроскопа: рабочий | Наличие |  |
|  | Рабочее увеличение микроскопа | 40×, 100×, 400×, 1000× |  |
|  | Оптическая система микроскопа, состоящая из отдельных блоков (объективы, окуляры, тубус, зеркала и линзы) | Наличие |  |
|  | Тубусная система | Не менее 160 мм |  |
|  | Объективы и окуляры съёмные | Наличие |  |
|  | Визуальная насадка - бинокулярная, типа Зидентопф | Наличие |  |
|  | Угол поворота насадки | Не менее 360 ° |  |
|  | Угол наклона насадки | Не менее 30 ° |  |
|  | Диаметр окулярной трубки визуальной насадки, обеспечивающий плотную посадку окуляров | Наличие |  |
|  | Конструкция визуальной насадки и окуляры, обеспечивающие поле зрения | Не менее 18 мм |  |
|  | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, включающий значения, в диапазоне | Не менее 55 – 75 мм |  |
|  | Компенсация диоптрийной разницы на левой окулярной трубке | Не менее 5 дптр |  |
|  | Окуляр компенсационный широкопольные с увеличением | Не менее 10× |  |
|  | Окуляр компенсационный широкопольные с полем зрения | Не менее 18 мм |  |
|  | Оборудование, позволяющее исследователю работать в очках | Наличие |  |
|  | Штатив металлический, монолитный, окрашенный огнеупорной эмалью | Наличие |  |
|  | Оптическая система микроскопа, фиксирующаяся при переносе оборудования с места на место | Наличие |  |
|  | Основание штатива | Не более 300 × 300 мм |  |
|  | Реверс-револьвер на 4 объектива | Наличие |  |
|  | Возможность вращения реверс-револьвера как по часовой стрелке, так и против | Наличие |  |
|  | Антигрибковое покрытие оптики | Наличие |  |
|  | Предметный столик механический, двухкоординатный | Наличие |  |
|  | Размер предметного столика | Не менее 135 × 140 мм |  |
|  | Материал предметного столика - металлокерамика, устойчивая к истиранию и царапинам, устойчивая к агрессивным веществам | Наличие |  |
|  | Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки | Наличие |  |
|  | Встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата, обеспечивающий переход фокусировочных винтов в режим холостого хода | Наличие |  |
|  | Фокусировка, обеспечивающаяся вертикальным перемещением предметного столика | Не менее 13 мм |  |
|  | Встроенный механизм регулировки плавности хода | Наличие |  |
|  | Конденсор Аббе регулируемый по высоте с апертурной ирисовой диафрагмой, nA 1,25, держатель дополнительных фильтров | Наличие |  |
|  | Коллектор системы освещения с матовой линзой | Наличие |  |
|  | Источник света - светодиод мощностью | Не менее 3 Вт |  |
|  | Регулятор мощности светодиода | Наличие |  |
|  | Встроенный источник питания с автоматическим определением напряжения | Наличие |  |
|  | Питание от сети 110 – 220 В, 50 – 60 Гц | Наличие |  |
|  | Диапазон рабочих температур | Не менее +18...+35 °C |  |
|  | Габариты (Г × В × Ш) | Не более 300 × 390 × 300 мм |  |
|  | Вес оборудования | Не более 7 кг |  |
|  | Возможность обеспечить дополнительные рабочие увеличения 20 – 2000× | Наличие |  |
|  | Возможность обеспечить исследования методом фазового контраста обеспечить исследования методом люминисценции | Наличие |  |
|  | Возможность обеспечить исследования в поляризованном свете | Наличие |  |
|  | Возможность обеспечить исследования в темном поле | Наличие |  |
|  | Возможность обеспечить установку устройств фото/видеозахвата | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Бинокулярный микроскоп | 1 шт. |  |
|  | Иммерсионное масло | Не менее 10 мл |  |
|  | Комплект светофильтров для коррекции спектра освещения и повышения контрастности (синий, зеленый) | 1 компл. |  |
|  | Защитный чехол от пыли | 1 шт. |  |
|  | Объектив S-Plan Achromat 4X, N.A. 0.10 | 1 шт. |  |
|  | Объектив S-Plan Achromat 10Х, N.A. 0.25 | 1 шт. |  |
|  | Объектив S-Plan Achromat 40Х, N.A. 0.65, подпружиненный | 1 шт. |  |
|  | Объектив S-Plan Achromat 100Х, N.A. 1.25 (масло), подпружиненный | 1 шт. |  |
|  | Прилагаемая документация | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 5 |  |
|  | Цена ед, руб. | Указать |  |
|  | ИТОГО сумма, руб. | Указать |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»			                                                      Ю.Б. Власова