Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 0356300165912000023 от 28.06.2012 г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и технические характеристики товара | Требования к товару |
|  | Очиститель воздуха электростатический, модель «TREE-100» с озоновым фильтром |  |
|  | Количество, шт. | 12 |
|  | Воздействие на микробную клетку | С помощью электрического поля, замыкающегося внутри прибора и фильтрации части микронного и субмикронного размера |
|  | Воздухонагнетательный механизм | Ионный ветер, создаваемый коронирующим разрядом |
|  | Фильтрация воздушного потока | Фильтрация входного воздушного потока обеспечивается для частиц размером от 0.02 микрона (пределы измерения) и более с помощью одноступенчатого электростатического фильтра |
|  | Степень фильтрации | Не менее 99.9% для частиц размером до 0.3 микрона и выше |
|  | Условия эксплуатации | Для работы во внутренних помещениях при температуре окружающей среды от 00С до 400С, относительной влажности до 95% и атмосферным давлении не ниже 630 мм.рт.ст. |
|  | Электропитание | От сети переменного тока напряжением 220В +22, частотой 50-60Гц |
|  | Суммарная мощность | Не более 45 |
|  | Средний срок службы | При правильной эксплуатации и уходе – не менее 10 000 часов. По истечении 10 000 часов эксплуатации требуется замена коронирующего электрода |
|  | Электробезопасность | По электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 для изделий класса защиты I типа Н. защита от поражения электрическим током осуществляется быстродействующим источником высокого напряжения, отключающим напряжение при прикосновении к электродам. |
|  | Габаритные размеры, мм (толщина, ширина, длина) | Не более 150* не более 300* не более 400 |
|  | Масса, кг | Не более 5 |
|  | Время непрерывной работы | Не ограничено |
|  | Уровень звуковой мощности | Практически бесшумно (не более 3 дб) |
|  | Объем обеззараживаемого воздуха при включении по режиму «ТУРБО», м3/ч | Не менее 100+10 |
|  | В комплект поставки должно входить | Очиститель – 1 шт, Озоновый фильтр – 1 шт, Картридж с электродами – 2 шт, Коронирующие рамки – 3шт, шнур питания – 1 шт, крепления – 4 компл., Руководство по эксплуатации 1 шт, паспорт 1 шт. |
|  | Гарантийный срок обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию |
|  | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | наличие |
|  | Все оборудование должно быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | наличие |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | наличие |
|  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны от завода-изготовителя, гарантийные талоны от организации занимающейся поставкой и монтажом оборудования со сроком гарантии не менее гарантии производителя | наличие |
|  | Монтаж, установка, пуско-наладочные работы, проведение инструктажа персонала | наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 мес. |
|  | Срок поставки | 10 рабочих дней с момента подписания договора |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБРН-2х30 "Азов" |  |
|  | Количество, шт. | 60 |
|  | Принцип действия | Обеззараживание прокачиваемого воздуха вдоль безозоновой бактерицидной лампы низкого давления, дающей излучение с длинной волны 253,7 нм внутри кожуха облучателя |
|  | Условия эксплуатации | Для работы во внутренних помещениях при температуре окружающей среды от +100С до 350С, относительной влажности до 80% |
|  | Электропитание | От сети переменного тока напряжением 220В +22, частотой не более 50 Гц |
|  | Суммарная мощность | Не более 190 ВА |
|  | Средний срок службы бактерицидной лампы | Не менее 8000 часов |
|  | Габаритные размеры, мм (высота , ширина, длина) | Не более 146* не более 144* не более 1102 |
|  | Вес, кг | Не более 4,7 |
|  | Время непрерывной работы | Не ограничено |
|  | Производительность по потоку | Не менее 90 м3/ч |
|  | Стартер фирмы Philips | Не менее 220 В |
|  | Срок службы облучателя | Не менее 5 лет |
|  | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, год выпуска – не ранее 2011 г. | наличие |
|  | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | наличие |
|  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны от завода-изготовителя, гарантийные талоны от организации занимающейся поставкой и монтажом оборудования со сроком гарантии не менее гарантии производителя | наличие |
|  | Монтаж, установка, пуско-наладочные работы, проведение инструктажа персонала | наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 мес. |
|  | Срок поставки | 10 рабочих дней с момента подписания договора |

При поставке товаров качество товаров должно быть подтверждено копией акта медико-биологических испытаний, копией регистрационного удостоверения, копией сертификата соответствия.

Указание на определенные марки и модели материалов и оборудования следует читать как «или эквивалент».