Техническое задание

Начальная цена договора: 490 000,00 руб. (Четыреста девяносто тысяч) рублей, 00 коп.

Предмет договора: Право заключения договора на поставку медицинского оборудования: Лазерный хирургический аппарат с комплектом для гинекологии для нужд МБУЗ «Городская поликлиника №7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России на лазерный аппарат | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии на лазерный аппарат | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России на комплект для гинекологии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России на защитные очки | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Длины волн оптического излучения - 1 470 нм - 1 900 нм | Наличие Наличие |  |
|  | Максимальная мощность сочетанного оптического непрерывного излучения | Не менее 25 Вт |  |
|  | Диапазон регулировки мощности излучения | Не менее 0 – 25 Вт |  |
|  | Шаг регулировки мощности | Не более 1 Вт |  |
|  | Режимы работы аппарата: |  |  |
|  | - непрерывный | Наличие |  |
|  | - импульсно-периодический | Наличие |  |
|  | - одиночный импульс | Наличие |  |
|  | - микроимпульс | Наличие |  |
|  | - наноимпульс | Наличие |  |
|  | - суперимпульс | Наличие |  |
|  | Параметры импульсного излучения: |  |  |
|  | - регулируемая длительность импульса в диапазоне | Не менее 0 – 10 с |  |
|  | - шаг регулировки длительности импульса | Не более 0,01 с |  |
|  | - регулируемый интервал между импульсами в диапазоне | Не менее 0 – 10 с |  |
|  | - шаг регулировки интервала между импульсами | Не более 0,01 с |  |
|  | Длительность микроимпульса в диапазоне | Не менее 100 – 1 000 мкс |  |
|  | Шаг регулировки длительности микроимпульса | Не более 100 мкс |  |
|  | Длительность наноимпульса в диапазоне | Не менее 100 – 1 000 нс |  |
|  | Шаг регулировки длительности наноимпульса | Не более 100 нс |  |
|  | Максимальная оптическая мощность суперимпульса | Не менее 45 Вт |  |
|  | Пилотный (прицельный) луч | Наличие |  |
|  | Длины волн пилотного луча: - 650 нм - 535 нм | Наличие Наличие |  |
|  | Максимальная мощность пилотного луча | Не менее 3 мВт |  |
|  | Возможность включения и выключения пилотного луча | Наличие |  |
|  | Встроенный контроль за температурой дистального конца световода при контактном проведении операций на основе Фурье-анализа | Наличие |  |
|  | Запоминание параметров лазерного излучения после выключения прибора | Наличие |  |
|  | Индикация параметров излучения: цифровая светодиодная | Наличие |  |
|  | Таймер излучения с заданием времени сеанса в диапазоне | Не менее 1 с – 1 ч |  |
|  | Шаг регулировки таймера | Не более 1 с |  |
|  | Запоминание параметров излучения при выключении аппарата | Наличие |  |
|  | Корпус прибора должен быть изготовлен из ABS пластика | Указать |  |
|  | Тип оптического разъёма SMA-905 | Наличие |  |
|  | Размер каустики лазерного пучка | Не более 200 мкм |  |
|  | Питание от сети | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 100 Вт |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 290 × 200 × 235 мм |  |
|  | Масса | Не более 3 кг |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Лазерный аппарат | 1 шт. |  |
|  | Ручка-держатель световода с плоским торцом | 1 шт. |  |
|  | Скалыватель оптического волокна | 1 шт. |  |
|  | Защитные очки от лазерного излучения | 1 шт. |  |
|  | Педаль управления | 1 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Волоконно-оптический инструмент для гинекологии |  |  |
|  | Световод с плоским торцом для бесконтактного и контактного проведения операций | 3 шт. |  |
|  | Световод диффузионного типа с микролинзой на конце | 2 шт. |  |
|  | Световод диффузионного типа для бесконтактного проведения операций с фокусирующей системой и диаметром пятна 200 мкм | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |