УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  М.А.Мальцев

«____» _________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку приборов и аппаратов физиотерапевтического действия

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-64-77 |
| Контактное лицо |  | Фандорова Юлия Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка приборов и аппаратов физиотерапевтического действия для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 799 900,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска не ранее 2012 г. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара осуществляется в полном объеме, срок поставки Товара - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами. Срок ввода Товара в эксплуатацию – в течение 5-и календарных дней с момента поставки Товара и подписания сторонами товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки Товара. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору. Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода Товара в эксплуатацию и устанавливается на срок не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента ввода в эксплуатацию всего товара, указанного в спецификации, инструктажа персонала Заказчика и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. Заказчик вправе удержать неустойку из любого причитающегося Поставщику платежа. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, установки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, договор заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 12.03.2012 г. № 120. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| Сведения о возможности заказчика улучшить качество поставляемого товара при заключении Договора |  | - При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать торговое наименование (модель), производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» августа 2012 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «09» августа 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «13» августа 2012 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 5,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных договором); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. При этом срок действия договора поручительства должен заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору в части: нарушение сроков поставки товара, отказ от поставки товара полностью или его части, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, поставка товара ненадлежащего качества. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 5,0 % начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения Договора (извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора (нарушение сроков поставки товара, отказ от поставки товара полностью или его части, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, поставка товара ненадлежащего качества) Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 15 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение гарантии поставщика на товар по договору № _от 20 г.). |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия током высокой или надтональной частоты |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Питание от сети переменного тока 50ГЦ |
|  |  | Напряжение питания 220 В |
|  |  | Потребляемая мощность не более 40 ВТ |
|  |  | Частота синусоидального выходного напряжения 22 кГк |
|  |  | Эффективное значение максимального выходного напряжения 4 кВ |
|  |  | Время непрерывной работы не менее 30 минут |
|  |  | Масса, менее 0,9 кг |
|  |  | Электробезопасность класс II тип BF |
|  |  | Аппарат состоит из электронного блока, сетевого шнура и электродов. |
|  |  | Электронный блок имеет регулятор выходного напряжения, совмещенный с выключателем, ползунок регулятора выходного напряжения имеет цифровую шкалу. |
|  |  | Аппарат имеет головку с наконечником для крепления сменных электродов коронного разряда, которые обеспечивают возможность замены и фиксирования электродов. |
|  |  | Электрод состоит из стеклянного баллона, заполненного разряженным инертным газом (неоном) и металлического цоколя. |
|  |  | Комплектация при поставке: грибовидный электрод, паспорт аппарата, руководство по использованию на русском языке |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 2 |  | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия током высокой или надтональной частоты |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Питание от сети переменного тока 50ГЦ |
|  |  | Напряжение питания 220 В |
|  |  | Потребляемая мощность не более 40 ВТ |
|  |  | Частота синусоидального выходного напряжения 22 кГк |
|  |  | Эффективное значение максимального выходного напряжения 3 кВ |
|  |  | Время непрерывной работы не менее 30 минут |
|  |  | Масса, не более 1 кг |
|  |  | Электробезопасность класс II тип BF |
|  |  | Аппарат состоит из электронного блока, сетевого шнура и электродов. |
|  |  | Электронный блок имеет регулятор выходного напряжения, совмещенный с выключателем, ползунок регулятора выходного напряжения имеет цифровую шкалу. |
|  |  | Аппарат имеет головку с наконечником для крепления сменных электродов коронного разряда, которые обеспечивают возможность замены и фиксирования электродов. |
|  |  | Электрод состоит из стеклянного баллона, заполненного разряженным инертным газом (неоном) и металлического цоколя. |
|  |  | Комплектация при поставке: грибовидный электрод, паспорт аппарата, руководство по использованию на русском языке |
|  |  | Количество, 2 шт |
| 3 |  | Аппарат для УВЧ терапии |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Напряжение и частота сети: 220В, 50Гц |
|  |  | Потребляемая мощность не более 100 Вт |
|  |  | Электробезопасность класс I тип BF |
|  |  | Размеры не более 400*300*130мм |
|  |  | Вес, не более 5,5 кг |
|  |  | Максимальная выходная мощность, 60Вт |
|  |  | Частота излучения не менее 27,12 Мгц |
|  |  | Номинальная выходная мощность, регулируемая ступенчато от 5 до 60 Вт |
|  |  | Настройка аппарата – автоматическая |
|  |  | Диапазон таймера, мин. От 1 до 99 |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 4 |  | Аппарат непрерывного импульсного тока синусоидальной формы |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Питание от сети переменного тока с напряжением 220 В |
|  |  | Частота тока 50Гц |
|  |  | Мощность, потребляемая из сети не более 60 Вт |
|  |  | Частота синусоидальных импульсов в диапазоне от 50 до 100 Гц |
|  |  | Число видов тока – 7 |
|  |  | Число рабочих электродов для гальванизации 12 шт. |
|  |  | Маскимальный ток в цепи пациента при воздействии диадинамическими токами 50мА |
|  |  | Максимальный ток в цепи пациента при гальванизации 50 мА |
|  |  | Таймер длительности процедуры в диапазоне от 0 до 99 мин |
|  |  | Габаритные размеры 308*280*130 мм |
|  |  | Масса, не более 3,5 кг |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 5 |  | Физиотерапевтический аппарат низкочастотный, для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами звуковых частот. |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Аппарат имеет 4 канала |
|  |  | Два режима работы: Одноканальный и Кольцевой |
|  |  | Цифровая клавиатура |
|  |  | Автоматическая регулировка характеристик |
|  |  | ЖК - дисплей |
|  |  | В одноканальном режиме на выходе канала 1 обеспечивается 5 видов работ с возможностью выбора модулированных колебаний, частоты до 150 Гц и коэффициента модуляции. |
|  |  | В кольцевом режиме (воздействие 4х каналов) обеспечивается два вида работ с возможностью выбора модулированных колебаний, частоты до 150 Гц и коэффициента модуляции. |
|  |  | Частота несущих колебаний синусоидальной формы 5000 ± 100 Гц |
|  |  | Частота модуляции устанавливается дискретно со значениями: 10,20,30,40,50,80,100,150 Гц |
|  |  | Коэффициент модуляции устанавливается дискретно со значениями: -0, 25±3,50±7,75±9,100±14% |
|  |  | Аппарат обеспечивает установку выходного тока в цепи пациента в каждом канале в диапазоне от 0 до 100 мА на активной нагрузке 250 Ом В диапазоне от 0 до 30мА на активной нагрузке 1Ом |
|  |  | Допускаемое отклонение установленного тока пациента ±10% |
|  |  | Ток пациента устанавливается с дискретностью 1 мА |
|  |  | Возможность подключения к автономному источнику питания |
|  |  | Таймер длительности процедуры в диапазоне от 0 до 99 мин |
|  |  | Время непрерывной работы не менее 8 часов |
|  |  | Питание 220В |
|  |  | Потребляемая мощность не более 15Вт |
|  |  | Электробезопасность класс II тип BF |
|  |  | Комплектация при поставке: аппарат, блок питания - 1шт., кабель «003» - 4шт., комплект электродов одноразовых - 40шт., паспорт, методические указания на русском языке. |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 6 |  | Аппарат постоянного магнитного поля, импульсного лазерного и постоянного светодиоидного излучения инфракрасных волн |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Лазерное излучение, длина волны, мкм в диапазоне 0,85-0,89 инфракрасное |
|  |  | Импульсная мощность лазера, 5-7 Вт |
|  |  | Частота повторения импульсов лазера, Гц 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000. |
|  |  | Мощность излучения светодиодов, мВт в диапазоне от 0 до 120 |
|  |  | Встроенный фоторегистратор |
|  |  | Напряжение электропитания 220 В |
|  |  | Потребляемая мощность, 35 Вт |
|  |  | Размеры 240*215*115 мм |
|  |  | Масса, не более 2,2 кг |
|  |  | Длительность однократной экспозиции в режимах излучения, дискретна в диапазоне (мин) 0,25-15 |
|  |  | Звуковая сигнализация включения питания и окончание работы лазера и светодиодов. Длительность сигнала не менее 0,5 сек. |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 7 |  | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия потоков аэроионов отрицательной полярности |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, 220В |
|  |  | Потребляемая мощность 25 Вт |
|  |  | Величина тока аэроионов мкА 30 |
|  |  | Масса, не более 2,3 кг |
|  |  | Габариты 296*160*117 мм |
|  |  | Длительность одного цикла работы, не менее 30минут |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 8 |  | Электростимулятор транскраниальный двухпрограмный импульсный |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | 1 режим работы: импульсы прямоугольные биполярные |
|  |  | 2 режим работы: импульсы прямоугольные монополярные |
|  |  | Диапазон регулировки выходных каналов: импульсный биполярный ток от 0 до 3,00 мА, импульсный монополярный ток от 0 до 3,00 мА |
|  |  | Установка длительности процедуры в диапазоне от 5 до 40 минут, дискретность установки таймера 5 минут. |
|  |  | Питание сеть 220В, 50Гц |
|  |  | Габаритные размеры 200*111*64 мм |
|  |  | Масса, не более 0,5кг |
|  |  | Электробезопасность класс II тип BF |
|  |  | Контроль работоспособности аппарата. Речевое сопровождение установки режимов и работы аппарата. |
|  |  | Защита пациента – автоматическое понижение стимулирующего тока при нарушении контакта в цепи электродов. |
|  |  | Автоматическое плавное отключение стимулирующего тока по оконча- нии процедуры. |
|  |  | Отображение на световых индикаторах выбранного вида стимулирую- щего тока и режима работы аппарата |
|  |  | Отображение на цифровом индикаторе: - действующего значения силы импульсного тока; - времени до окончания процедуры. |
|  |  | Комплектация при поставке: аппарат, прокладки комплект -3шт, электроды комплект - 1шт, паспорт, медицинская инструкция на русском языке, 1 шт. |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 9 |  | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Электропитание от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В |
|  |  | Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 35 ВА |
|  |  | Габаритные размеры аппарата: электронного блока – 137х60х45 мм; узла воздействия (одной из катушек) 15х90 мм. |
|  |  | Количество узлов воздействия – 4 |
|  |  | Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет в диапазоне (20±6) мТл. |
|  |  | Длительность импульса составляет в диапазоне 1,5-2,5 мс. |
|  |  | Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц. |
|  |  | Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией. |
|  |  | Аппарат обеспечивает работу в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин. |
|  |  | Аппарат автоматически отключается от сети через (22±1) мин |
|  |  | Электробезопасность класс II тип B |
|  |  | Масса аппарата не более 0,62 кг |
|  |  | Аппарат состоит из электронного блока (генератора импульсов тока), узла воздействия, состоящего из четырёх связанных между собой катушек-индукторов, используемых для воздействия на отдельные пораженные части тела, кабеля узла воздействия длиной (2,1±0,1)м и сетевого шнура длиной (1,2±0,1)м. Все соединения отдельных узлов гибкие и неразъёмные |
|  |  | Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом по ОСТ 42-21-2-85: 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. |
|  |  | Материалы, используемые в конструкции аппарата, обеспечивают отсутствие раздражающего и аллергического действия согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92. |
|  |  | Максимальная температура корпуса аппарата после одного цикла работы не более 45 °С, максимальная температура узла воздействия - не более 41 °С. |
|  |  | Комплектация при поставке: аппарат; индикатор магнитного поля; элементы крепления; руководство по эксплуатации на русском языке. |
|  |  | Количество, 4 шт |
| 10 |  | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Аппарат создает вращающееся пульсирующее электромагнитное поле |
|  |  | Индикация наличия электромагнитного поля |
|  |  | Напряжение питающей сети не более 220В |
|  |  | Потребляемая мощность не более 100ВА |
|  |  | Частота изменений магнитного поля в диапазоне 12,5; 17; 25 Гц |
|  |  | Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме не более 5;10;20 сек. |
|  |  | Амплитуда магнитной индукции 10;15;20 мТл |
|  |  | Габаритные размеры 370*260*235 мм |
|  |  | Масса, не более 7 кг |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 11 |  | Аппарат для лечения низкочастотным синусоидальным магнитным полем |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Амплитудное значение индукции магнитного поля в диапазоне- (30±9) мТл. |
|  |  | Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением ~220В |
|  |  | Мощность, потребляемая аппаратом от сети - не более 30 ВА. |
|  |  | Масса аппарата - не более 0,6 кг |
|  |  | Габаритные размеры аппарата - 117х80х55 мм. |
|  |  | Предельное значение магнитной индукции на расстоянии 0,5 м от рабочей поверхности аппарата не превышает 0,5 мТл. |
|  |  | Температура корпуса аппарата после 6 часов работы (20 мин работа - 10 мин перерыв) - не более 41 °С. |
|  |  | Электробезопасность соответствует классу II тип В |
|  |  | Комплектация при поставке: аппарат, индикатор магнитного поля; руководство по эксплуатации на русском языке. |
|  |  | Количество, 2 шт |
| 12 |  | Аппарат системы светотерапии |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Диаметр фильтра 11см |
|  |  | Параметры электросети 220В, частота 50 Гц |
|  |  | Потребляемая мощность 160ВА |
|  |  | Номинальная мощность галогеновой лампы 50Вт |
|  |  | Класс защиты II IP20 |
|  |  | Тип прибора B |
|  |  | Вес с настольной стойкой 3,4кг |
|  |  | Длина волны в диапазоне 480-3400 нм |
|  |  | Степень поляризации > 95% |
|  |  | Удельная мощность 40мВт/см² |
|  |  | Плотность потока световой энергии в минуту 2,4 Дж/см² |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 13 |  | Компрессорный небулайзер |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Небулайзер с камерой «Компэйр» с технологией виртуальных клапанов |
|  |  | Количество режимов работы 1 |
|  |  | Средний размер частиц 3 мкм |
|  |  | Количество частиц менее 5 мкм 76% |
|  |  | Наклон небулайзерной камеры до 45° |
|  |  | Производительность компрессора, 8 л/мин |
|  |  | Максимальное давление воздушного потока на выходе компрессора, 3 бар |
|  |  | Максимальное давление воздушного потока на выходе из небулайзерной камеры, 0,9 бар |
|  |  | Скорость распыления препарата, 0,4 мл/мин |
|  |  | Максимальный объем небулайзерной камеры, 7 мл |
|  |  | Минимальное заполнение небулайзерной камеры, 2 мл |
|  |  | Остаточный объем, 0,7 мл |
|  |  | Время непрерывной работы - не ограничено |
|  |  | Ограничения по препаратам для небулайзерной терапии нет |
|  |  | Уровень шума, 60 дб |
|  |  | Напряжение питания компрессора, В220 |
|  |  | Потребляемая мощность, 134 Вт |
|  |  | В комплекте: компрессор, камера «Компэйр», загубник, насадка для носа, взрослая и детская маски ПВХ, воздуховодная трубка, комплект фильтров (5шт), сумка для хранения и перевозки, руководство по эксплуатации на русском языке. |
|  |  | Количество, 2 шт |
| 14 |  | Аппарат для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Три режима работы: 1 режим «сдвоенная нарастающая волна» 2 режим «бегущая волна» 3 режим «попеременное сдавливание» |
|  |  | Максимальное давление в камерах 140 мм рт.ст. |
|  |  | Время переключения камер манжет в диапазоне 10-25 с |
|  |  | Питание от сети переменного тока 220В/50Гц |
|  |  | Потребляемая мощность 20ВА |
|  |  | Габаритные размеры 240*240*95мм |
|  |  | Длина манжет: рука 770 мм, нога 1150 мм, голень 300 мм |
|  |  | Масса блока управления не более 3,5кг |
|  |  | Масса манжет сапога 1,3 кг |
|  |  | Маска манжет рукава 1,6 кг |
|  |  | Масса манжет голени 0,32 кг |
|  |  | Длина соединительных шлангов 2м |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 15 |  | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Напряжение питания 220В/50Гц |
|  |  | При общем облучении на расстоянии 0,7м от облучаемой поверхности – номинальное значение Вт/м² не более 1,0 |
|  |  | При локальном облучении на срезе тубуса ø5мм - номинальное значение Вт/м² не менее 0,8 |
|  |  | При локальном облучении на срезе тубуса ø15мм - номинальное значение Вт/м² не менее 1,0 |
|  |  | Потребляема мощность не более 300 ВА |
|  |  | Время установления рабочего режима изделия не более 5 сек с момента загорания лампы облучателя |
|  |  | Работа в течении 8 часов в сутки в циклическом режиме 10 минут работа -15 минут перерыв |
|  |  | Габаритные размеры 275*145*140 мм |
|  |  | Масса комплекта не более 1 кг |
|  |  | Электробезопасность класс II тип BF |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 16 |  | Аппарат для гальванизации |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Максимальный ток в цепи пациента не выше 50мА |
|  |  | Диапазон регулирования тока 0,5 – 50 мА |
|  |  | Таймер 30 мин. с дискретностью установки 5мин |
|  |  | Питание от сети переменного тока 50Гц, 220В |
|  |  | Звуковая индикация окончания процедуры |
|  |  | Комплектация при поставке: медицинский прибор для электрофореза, токопроводы 2 типов - разъемы типа «Крокодил»-4шт. разъемы штыревые -4 шт., а так же многоразовые электроды из токопроводной резины (габаритные размеры 50х50 мм), технический паспорт с инструкцией по применению. |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 17 |  | Аппарат для комбинированной электротерапии, ультразвуковой и лазерной терапии. |
|  |  | Технические характеристики: |
|  |  | Питание от сети переменного тока 50Гц, 220В |
|  |  | Потребляемая мощность не более 96 ВА |
|  |  | Режим выбора терапии и параметров |
|  |  | Количество выходов для электротерапии не менее 2 |
|  |  | Режим выбора готовых встроенных терапевтических программ не менее 24 |
|  |  | Электротерапия 2 режима: – гальванический - импульсный |
|  |  | Выход для подключения лазерного зонда |
|  |  | Выход для подключения ультразвукового зонда |
|  |  | Цифровой таймер от 0 до 90 мин |
|  |  | Система звуковых сигналов об окончании процедуры |
|  |  | Диапазон силы тока для электротерапии Ма от 0 до 30 |
|  |  | Напряжение электромагнитного поля в диапазоне от 0 до 100 |
|  |  | Частота электромагнитного поля: 10, 25, 50 Гц |
|  |  | Инфракрасный лазер |
|  |  | Частота ультразвука в диапазоне от 1 до 3 Мгц |
|  |  | Габариты 500*400*300мм |
|  |  | Вес, не более 10кг |
|  |  | Комплектация при поставке: |
|  |  | Сетевой провод |
|  |  | Предохранитель- комплект из 2 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
|  |  | Кабель для электрода разветвляющий (2-х проводной) - 2 шт |
|  |  | Электроды 60*80мм гибкие резиновые - 4шт |
|  |  | Электроды 50*50мм гибкие резиновые - 4шт |
|  |  | Губки для электродов 60*80мм – 4 шт |
|  |  | Губки для электродов 50*50мм – 4 шт |
|  |  | Эластичная повязка 1000мм |
|  |  | Эластичная повязка 600мм |
|  |  | Магнитные аппликаторы круглые – 2шт |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |
|  |  | Лазерный аппликатор с наводящим светом |
|  |  | Ультразвуковая головка 1-3 Мгц, площадь 5 кв.см. |
|  |  | Защитные очки |
|  |  | Количество, 1 шт |
| 18 | 1. | Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации |
|  | 2. | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведен не ранее 2012 года |
|  | 3. | Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. |
|  | 4. | При поставке должна прилагаться регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия с приложениями, выданными органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке |
|  | 5. | После приемки оборудования в эксплуатацию проводится инструктаж технического и обслуживающего персонала |
|  | 6. | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию |
|  | 7. | Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку приборов и аппаратов физиотерапевтического действия

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2012  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мальцева Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2012 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику приборы и аппараты физиотерапевтического действия (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, модель, срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, срок оказания вспомогательных услуг, объем гарантий, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость Товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, установки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента ввода в эксплуатацию всего товара, указанного в спецификации, инструктажа персонала Заказчика и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. Оплата за Товар производится за счет средств ОМС.

3. Качество и комплектность товара

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2012 г.

3.3. Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода Товара  в эксплуатацию и устанавливается на срок 12 месяцев.

Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Сроки,  порядок поставки и ввод в эксплуатацию Товара

4.1. Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А в соответствии с условиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1) и Функциональным и качественным характеристикам Товара (Приложение № 2).

4.2. Срок поставки Товара - в течение 60  календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами. Срок ввода Товара в эксплуатацию – в течение 5-и календарных дней с момента поставки Товара и подписания сторонами товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки Товара.

4.3. Заказчик, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

4.4.  Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- сертификат соответствия;

- регистрационное удостоверение;

- гарантийный талон;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке не менее чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемой поставки.

4.6. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.7. Приемка поставленного Товара и его ввод в эксплуатацию осуществляется в два этапа.

4.7.1. На первом этапе  Заказчик осуществляет приемку Товара от Поставщика по количеству, ассортименту, комплектности в соответствии с требованиями, установленным в Договоре. Проверяет Товар на наличие дефектов непроизвольного характера (дефектов транспортировки и др.). При поставке определенного набора Товаров в комплекте (комплект Товаров), Заказчик проверяет Товар по комплектности. При осуществлении приемки Товара уполномоченный представитель Заказчика обязан осмотреть Товар и проверить его на наличие явных дефектов. Доказательством передачи Товара является акт приема-передачи Товара, товарно-транспортная накладная, счет-фактура.

Приемка Товаров по количеству, ассортименту и комплектности проводится в день приемки Товаров по адресу поставки Товаров, указанному в  пункте 4.1 настоящего Договора.

4.7.2. На втором этапе осуществляется проверка качества Товара, наличия сопроводительных документов на Товар, удостоверяющих его качество, предусмотренных действующим законодательством и требованиями настоящего Договора.

4.7.3. При наличии положительного заключения по приемке товара по качеству Заказчик и Поставщик подписывают акт ввода в эксплуатацию Товара. Товар считается поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания акта  ввода в эксплуатацию Товара.

4.7.4. При приемке поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

4.7.5. При  обнаружении в Товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации Товара, несоответствий условиям Договора и приложениям к Договору при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик обязан явится в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента получения уведомления для составления акта выявленных недостатков. В  случае отсутствия Поставщика акт составляется только представителями Заказчика. Поставщик должен в течение срока, согласованного с Заказчиком, исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного Товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7.6. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия Товара условиям Договора, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки Товара полностью или его части,  уплачивает неустойку в размере 1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или его части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

6.2.3. За нарушение сроков оказания вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора  (нарушения сроков поставки Товара; отказа от поставки Товара, недопоставка Товара; нарушения сроков оказания вспомогательных услуг; поставка Товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. Заказчик вправе удержать неустойку из любого причитающегося Поставщику платежа.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 «Спецификация».

Приложение № 2 – «Функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристикам Товара».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А Р\с БИК ИНН КПП ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, модель, производитель, страна происхождения | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Срок оказания вспомогательных услуг | Объем гарантий | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Функциональные характеристики, потребительские свойства

и качественные характеристики товара

| №/№ | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-16-567 от 17.07.2012 | Поставщик № 2, вх № 01-16-566 от 17.07.2012 | Поставщик № 3, вх № 01-16-565 от 17.07.2012 | Поставщик № 4, вх № 01-16-568 от 17.07.2012 | Поставщик № 5, вх № 01-16-571 от 17.07.2012 | Цена минимальная, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия током высокой или надтональной частоты | 1 | 27000,00 | 28300,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28250,00 | 27000,00 | 27000,00 |
| 2 | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия током высокой или надтональной частоты | 2 | 4000,00 | 4400,00 | 4200,00 | 4500,00 | 4750,00 | 4000,00 | 8000,00 |
| 3 | Аппарат для УВЧ терапии | 1 | 50100,00 | 50500,00 | 50150,00 | 50100,00 | 50350,00 | 50100,00 | 50100,00 |
| 4 | Аппарат непрерывного импульсного тока синусоидальной формы | 1 | 39200,00 | 39500,00 | 39300,00 | 40000,00 | 40250,00 | 39200,00 | 39200,00 |
| 5 | Физиотерапевтический аппарат низкочастотный, для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами звуковых частот. | 1 | 35000,00 | 35400,00 | 35500,00 | 35700,00 | 35950,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 6 | Аппарат постоянного магнитного поля, импульсного лазерного и постоянного светодиоидного излучения инфракрасных волн | 1 | 30400,00 | 30500,00 | 30450,00 | 31000,00 | 31250,00 | 30400,00 | 30400,00 |
| 7 | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия потоков аэроионов отрицательной полярности | 1 | 120000,00 | 121000,00 | 122000,00 | 121000,00 | 121250,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 8 | Электростимулятор транскраниальный двухпрограмный импульсный | 1 | 87000,00 | 87500,00 | 87300,00 | 87500,00 | 87750,00 | 87000,00 | 87000,00 |
| 9 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем | 4 | 8550,00 | 9000,00 | 8550,00 | 9000,00 | 9250,00 | 8550,00 | 34200,00 |
| 10 | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный | 1 | 45000,00 | 45800,00 | 45600,00 | 45500,00 | 45750,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| 11 | Аппарат для лечения низкочастотным синусоидальным магнитным полем | 2 | 3750,00 | 4000,00 | 3900,00 | 4000,00 | 4250,00 | 3750,00 | 7500,00 |
| 12 | Аппарат системы светотерапии | 1 | 90000,00 | 92700,00 | 92500,00 | 90500,00 | 90750,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| 13 | Компрессорный небулайзер | 2 | 5200,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5800,00 | 6050,00 | 5200,00 | 10400,00 |
| 14 | Аппарат для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей | 1 | 52500,00 | 54200,00 | 54000,00 | 53000,00 | 53250,00 | 52500,00 | 52500,00 |
| 15 | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый | 1 | 2250,00 | 2600,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2750,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| 16 | Аппарат для гальванизации | 1 | 8350,00 | 87500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8750,00 | 8350,00 | 8350,00 |
| 17 | Аппарат для комбинированной электротерапии, ультразвуковой и лазерной терапии. | 1 | 153000,00 | 155500,00 | 154250,00 | 153900,00 | 154150,00 | 153000,00 | 153000,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 799900,00 |