## расход на 1год д-ДГКБ №15 цифры
Примерный список необходимого расходного материала в анестезиологии на 1 год ДГКБ №15 курс евро 43,00
| Наименование | количество |  | фирма | страна | цена за ед. в евро | цена за ед., рубли | сумма, рубли
1 | Дыхательный контур одноразовый для проведения наркозов и ИВЛ (у новорожденных, детей до 3-х лет и детей ст.3-х лет) c одним влагосборником | 100 | 100 | Flexicare M | Англия | 26.95 | 1158.85 | 115885
2 | Система прямой подачи (Мейпельсона) одноразовая для детей с клапаном контроля APL | 40 | 40 | Flexicare M | Англия | 29.95 | 1287.85 | 51514
3 | Гибкие угловые соединители к интубационной трубке/наркозной маске одноразовые | 30 | 30 | Flexicare M | Англия | 2.95 | 126.85 | 3805.5
4 | Прозрачные анестезиологические маски многоразовые №0-№5 | 8/8/8/8/5/5 | 42 | Flexicare M | Англия | 44.95 | 1932.85 | 81179.7
5 | Воздуховоды (всех размеров) одноразовые | 5 комп. | 35 | Flexicare M | Англия | 0.84 | 36.12 | 1264.2
6 | Воздуховоды назофаренгиальные(всех размеров) одноразовые | 5 комп. | 30 | Flexicare M | Англия | 5.95 | 255.85 | 7675.5
7 | Ларингеальные маски одноразовые №0-№5 (8мь р-ров) | аа 5 шт. | 40 | Flexicare M | Англия | 8.95 | 384.85 | 15394
8 | Ларингоскоп с набором клинков всех размеров (многоразовый) р-ры №1,2,3,4 | 8 компл. | 8 | Flexicare M | Англия | 240 | 10320 | 82560
9 | Клинок для набора №0 | 8 шт. | 8 | Flexicare M | Англия | 39.95 | 1717.85 | 13742.8
10 | Резервный мешок объемом 0,5, 1,0 ,2,0 л одноразовый | 50/50/50 | 150 | Flexicare M | Англия | 5.75 | 247.25 | 37087.5
11 | Наборы для проведения эпидуральной анестезии и наложения эпидурального блока с бактериальным фильтром G16, G18 одноразовый | 20/60 | 80 | Balton | Польша | 9.77 | 420.11 | 33608.8
12 | Игла Туохи G18 одноразовая | 50 | 50 | Balton | Польша | 3.04 | 130.72 | 6536
13 | Датчики для пульлсоксиметрии одноразовые у новорожденных | 30 | 30 | OxiprobE | Корея | 19.95 | 857.85 | 25735.5
14 | Датчики для пульсоксиметрии многоразовые | 10 | 10 | OxiprobE | Корея | 199 | 8557 | 85570
15 | Датчики для пульсоксиметрии мнг переносные | 3 | 3 | OxiprobE | Корея | 130 | 5590 | 16770
16 | Фиксирующий пластырь для в/в катетеров одноразовый | 500 | 500 | Flexicare M | Англия | 0.38 | 16.34 | 8170
17 | Фиксирующий пластырь для эпидуральных катетеров одноразовый | 240 | 240 | Unomedical | Дания | 1.87 | 80.41 | 19298.4
18 | Салфетка дезинфицирующая этил спирт | 1200 | 1200 | Асептика | Россия | 0.02 | 0.86 | 1032
606828.9

## для новорожд д-ДГКБ №15 (2)
Расходник для новорожденных для ДГКБ №15 курс евро 43,00
| Наименование | количество |  | цена ОТ, евро | цена ДО, евро | цена ОТ, рубли | цена ДО, рубли | сумма ОТ, рубли | сумма ДО, рубли
1 | Дыхательный контур одноразовый для проведения наркозов и ИВЛ (у новорожденных, детей до 3-х лет и детей ст.3-х лет) c одним влагосборником | 100 | 100 | 23.34 | 35 | 1003.62 | 1505 | 100362 | 150500
2 | Система для переливания препаратов крови | 250 | 250 | 0.23 | 0.34 | 9.89 | 14.62 | 2472.5 | 3655
3 | Катетер в/в периферический типа "Браунюля" №22,24,26 | 80/80/80 | 160 | 0.21 | 0.32 | 9.03 | 13.76 | 1444.8 | 2201.6
6 | Катетер для магистральных сосудов - набор однораз Certofix Mono Ped (2F,3F)=Balton | 240 | 240 | 9.98 | 14.98 | 429.14 | 644.14 | 102993.6 | 154593.6
7 | Катетер пупочный №6 и №8 | 70/70 | 140 | 0.51 | 0.76 | 21.93 | 32.68 | 3070.2 | 4575.2
8 | Катетер для глубоких венозных линий или одноразовый набор | 80 | 80 | 9.98 | 14.98 | 429.14 | 644.14 | 34331.2 | 51531.2
9 | Одноразовые датчики для пульсоксиметрии у новорожденных | 50 | 50 | 18.2 | 27.3 | 782.6 | 1173.9 | 39130 | 58695
10 | Многоразовые датчики для пульсоксиметрии у новорожденных | 12 | 12 | 175.44 | 263.15 | 7543.92 | 11315.45 | 90527.04 | 135785.4
11 | Одноразовые манжеты для измерения неинвазивного АД у новорожденных №1,2,3,4 | 10,20,40,40 | 110 | 12.94 | 19.4 | 556.42 | 834.2 | 61206.2 | 91762
13 | Магистраль к дозатору, инфузомату | 9000 | 9000 | 0.36 | 0.67 | 15.48 | 28.81 | 139320 | 259290
14 | Порт для введения растворов (3-х ходовой) | 4320 | 4320 | 0.34 | 0.52 | 14.62 | 22.36 | 63158.4 | 96595.2
15 | Катетер уретральный-Нелатона №6,8,10 с мочеприемником | 120/120/120 | 360 | 0.56 | 0.84 | 24.08 | 36.12 | 8668.8 | 13003.2
16 | Зонд назогастральный №6,8,10,12,14,16 | 120/120/120/80/80/80 | 600 | 0.35 | 0.53 | 15.05 | 22.79 | 9030 | 13674
17 | Эндотрахеальная трубка d-2,5,3,0,3,5,4,0,4,5 без манжеты | 10/50/300/200/150 | 710 | 0.79 | 1.5 | 33.97 | 64.5 | 24118.7 | 45795
18 | Система для увлажнения кислорода | 6 | 6 | 246.94 | 370.4 | 10618.42 | 15927.2 | 63710.52 | 95563.2
19 | Лицевая маска анестезиологическая=наркозная | 10 | 10 | 3.51 | 5.27 | 150.93 | 226.61 | 1509.3 | 2266.1
20 | Эндобронхиальный катетер для аспирации слизи №6,8,10 лучше использовать с родными ЭТТ | 700/1500/700 | 2900 | 0.2 | 0.67 | 8.6 | 28.81 | 24940 | 83549
28 | Система для в/в введенич Бабочка 19G | 150 | 150 | 0.05 | 0.72 | 2.15 | 30.96 | 322.5 | 4644
29 | Система для в/в введенич Бабочка 25G | 4000 | 4000 | 0.05 | 0.72 | 2.15 | 30.96 | 8600 | 123840
26 | Небулайзер/распылитель | 10 | 10 | 0.98 | 1.95 | 42.14 | 83.85 | 421.4 | 838.5
27 | Бактериальный фильтр мини вн.объем 28мл | 400 | 400 | 1.66 | 3.5 | 71.38 | 150.5 | 28552 | 60200
[8 empty] | 807889.16 | 1452557.2
Вспомогательный расходный материал для реанимации
1 | Воротник Шанца многоразовый | 20 | 20
2 | Лейкопластырь 5*500 см | 360уп | 30
3 | Марля, плотность 36 | 3000м | 3000
4 | Бинты 7х14 см, плотность 36 | 1200 | 1200
5 | Вата нестерильная | 3кг | 3
6 | Памперсы кг? | 1000 | 1000
7 | Крем для обработки кожи пациента предпочтение? | 120 тюб | 120
8 | Перчатки стерильные | 14400 пар | 14400
9 | Перчатки для уборки помещений | 720 пар | 720
10 | Ушные палочки | 1200 штук | 1200
11 | Пеленки, простыни одноразовые стерильные 140*210 см | 8640 | 8640
12 | Салфетка дезинфицирующая этил спирт | 1200 | 1200
13 | Электроды ЭКГ к монитору | 100 | 100
Шприцы
1 | 20 мл | 8400
2 | 10 мл | 10800
3 | 5 мл | 21600
4 | 2 мл | 21600
5 | 50 мл | 6480
6 | 1 мл | 6000
7 | 150 мл | 80

## 3кв 2012
Приложение № 1
Техническое задание на поставку изделий медицинского назначения
№ п/п | Наименование | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во, шт.
1 | Дыхательный контур 22мм 1.6м + лимб 0.8м + переходник Y-обр. с портами + 2 влагосборника, импрегнированный серебром | Контур дыхательный гофрированный, диаметр 22мм, длина 1.6м + 2 полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный с портами для подключения температурного датчика и портом для подключения линии измерения давления + лимб 0.8м; материал - медицинский полиэтилен, ; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; сиреневая цветоиндикация импрегнации, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства/ | шт. | 20
2 | Дыхательный контур 10мм (Mapleson C) 1.6м + мешок резервный 1л + клапан контроля давления | Контур дыхательный Мапельсона (тип Mapleson С) гофрированный с регулируемым автоматическим клапаном контроля давления (диапазон установки от 2,5 см Н2О до 35 см Н2О) , диаметр шланга 10 мм, длина контура 1.6м + угловой соединитель с Луер портом мониторинга СО2 + резервный мешок объемом 1,0 л., горловина 22F; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка, срок годности 5 лет с даты производствая | шт. | 20
3 | Контур дыхательный неонатальный универсальный для соединения пациента с аппаратами СРАР: SLE1000, Arabella, Infant Flow. | Контур дыхательный неонатальный универсальный для соединения пациента с аппаратами СРАР: SLE1000, Arabella, Infant Flow. Использование специальных систем у пациентов весом от 500 до 800 грамм, использование специальной системы у пациентов весом от800 грамм и выше, использование системы с любым аппаратом ИВЛ,имеющим режим СРАР. Состав: гофрированная линия вдоха 10 мм со встроенным-интегрированным по выемке шланга по всей длине проводом нагрева и электроадаптером, прозрачный лимб к пациенту, генератор потока встроенный с коннекторами для биназальной канюли, конфигурируемая линия выдоха суперсет 10 мм, дополнительный лимб 15 мм с ригидными коннекторами, nCPAP с помощью генератора вариабельного потока, работающего на основе эффекта Коанда. | шт. | 10
Генератор вариабельного потока крепится к контуру пациента с помощью особого соединителя с крепежным элементом; внутренний диаметр ветвей 10мм, длина 1,2м, ветви контура с цветовой индикацией вдоха/выдоха, ветви гофрированные, с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм (на соединителе и на ветви вдоха, перед генератором вариабельного потока); линия мониторинга давления с внутренним диаметром 3,6мм соединяется с генератором вариабельного потока с помощью особого соединителя с крепежным элементом; канюли одноразовые биназальные, размеры канюль - S, M и L, диаметры сопла: S – 4 мм, M – 4,5 мм и L – 5 мм. Размер основания 10х16 мм, изготовлены из нетоксичного материала; Генератор потока совместим с назальными масками, размеры масок - S, M и L. Адаптер провода нагрева совместимый с увлажнителем Fisher&Paykel MR850 для подключения линий нагрева производства WILAmed GmbH Материал: полиэтилен, полипропилен, ПВХ. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
4 | Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный (мини) + порт LuerSafe | Фильтр вирусобактериальный мини тепловлагообменный электростатический, с самозакрывающимся портом типа Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление не более 1,7 см.вод.ст. при 30л/мин, увлажняющая способность не менее 31 мг/л воздуха, внутренний объем не более 28 мл, вес не более 23 г., рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации в педиатрии до 24 часов, со взрослыми пациентами до 12 часов; отсутсвие острых углов для исключения риска травмы пациента, стандартные 22/15 мм коннекторы, наличие антиокклюзивного механизма, обеспечивающего невозможность закупорку дыхательного контура жидкостью. Каждая заводская упаковка, включающая 50 фильтров, содержит 5 (пять) линий стандарта Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 50
5 | Фильтр вирусобактериальный + порт Луер Сейф | Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический взрослый с самозакрывающимся портом типа Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, эффективность фильтрации не менее 99,999%, сопротивление не более 0,9 см.вод.ст. при 30л/мин, увлажняющая способность не менее 32 мг/л воздуха, внутренний объем не менее 69 мл, вес не более 29 г., рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации до 24 часов; отсутствие острых углов для исключения риска травмы пациента, стандартные 22/15 мм коннекторы, наличие антиокклюзионного механизма, обеспечивающего невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью. Каждая заводская упаковка, включающая 50 фильтров, содержит 5 (пять) линий стандарта Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 50
6 | Мешок резервный силиконовый многократного применения автоклавируемый 2.0л 22F горловина | Мешок резервный силиконовый многократного применения автоклавируемый 2.0л, 22F горловина, без латекса, голубого цвета, транспарентный, с кольцом. | шт. | 2
7 | Манжета НИАД неонатальная, №4, 7-13см | Манжета неонатальная, однократного применения №4, 7-13смснабжена переходником, типа М, с одним шлангом | шт. | 20
8 | Шланг кислородный /канюля назальная/ неонатальная с мягкими двойными изогнутыми зубцами + кислородный шланг 2.1 м | Шланг кислородный /канюля назальная/ неонатальная с мягкими двойными изогнутыми зубцами + кислородный шланг, длина не менее 2.1 м, неперегибающийся, звездообразного внутреннего строения, индивидуальная упаковка, срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 20
9 | Распылитель (небулайзер) в комплекте с дыхательной трубкой и маской взрослой | Распылитель (небулайзер), дисперсия 0.9 микрон, в комплекте с несминаемым кислородным шлангом с продольным армированием, длина 2.1м, прозрачной маской взрослой с платиковым встроенным носовым зажимом, гипоаллергенный вязаный, сохраняющий ширину при растяжении головной держатель синего цвета. Индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100
10 | Распылитель (небулайзер) типа в комплекте с дыхательной трубкой и маской детской | Распылитель (небулайзер), дисперсия 0.9 микрон, в комплекте с несминаемым кислородным шлангом с продольным армированием, длина 2.1м, прозрачной маской педиатрической с платиковым встроенным носовым зажимом, гипоаллергенный вязаный, сохраняющий ширину при растяжении головной держатель синего цвета. Индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100
11 | Распылитель (небулайзер) в комплекте с дыхательной трубкой и маской детской | Распылитель (небулайзер), дисперсия 2-5 микрон, в комплекте с несминаемым кислородным шлангом с продольным армированием, длина 2.1м, прозрачной маской педиатрической с платиковым встроенным носовым зажимом, гипоаллергенный вязаный, сохраняющий ширину при растяжении головной держатель синего цвета. Индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 50
12 | Линия удлинительная 150 см, стерильная | Линия удлинительная 150 см бесцветная, 1.45 х 2.45 мм, коннекторы Луер Лок, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 500
13 | Линия удлинительная 150 см, голубая, стерильная | Линия удлинительная 150 см, голубая 1.0 х 2.0 мм, коннекторы Луер Лок, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100
14 | Линия удлинительная 150 см, зеленая, стерильная | Линия удлинительная 150 см, зеленая 1.0 х 2.0 мм, коннекторы Луер Лок, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100
15 | Линия удлинительная 150 см, желтая, стерильная | Линия удлинительная 150 см, желтая 1.0 х 2.0 мм, коннекторы Луер Лок, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100
16 | Линия удлинительная 300 мм, красная, стерильная | Линия удлинительная 300 мм, красная 1.0 х 2.0 мм, коннекторы Луер Лок, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100
17 | Линия удлинительная 150 см, оранжевая, стерильная | Линия удлинительная 150 см, оранжевая 1.0 х 2.0 мм, коннекторы Луер Лок, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 100
18 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный 2F | Комплект для катетеризации крупных сосудов 2 F/8cm (по Сельдингеру) одноканальный. В комплекте - катетер 2 F/8cm, игла 22G, стальной проводник 0,016"\35см, скальпель, шприц на 10мл | шт. | 100
19 | Катетер дренажный Редона СН8 с троакаром | Катетер дренажный Редона из поливинилхлорида СН8 co стальным троакаром, длина 500 мм, перфорация 150 мм, 32 отверстия овальной формы, расположенные в шахматном порядке, рентгеноконтрастная полоса, двойная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 10
20 | Катетер дренажный Редона СН10 с троакаром | Катетер дренажный Редона из поливинилхлорида СН10 co стальным троакаром, длина 500 мм, перфорация 150 мм, 32 отверстия овальной формы, расположенные в шахматном порядке, рентгеноконтрастная полоса, двойная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 10
21 | Комплект устройств для вливания в малые вены | Назначение: для проведения инфузии в центральную вену новорожденного через периферический доступ. Комплектация: катетер-трубка силиконовая STANDART BIO-SIL (вн.диам=0,3 мм, нар.диам.=0,65 мм, длина=250мм), игла пункционная для проведения катетера: 19G 1,1х20мм, устройство для периферической венепункции Venofix 27G 0,4х10мм, прозрачная повязка с наклейкой (4,4х4,4)см, линейка для замера глубины введения катетера длиной 150мм, серильно, апирогенно, нетоксично. | шт. | 25
22 | Лезвие хирургическое | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15. Соответствуют системе Bard-Parker. Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN46001. Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/EEG прил. II. Для идентификации на боковой поверхности лезвия нанесено название производителя и размер. Одноразовое, стерильное. Способ стерилизации – гамма стерилизация. Срок стерильности – 5 лет с момента производства. Размер № 23. | шт. | 100
23 | Ножницы хирургические, прямые,с острыми концами | Назначение: для рассечения тканей. Общая длина - не менее 140 мм, материал - нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 , твердость инструментов HCRэ 51,3-59,3, наличие заводского шифра и матричного кода, гарантийный срок использования инструмента, при правильной эксплуатации, не менее 12 месяцев. | шт. | 20
24 | Игла для эпидуральной анестезии | Игла для проведения эпидуральной анестезии (Туохи), размер G18, одноразовая, стерильная упаковка. | шт. | 20
25 | Емкость накопительная 40 мл для трахео-бронхиальной санации, педиатрическая, стерильная | Емкость накопительная 40 мл для трахео-бронхиальной санации с крышкой и клапаном контроля вакуума, педиатрическая, наклейка для идентификации пациента, стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 50
Поставка товара одной партией в течение 14 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.
Остаточный срок годности- не менее 60%