## Лист1
Техническое задание на поставку высокочастотного (ВЧ) аппарата (блок- генератор) для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии - ERBE VIO 300 S или эквивалент с принадлежностями
№ п/п | Характеристика параметра | Значение
1 | Общие сведения
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| Срок выпуска оборудования не ранее 2012 | Наличие
| Авторизованный серсисный центр на территории РФ | Наличие
| Гарантия обслуживания аппарата не менее 12 месяцев, инструментов не менее 6 месяцев | Наличие
1.1 | Управление
| Интерактивное управление | Наличие
| Визуальное представление необходимой информации только для активного гнезда - функция (FocusView) | Наличие
| Световая индикация только активного ВЧ-гнезда | Наличие
Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция (Cut-Coag)
| - активировпние с рукоятки держателя | Наличие
| - активирование с педали | Наличие
| Фукнкия "Автостарт" - Auto START (контроль продолжительности активирования, с индивидуальной адаптацией максимальной продолжительности включения) | Наличие
| Контроль продолжительности активации режима - Auto Stop | Наличие
| Возможность создания и сохранения в памяти аппарата индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции, не менее 18 программ (9*2) | Наличие
| Возможность подключения, не менее 2 -х ножных переключателей | Наличие
1.2 | Описание
| Количество гнёзд (установочных мест) в ВЧ приборе, не менее, шт | 4
| 1. Биполярное гнёздо BI 8/4 | Наличие
| 2. Монополярное гнёздо МО 3 pin - 9/5, | Наличие
| 3. Монополярное гнездо МО 3 pin - 9/5 | Наличие
| 4. Гнёздо нейтрального электрода NE 6 | Наличие
| Система автоматического регулирования пиковой мощности (Power Peak System) | Наличие
| Возможность установка апгрейдов (программного обеспечения, расширяющего функциональные возможности аппарата) | Наличие
| Автоматическое регулирование напряжения | Наличие
| Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления) | Наличие
| Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от расстояния аппликатора до ткани) | Наличие
| Автоматическое регулирование мощности | Наличие
| Постоянный мониторинг применяемого напряжения | Наличие
| Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров (отклонение действительных значений от заданных) | Наличие
| Замкнутая внутренняя система охлаждения аппарата, с помощью внешнего радиатора | Наличие
| Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие
| Реализация принципа модульного построения | Наличие
| Возможность объединения отдельных модулей в единую рабочую станцию (Communication BUS) | Наличие
1.3 | Возможность дооснащения дополнительными модулями
| Аргоно-плазменный коагулятор (APC2) | Наличие
| Водоструйный диссектор (ERBE Jet2) | Наличие
| Модуль расширения (VEM2) | Наличие
| Дымоотсос (IES) | Наличие
| Насос для ополаскивания (EIP) | Наличие
| Вакуумный отсос секрета | Наличие
1.4 | Нейтральный электрод
| Система безопасности нейтральных электродов (NESSY) | Наличие
| Система контроля предотвращения ожогов | Наличие
| Контроль безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой индикатор) | Наличие
| Числовое показание сопротивления перехода (кожа-электрод) | Наличие
| Контроль направления аппликации контактной поверхности в отношении к направлению тока (цветовой индикатор) | Наличие
2 | Технические характеристики
| Габаритные размеры, не менее, мм | 410 х 165 х 380
| Вес аппарата, не более, кг | 8.8
| Монохромный LCD монитор, не менее, мм | 110 x 60
| Мощность резания при сопротивлении в 500 Ом, не менее, Ватт | 300
| Мощность коагулирования, не менее, Ватт | 200
| Частота, kHz | 350
2.1 | Монополярные режимы
| Режим "Быстрая коагуляция" - Swift Coag, максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Быстрая коагуляция с фиксированным напряжением" - Swift Coag°, для эммулирования грубых режимов коагуляции сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более1550 Vp (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Форсированная коагуляция" - Forced Coag, максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (4 настройки режима) | Наличие
| Режим "Поверхностная коагуляция" - Spray Coag, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (2 настройки режима) | Наличие
| Режим "Универсальный режим резания" - Auto Cut, максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Сухое резание" - Dry Cut, максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (8 настроек режима) , в зависимости от комплектации | Наличие
| Режим "Сухое резание с фиксированным напряжением" - Dry Cut°, для эммулирования грубых режимов резания сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (8 настроек режима) | Наличие
2.2 | Биполярные режимы
| Режим "Биполярная мягкая коагуляция" - Bipolar Soft Coag, максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настрек режима) | Наличие
2.4 | Возможность установки апгрейдов
| Режим "Мягкая коагуляция" - Soft Coag, максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Точного регулирования резания при минимальной мощности" - High Cut, максимальное пиковое напряжение не более 950 Vp, (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Фракционная коагуляция" - Endo Cut Q , максимальное пиковое напряжение не более 770 Vp, (4 настройки режима), опция | Наличие
| Режим "Фракционное резание" - Endo Cut I, максимальное пиковое напряжение не более 550 Vp, (4 настройки режима), опция | Наличие
| Режим "Коагуляция двумя инструментами одновременно" - TWIN Coag, максимальное пиковое напряжение не более 2000 Vp, (8 настроек режима), опция | Наличие
| Режим "Биполярное резание с регулированием напряжения" - Bipolar Cut, максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | Наличие
2.5 | Электропитание
| Номинальное напряжение сети 100 В - 120 В ± 10 % / 220 В - 240 В± 10 % | Наличие
| Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие
| Номинальная частота сети 50 / 60 Гц | Наличие
| Потребляемый ток 8А / 4 А | Наличие
| Потребляемая мощность в дежурном режиме 40 Вт | Наличие
| Потребляемая мощность при макс. уровне ВЧ-мощности 500Вт / 920ВА | Наличие
| Классификация в соответствии РД ЕЭС 93/42 - II b | Наличие
| Группа по электробезопасности в соответствии с EN60 601-1 - I | Наличие
| Тип в соответствии с EN 60 601-1 - CF | Наличие
2.6 | Комплект поставки
| Держатель электродов с 2- мя кнопками без кабеля | 1шт.
| Соединительный кабель для держателя электродов дл. 4 м | 1шт.
| Хирургический набор электродов включая стерилизационную вставку комплект- Большой набор состоящий из 13 электродов | 1шт.
| Нейтральный электрод из проводящего силикона многоразовый с поверхностью контактирования 500 см2 | 1шт.
| Соединительный кабель для нейтральных электродов, длина 4 м | 1шт.
| Держатель электрода в форме пистолета к электродам для конизации | 1шт.
| Кабель соединительный для монополярных инструментов , длина 4 м | 1шт.
| Электрод для конизации с регулируемой петлёй по Мергую | 1шт.
| Электрод - петледержатель включая петли диаметром 12 мм и 19 мм | 1шт.
| Электрод -петля диаметр 19 мм | 1шт.
| Удлинитель стержня монополярных электродов длина 10 см | 1шт.
| Тележка приборная универсальная для VIO | 1шт.
| Корзина для инструментов ( закрепляется на передвижном держателе -тележке) | 1шт.
| Крепежный комплект | 1шт.