Техническое задание

Начальная цена контракта: 135 000 руб. (Сто тридцать пять тысяч рублей)

п. 1. Ректоскоп с биопсийным каналом с принадлежностями и набором инструментов

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Ректоскоп |  |  |
|  | Встроенный биопсийный канал в каждом тубусе (для гибкого инструмента) | Наличие |  |
|  | Диаметр встроенного биопсийного канала | Не более 3,5 мм |  |
|  | Возможность одновременной работы жестким инструментом через основной канал ректоскопа и гибким инструментом через биопсийный канал | Наличие |  |
|  | Количество тубусов | 3 шт. |  |
|  | Диаметр тубусов | 20 мм |  |
|  | Длина первого тубуса | 300 мм |  |
|  | Длина второго тубуса | 250 мм |  |
|  | Длина третьего тубуса | 200 мм |  |
|  | Металлические детали тубусов и корпус и корпус выполнены из нержавеющей стали без хромоникелевого покрытия, что исключает «облезание» тубусов | Соответствие |  |
|  | Поверхность корпуса ректоскопа и принадлежностей имеет «матовый» цвет | Соответствие |  |
|  | Рабочая поверхность тубусов механически отполирована | Соответствие |  |
|  | Класс шероховатости поверхности | Не ниже 9 |  |
|  | Средне-арифметическое отклонение профиля на 0,25 мм базовой длины | Не более 0,25 мкм |  |
|  | Оптическое устройство прямого видения трехкратного увеличения с диоптрийной подвижкой | Наличие |  |
|  | Диапазон настройки на резкость | Не менее -5…+5 диоптрий |  |
|  | Стерилизация и дезинфекция методом автоклавирования | Наличие |  |
|  | Упакован в пластиковый кейс | Наличие |  |
|  | Кабель световодный | Наличие |  |
|  | Диаметр кабеля | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина кабеля | Не менее 1,8 м |  |
|  | Петля диатермическая гибкая для полипэктомии для биопсийного канала диаметром | Не более 2 мм |  |
|  | Рабочая длина петли | Не менее 750 мм |  |
|  | Щипцы биопсийные гибкие для биопсийного канала диаметром | Не более 2 мм |  |
|  | Рабочая длина щипцов | Не менее 750 мм |  |
|  | Щипцы биопсийные большие к ректоскопу диаметром | Не более 7 мм |  |
|  | Длина щипцов | Не менее 470 мм |  |
|  | Осветитель |  |  |
|  | Галогеновые лампы | 2 шт. |  |
|  | Мощность каждой лампы | Не менее 150 W |  |
|  | Два независимых входа для световодного кабеля | Наличие |  |
|  | Питание от сети | 220 В / 50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 220 Вт |  |
|  | Плавное электрическое управление интенсивностью светового потока | Наличие |  |
|  | Два режима работы осветителя | Наличие |  |
|  | Освещенность на выходе из кабеля при экономичном режиме (12 В) в диапазоне | Не менее 5000 – 11000 лк |  |
|  | Освещенность на выходе из кабеля при режиме повышенной освещенности (15 В) в диапазоне | Не менее 10000 – 25000 лк |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором, с биопсийным каналом длиной 300 мм | 1 шт. |  |
|  | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором, с биопсийным каналом длиной 250 мм | 1 шт. |  |
|  | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором, с биопсийным каналом длиной 200 мм | 1 шт. |  |
|  | Ручка | 1 шт. |  |
|  | Крышка защитная к ректоскопу | 3 шт. |  |
|  | Оптическое устройство | 1 шт. |  |
|  | Нагнетатель | 1 шт. |  |
|  | Инструмент для взятия проб на бактериологический посев | 1 шт. |  |
|  | Электрод | 1 шт. |  |
|  | Петля диатермическая гибкая для полипэктомии | 1 шт. |  |
|  | Щипцы биопсийные гибкие | 1 шт. |  |
|  | Щипцы биопсийные большие к ректоскопу | 1 шт. |  |
|  | Кейс пластиковый укладочный | 1 шт. |  |
|  | Кабель световодный | 1 шт. |  |
|  | Осветитель к эндоскопам | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, комплект | 1 |  |

Главный энергетик                                                                                    С.М.Мишин