Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования (облучатель - рециркулятор бактерицидный настенный) для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № П/п | Комплектация, наименование характеристик | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры характеристик: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, стропа происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | От ___ № _____ сроком действия до __________ |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Применение: для обеззараживания воздуха помещений I-V категории объемом не менее 50 м3 ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм в присутствии и в отсутствии людей | Наличие |  |
| 7 | Технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Производительность облучателя (объем воздуха, проходящего через облучатель за час), не менее м3 /час | 65 |  |
| 9 | Источник излучения: две безозонные бактерицидные лампы | Наличие |  |
| 10 | Мощность бактерицидных ламп, не менее Вт | 15 |  |
| 11 | Суммарный бактерицидный поток источников излечения, Вт | 7,6 |  |
| 12 | Соответствует стандартным требованиям по безопасности | Наличие |  |
| 13 | Класс защиты | I |  |
| 14 | Тип | В |  |
| 15 | Корректированный уровень звуковой мощности облучателя, не более ДБа | 56 |  |
| 16 | Время непрерывной работы облучателя, часов в сутки, не менее | 8 |  |
| 17 | Наружные поверхности облучателя устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами | Наличие |  |
| 18 | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 12 |  |
| 19 | Количество поставки, шт. | 41 |  |

Исполнитель                                                       В.Г. Меркер