Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Техническое задание

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| Поставка аппаратуры медицинской |  |  |
|  | Наименование | Портативный пульсоксиметр MD300 C3 или «эквивалент» |
|  | Количество | 13 шт. |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
|  | Назначение | Для неинвазивного выборочного измерения функции насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (ЧСС) |
|  | Возрастные группы пациентов: | Взрослые, дети и младенцы |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Дисплей | Указать тип |
|  | Отображаемые параметры | SpO2, ЧСС, формы волны SpO2 |
|  | Функция тональной модуляции ЧСС | Наличие |
|  | Отображение уровня сигнала | Наличие |
|  | Режимы отображения данных | Не менее 6-ти режимов |
|  | Индикатор низкого напряжения, малое энергопотребление | Наличие |
|  | Регулируемая яркость | Не менее 10-ти уровней настройки |
|  | Элементы питания | 2 батареи ААА типа или перезаряжаемые в комплекте |
|  | Автоматическое отключение электропитания | Наличие |
|  | Голосовой сигнал: Тональная модуляция ЧСС | Наличие |
|  | Аварийная сигнализация | Индикатор «Палец вне прибора», «Малая мощность», наличие |
|  | SpO2 |  |
|  | Точность измерения диапазона насыщения крови кислородом (SpO2) | ±2% (в диапазоне 80-99%) |
|  | Измеряемый диапазон насыщения крови кислородом (SpO2) | От 0 до минимум 99% |
|  | Частота пульса (ЧСС) |  |
|  | Диапазон частоты пульса | От 0 до минимум 254 уд./мин. |
|  | Разрешение | 1 удар/мин |
|  | Точность измерения (ЧСС) | ±2 удар/мин, или ±2% |
|  | Условия окружающей среды |  |
|  | Температура эксплуатации | Не ниже 0°С, не выше +50°С |
|  | Температура хранения | Не ниже -20°С, не выше +50°С |
|  | Влажность при эксплуатации | Не менее 10%, не более 90% |
|  | Влажность при хранении | Не менее 10%, не более 95% |
|  | Механические характеристики |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 60мм (Д) х 32 мм (Ш) х 32 мм (В) |
|  | Масса | Не более 50 г. с элементами питания |
|  | Гарантия | Не менее 1 года |
|  | Межповерочный интервал | Не менее 1 года |
|  | Дата последней поверки | Не ранее 2012 года |