Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сейф-холодильник СХ-20-КЛ-КIII или эквивалент | Сейф-холодильник имеет рабочий корпус, выполненный в виде сейфа 3 класса взломостойкости по ГОСТ Р 50862-2005, | шт | 1 |
|  |  | Сейф-холодильник предназначен для хранения и защиты от свободного доступа веществ, медицинских препаратах, лекарственных форм и т.п., имеющих строго определённые температурные условия хранения, в служебных, складских и подсобных помещениях лабораторий, медицинских учреждений, аптеках и других организациях. |  |  |
|  |  | В конструкциях корпуса и двери применяется заполнение армированным композитным материалом |  |  |
|  |  | Предусмотрена многослойная защита двери и стенки |  |  |
|  |  | Дверь корпуса выполнена с усиленной трёхсторонней ригельной фиксацией в корпусе. |  |  |
|  |  | Предусмотрена защита замков и ригелей от высверливания и выбивания |  |  |
|  |  | В нижней части корпуса холодильника размещён электронный блок управления холодильной системой |  |  |
|  |  | Внешняя поверхность - акриловое покрытие Внутренняя поверхность - нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Температурный датчик |  |  |
|  |  | Температурный контроллер - электронный |  |  |
|  |  | Диапазон регулируемых температур в охлаждаемом объёме от +2 до + 18 градусов Цельсия, дифференциал 2 градуса Цельсия. Точность поддержания выставленного режима термостатирования, не более +/- 1°С |  |  |
|  |  | Предусмотрена циркуляция воздуха в рабочей камере. |  |  |
|  |  | Хладагент — экологически чистый 134А |  |  |
|  |  | Компрессор герметичного типа |  |  |
|  |  | Двигатель, мощность 75Вт |  |  |
|  |  | Испаритель- Тип «труба на листе» |  |  |
|  |  | Конденсатор- Тип «рёбра и трубка» |  |  |
|  |  | Оттайка испарителя - автоматическая |  |  |
|  |  | Должно быть предусмотрено наличие анкерного крепления к полу и комплектация анкерным болтом. |  |  |
|  |  | Вентилятор не более 120х120 мм |  |  |
|  |  | Освещение автоматическое, светодиодное |  |  |
|  |  | Замок (базовая комплектация) ключевой сувальдный |  |  |
|  |  | Опечатывающее устройство флажкового типа |  |  |
|  |  | Габаритные размеры внешние: (ВхШхГ), мм (±10), не более 1000х510х510 |  |  |
|  |  | Внутренние размеры холодильной камеры (ВхШхГ), мм (±10), не менее 360х360х240 Объем не менее 20 л |  |  |
|  |  | Угол открывания двери не менее 180º |  |  |
|  |  | Масса, не более 175 кг (+10) |  |  |
|  |  | Питание, В/Гц не более 220/50 |  |  |
|  |  | Гарантия не менее 5 лет |  |  |
|  |  | Документы при поставке: Регистрационное удостоверение Декларация соответствия Сертификат соответствия взломостойкости класс III |  |  |