Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования (шкаф ламинарный стерильный 2 степени защиты) для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

Применяется для оснащения отдельных рабочих мест в лабораториях, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитных болезней».

| № | Наименование показателей | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № _____ от ______ сроком действия до _______________ |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Поток воздуха в рабочей зоне однонаправленный (сверху вниз) | Наличие |  |
| 7 | Отсутствие риска контаминации из пленума | Наличие |  |
| 8 | Степень очистки от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм | не менее 99,995 % |  |
| 9 | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 | Класс 5 ИСО |  |
| 10 | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р 52249-2004 | А |  |
| 11 | Класс защиты (согласно классификации ВОЗ) | II А |  |
| 12 | Степень рециркуляции воздуха ( согласно рекомендациям ВОЗ) | не более 70 % |  |
| 13 | Освещенность рабочей поверхности | не менее 1000 Лк |  |
| 14 | Мощность, потребляемая от сети | не более 0,5кВт |  |
| 15 | Стационарная лампа УФО в рабочей зоне на 30 Вт. | Наличие |  |
| 16 | Система управления аналоговая (переключатели управления режимов работы вентилятора) | Наличие |  |
| 17 | Индикатор засоренности фильтра | Наличие |  |
| 18 | Скорость потока воздуха, м/с: I режим (мин) – 0, 2 ±10% м/с II режим (ном) - 0,25 ±10% м/с III режим (макс) -0,35 ±10% м/с | Наличие |  |
| 19 | Расчетная скорость воздушного потока в окне оператора | не менее 0,4 м\с |  |
| 20 | Производительность по поступающему в рабочую зону чистому воздуху: 400÷700 м3/час | Наличие |  |
| 21 | Уровень звуковой мощности | не более 65 дБ (А) |  |
| 22 | Внешняя конструкция: металлопластиковый каркас или эквивалент | Указать |  |
| 23 | Время непрерывной работы | Не ограничено |  |

Комплектация:

- Передняя панель (сталинит)

- Боковые стенки (пластик).

- Бестеневое освещение рабочей зоны.

- 2-е евророзетки в рабочей зоне.

- 3-х секционная съемная столешница.

- Поддон из нержавеющей стали.

- Подставка (из стали покрытой порошковой эмалью)  на колесах.

Исполнитель                                                                          В.Г. Меркер