Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования (аппарат электрохирургический высокочастотный) для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»

| № | Наименование показателей | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № _____ от ______ сроком действия до _______________ |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 7 | Напряжение сети | 220 В |  |
| 8 | Потребляемая мощность | 300 Вт |  |
| 9 | Максимальная мощность на выходе | 200 Вт |  |
| 10 | Монополярный и биполярный режимы работы | Наличие |  |
| 11 | Защита от разрядов дефибриллятора | Наличие |  |
| 12 | Отсутствие ВЧ помех на видеосистемы | Наличие |  |
| 13 | Датчик обрыва нейтрального электрода | Наличие |  |
| 14 | Датчик НЧ утечки | Наличие |  |
| 15 | Цифровая индикация | Наличие |  |
| 16 | Звуковая и цветовая сигнализация аварии | Наличие |  |
| 17 | Управление с педали | Наличие |  |
| 18 | Управление с ручки держателя электродов | Наличие |  |
| 19 | Диапазон поддержания постоянной мощности от 300 до 2000 Ом | Наличие |  |
| 20 | Диапазон выходной мощности от 2 и до 200 Вт | Наличие |  |
| 21 | Шаг регулировки мощности 1-10 Вт | 2 Вт |  |
| 22 | Шаг регулировки мощности от 10 Вт и выше | 5 Вт |  |
| Режимы |  |  |  |
| 23 | ВЧ разрез |  |  |
|  | Максимальная мощность | 200 Вт |  |
|  | Рабочая (основная) частота | 375 кГц |  |
| 24 | ВЧ разрез с коагуляцией |  |  |
|  | Максимальная мощность | 180 Вт |  |
|  | Рабочая (основная) частота | 375 кГц |  |
| 25 | ВЧ коагуляция |  |  |
|  | Максимальная мощность | 120 Вт |  |
|  | Рабочая (основная) частота | 375 кГц |  |
| 26 | Биополярная ВЧ коагуляция |  |  |
|  | Максимальная мощность | 90 Вт |  |
|  | Рабочая (основная) частота | 375 кГц |  |
| 27 | СВЧ резание |  |  |
|  | Максимальная мощность | 100 Вт |  |
|  | Рабочая (основная) частота | 1,5 МГц |  |
| 28 | СВЧ коагуляция |  |  |
|  | Максимальная мощность | 50 Вт |  |
|  | Рабочая (основная) частота | 1,5 МГц |  |

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Аппарат электрохирургический высокочастотный – 2 шт.

- Педаль сдвоенная – 2 шт.

- Нейтральный электрод нержавеющая сталь 150х200 мм – 2 шт.

- Кабель нейтрального электрода L 3 м - 2 шт.

- Кабель монополярный L 3 м (для гибких инструментов "Olimpus") - 2 шт.

Исполнитель                                                                          В.Г. Меркер