- Приложение к извещению № 0356300020012000013

- от  16 октября 2012 г.

- Техническое задание

- на фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности

- с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по тех. заданию | Наличие функции и параметров предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| - Требования по функциональным, диагностическим и техническим характеристикам. |  |  |  |
| 1 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки для оценки функционального состояния плода | Наличие |  |
| 2 | Возможность обследования, начиная с 25 недель беременности | Наличие |  |
| 3 | Канал регистрации двигательной активности плода с помощью маркера шевелений | Наличие |  |
| 4 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов | Наличие |  |
| 5 | Персональный компьютер для автоматической обработки КТГ c операционной системой Windows XP/7 | Наличие |  |
| 6 | Отображение на дисплее кривых КТГ и результатов автоматического анализа | Наличие |  |
| 7 | Цветовая кодировка на кривой КТГ: акцелераций, децелераций, эпизодов высокой вариабельности | Наличие |  |
| 8 | База данных пациентов с фиксацией результатов родов, результатов мониторинга. Просмотр результатов предыдущих обследований. | Наличие |  |
| 9 | Возможность вывода сообщения о рекомендации прекращения обследования в зависимости от результатов анализа | Наличие |  |
| 10 | Печать протокола исследования | Наличие |  |
| 11 | Стандартный диапазоны измерений ЧСС плода, 50-210, 30-240 уд/мин | Наличие |  |
| 12 | Расширенный диапазон измерений ЧСС плода, 30-300 уд/мин | Наличие |  |
| 13 | Регистрация ЧСС плода от удара к удару автокорреляционным методом | Наличие |  |
| 14 | Автоматическое усреднение значений ЧСС для исключения шумов и артефактов | Наличие |  |
| 15 | Точность расчета ЧСС плода | Не хуже 0,5 уд/мин |  |
| 17 | Ультразвуковой датчик | 1.5 MHz |  |
| 18 | Интенсивность УЗ изучения | Не более 20.0 мВт/см2 |  |
| 19 | Возможность выбора типа текущего обследования (антенатальное или интранатальное) | Наличие |  |
| 20 | Автоматический расчет параметров КТГ (процент потерь сигнала, базальная ЧСС, количество акцелераций незначимых/значимых, количество децелераций незначимых/значимых, длительность эпизодов высокой и низкой вариабельности, длительность эпизодов синусоидального ритма, амплитуда и частота осцилляций, STV, вариабельность коротких интервалов, частота шевелений плода) при антенатальном обследовании | Наличие |  |
| 21 | Оценка КТГ по шкале Krebs/Fischer при антенатальном обследовании | Наличие |  |
| 22 | Оценка КТГ по директивам FIGO при антенатальном обследовании | Наличие |  |
| 23 | Оценка КТГ по устанавливаемым пользователем границам нормы параметров при антенатальном обследовании | Наличие |  |
| 24 | Автоматический расчет параметров КТГ (базальная ЧСС, площадь децелераций и акцелераций, количество акцелераций и децелераций, длительность эпизодов высокой вариабельности, STV, длительность эпизодов синусоидального ритма, процент потерь) за 10 минут и за 1 час при интранатальном обследовании | Наличие |  |
| 25 | Построение графиков зависимости от времени следующих параметров: базальная ЧСС, площадь децелераций, площадь акцелераций, STV при интранатальном обследовании | Наличие |  |
| 26 | Построение таблиц основных параметров КТГ анализа при интранатальном обследовании | Наличие |  |
| 27 | Оценка КТГ по директивам FIGO при интранатальном обследовании | Наличие |  |
| 28 | Диапазон измерений ТОСО (тензометрического) датчика, % | 0-100 |  |
| 29 | Неограниченное хранение данных в памяти прибора | Наличие |  |
| 30 | Возможность передачи данных через встроенный модем | Наличие |  |
| 31 | Подключение и питание электронного блока прибора только через разъем USB | Наличие |  |
| II. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя: |  |  |  |
| 32 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |
| 33 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 34 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 35 | Инструкция к эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 36 | Паспорт(формуляр) на изделие завода-изготовителя | Наличие |  |
| 37 | Гарантия на оборудование: | 12 месяцев с даты поставки |  |

Стандартная комплектация прибора:

- Компьютер-ноутбук с лазерным принтером (печать на обычной бумаге А4) – 1 шт

- Специальный медицинский блок питания для компьютера-ноутбука – 1 щт.

- Аппаратный блок кардиотокографа с USB кабелем – 1 шт;

- УЗ датчик 1.5  – 1 шт.;

- ТОСО датчик (тензометрический) – 1 шт;

- Маркер шевелений плода – 1 шт;

- Комплект ремней для крепления датчиков – 3 шт;

- УЗ гель, флакон  – 1 шт;

- Электронный ключ HASP – 1 шт;

- Компакт – диск с программным обеспечением - 1 шт;

- Инструкция к эксплуатации;

- Паспорт(формуляр) на изделие завода-изготовителя.

- Транспортная упаковка (чемодан) – 1 шт.

Главный врач МБУЗ «ГП 8»			______________ В. П. Половников