Приложение к извещению № 0356300020012000014

от 16 октября 2012 г.

Техническое задание

| Видеоколоноскоп с принадлежностями |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра |
| 1. Общие условия |  |  |
|  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
|  | Наличие Сертификата соответствия | Наличие |
|  | Проведение эндоскопических исследований у взрослых и детей | Наличие |
| 2. Параметры видеоколонофиброскопа (2шт) |  |  |
|  | оптическая система: угол поля зрения, не менее 140град расположение оптики торцевое глубина резкости, не менее 3-100мм | Наличие Наличие Наличие |
|  | Минимальное видимое расстояние от дистального конца эндоскопа, не более 2мм | Наличие |
|  | Дистальная головка цельносборная, без съемных дистальных колпачков | Наличие |
|  | Крепление крышки для герметизации эндоскопа типа байонет | Наличие |
|  | Электроразъем для подключения видеотракта с защитным направляемым полукольцом и визуальными метками для исключения неправильного подключения видеотракта | Наличие |
|  | Специальная Г-образная форма сопла для очистки поверхности линзы видеообъектива в процессе проведения обследования | Наличие |
|  | диаметр дистального конца, не более 13,0мм | Наличие |
|  | Диаметр вводимой части, не более 12,8 мм | Наличие |
|  | диапазон углов изгиба дистального конца, не менее: вверх 180o вниз 180o влево 160o вправо 160o | Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  | Радиус изгиба дистального конца, не более 25мм | Наличие |
|  | длина вводимой части, не менее 1650мм | Наличие |
|  | общая длина, не более 1900мм | Наличие |
|  | диаметр инструментального канала, не менее 3,7мм | Наличие |
|  | Разрешение матрицы не менее 440.000 рабочих пикселей | Наличие |
|  | Управление заморозкой изображения с эндоскопа | Наличие |
|  | Возможность полного погружения в жидкость при обработке (полностью герметичный) | Наличие |
|  | Разъемы для использования электрокоагулятора | Наличие |
|  | Возможность использования с источниками освещения Olympus | Наличие |
| 3. аксессуары и инструментарий для видеоколоноскопа, базовый комплект |  |  |
|  | Форцепты с овальными браншами без иглы 2шт. | Наличие |
|  | Щётка цитологическая 1шт. | Наличие |
|  | Щётка чистящая 1шт. | Наличие |
|  | Клапан на биопсийный канал 3шт. | Наличие |
|  | Загубник 2шт. | Наличие |
|  | Набор О-образных колец 1шт. | Наличие |
|  | Клапаны рабочие 2шт. | Наличие |
|  | Клапана для промывки каналов 1комплект | Наличие |
|  | Ёмкость для воды 2шт. | Наличие |
|  | Тестер герметичности 1шт. | Наличие |
|  | Крышка для герметизации эндоскопа при полном погружении в раствор во время обработки 1шт. | Наличие |
|  | Промывочный комплект для обработки эндоскопа на основе обратного клапана 1шт. | Наличие |
| 4. Параметры видеоэндоскопической системы (1шт) |  |  |
|  | Использование со всеми типами видеоэндоскопов данного производителя | Наличие |
|  | Система цветности PAL | Наличие |
|  | Наличие следующих выходных интерфейсов: S-video, RGB, Y/C (2шт), DVI-D, RS-422 | Наличие |
|  | Автоматическая регулировка освещенности | Наличие |
|  | Автоматическая регулировка баланса белого цвета | Наличие |
|  | Регулировка красного цвета, не менее 100 уровней | Наличие |
|  | Регулировка синего цвета, не менее 100 уровней | Наличие |
|  | Насыщенность цвета, не менее 100 уровней регулировки | Наличие |
|  | Наличие не менее 4х степеней детализации изображения | Наличие |
|  | Возможность заморозки изображений - не менее 16-х кадров | Наличие |
|  | Функция подавления бликов | Наличие |
|  | Режим контрастного просмотра сосудистого русла | Наличие |
|  | Управление заморозкой изображений с видеоэндоскопа | Наличие |
|  | Возможность подключения к персональному компьютеру | Наличие |
|  | Питание – 220В, 50Гц | Наличие |
|  | Вес, не более 6кг | Наличие |
|  | Антистатические противоскользящие накладки на днище | Наличие |
|  | 5. Параметры галогенового источника освещения (1шт) |  |
|  | Использование галогеновых ламп | Наличие |
|  | Количество ламп не менее 2х штук (рабочая и резервная) | Наличие |
|  | Быстрое переключение с рабочей лампы на резервную без прерывания обследования пациента, механическим способом | Наличие |
|  | Цветовая температура 3200К +/- 500К | Наличие |
|  | Плавная регулировка освещенности, % - 5-100, электромеханическим способом | Наличие |
|  | Изменение освещенности от минимально до максимального уровня не более 3 секунд | Наличие |
|  | Наличие встроенной помпы | Наличие |
|  | Производительность помпы, не менее 300 л/час | Наличие |
|  | Создаваемое давление воздуха, не более 0,3кг/см2 | Наличие |
|  | Подача воды методом воздушной герметизации водяного бачка | Наличие |
|  | Наличие крепления для ирригационной емкости | Наличие |
|  | Вес, не более 10кг | Наличие |
|  | 6. Параметры монитора (1шт) | Наличие |
|  | Цветной, LCD | Наличие |
|  | Диагональ, не менее 17” | Наличие |
|  | Шаг пикселей, не более 0.264мм | Наличие |
|  | Формат изображения 4:3 | Наличие |
|  | Угол обзора по горизонтали, не более 160град | Наличие |
|  | Угол обзора по вертикали, не более 160град | Наличие |
|  | Контраст, не менее 3000:1 | Наличие |
|  | Яркость, не менее 300кд\м2 | Наличие |
|  | Время отклика матрицы, не более 3 мс | Наличие |
|  | Количество отображаемых цветов, не менее 16млн | Наличие |
|  | Входные интерфейсы: 15-Pin D-Sub, 24-Pin DVI-D, 4-Pin Mini Din S-Video, CVBS Jack | Наличие |
|  | Металлический корпус | Наличие |
|  | Защита матрицы монитора специальным стеклянным фильтром толщиной 3мм | Наличие |
|  | Твердость защитного фильтра не менее 9Н по шкале Мооса | Наличие |
|  | Режим работы монитора «Негатоскоп» | Наличие |
|  | Мембранные кнопки управления, расположение-на правой деке монитора | Наличие |
|  | «Карусельное» меню | Наличие |
|  | Предустановленные режимы отображения изображения, включая пользовательский,5шт. | Наличие |
|  | Питание от внешнего понижающего трансформатора, 220В/24В | Наличие |
|  | Длина питающего тракта не менее 5м | Наличие |
|  | Гнездо для замка Kensington | Наличие |
|  | Напряжение питания oт 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц | Наличие |
|  | Общая потребляемая мощность не более 48 Вт | Наличие |
|  | Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более 5 Вт | Наличие |
|  | Возможность настенного крепления | Наличие |
|  | Масса не более 6.8кг | Наличие |
|  | 7. Характеристики тележки (1шт) | Наличие |
|  | Не менее 4х ярусов для размещения оборудования | Наличие |
|  | Наличие не менее 2х независимых штанг – кронштейнов для фиксации эндоскопов | Наличие |
|  | Максимальное количество кронштейнов, одновременно крепящихся на тележке – не менее 2х | Наличие |
|  | Возможность независимой регулировки по высоте каждого из кронштейнов | Наличие |
|  | Наличие стопорных механизмов на колесах тележки для фиксации ее положения в пространстве | Наличие |
|  | Наличие креплений для аспирационных/ирригационных емкостей | Наличие |
|  | 8.Дополнительные условия | Наличие |
|  | Оборудование не ранее 2012 года выпуска | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Ввод оборудования в эксплуатацию авторизованным представителем производителя | Наличие |
|  | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |

Главный врач					_________________ В. П. Половников