Приложение № 1

к Извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для рентгенографического кабинета.

| № | № п/п | Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Настольная проявочная машина | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Настольная проявочная машина |  |
|  | 3 | Модель | AGFA CP-1000 или эквивалент |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | BE.AGFA-Gevaert N.V.Бельгия |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать от ___ № _____, сроком действия до ____________ |
|  | 6 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики |  |  |
|  | 8 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: | Наличие |  |
|  | 9 | - без наличия водопровода | Наличие |  |
|  | 10 | - без наличия канализации | Наличие |  |
|  | 11 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки | Наличие |  |
|  | 12 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие |  |
|  | 13 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть, литров | не менее 5 |  |
|  | 14 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие |  |
|  | 15 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажом и водой должны иметь емкость, литров | не более 0,9 |  |
|  | 16 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть, градусов | не менее 34 |  |
|  | 17 | Наличие нагревательных тенов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа. | Наличие |  |
|  | 18 | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне, градусов | не более 0,5 |  |
|  | 19 | Время проявки плёнки, сек | не более 120 |  |
|  | 20 | Время полной обработки плёнки, сек | не более 180 |  |
|  | 21 | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов. | Наличие |  |
|  | 22 | Расход химреактивов на 1кв.м. обработанной плёнки: | Наличие |  |
|  | 23 | проявителя, литра | не более 0,5 |  |
|  | 24 | фиксажа, литра | не более 0,75 |  |
|  | 25 | воды, литра | не более 0,9 |  |
|  | 26 | Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света. | Наличие |  |
|  | 27 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие |  |
|  | 28 | - многопозиционный | Наличие |  |
|  | 29 | - 6-ти уровневый | Наличие |  |
|  | 30 | Максимальная ширина обрабатываемой пленки должна быть, см | не более 36 |  |
|  | 31 | Выделение тепла при работе машины при 4-ом уровне сушки, кДж/сек | не более 0,58 |  |
|  | 32 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 33 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 34 | Гарантийный период, месяцев | не менее 12 |  |
| 2 | 1 | Кассеты медицинские рентгенографические | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Модель | Указать |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать от ___ № _____, сроком действия до ____________ |
|  | 6 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Кассеты с экранами применяются при всех видах исследования в общей рентгенологии. | Наличие |  |
|  | 9 | Кассеты должны быть ударопрочные и ударостойкие | Наличие |  |
|  | 10 | Кассеты с гадолиниевыми (зеленочувствительными) экранами | Наличие |  |
|  | 11 | Экранов в кассете, штук | не менее 2 |  |
|  | 12 | Экраны в кассете имеют чувствительность по международной классификации, ед | не менее 400 |  |
|  | 13 | Замковых устройств в кассете, штук | не менее 2 |  |
|  | 14 | Свободное раскрытие кассеты, градусов | не менее 180 |  |
|  | 15 | Кассета с идентификационным окном | Наличие |  |
|  | 16 | Кассета с рельефной меткой для определения наличия пленки внутри неё | Наличие |  |
|  | 17 | Кассета имеет магнитный прижим пленки к экранам, без наличия поролона | Наличие |  |
|  | 18 | Отсутствие металлического каркаса и металлических замков в кассете | Наличие |  |
|  | 19 | кассета 18х24см, штук | не менее 2 |  |
|  | 20 | кассета 24х30см, штук | не менее 2 |  |
|  | 21 | кассета 30х40см, штук | не менее 2 |  |
|  | 22 | кассета 35х35см, штук | не менее 2 |  |
| 3 | 1 | Прочие условия |  |  |
|  | 2 | Год выпуска товара | не ранее 2012 |  |
|  | 3 | Поставка в течение календарных дней | не более 10 |  |
|  | 4 | Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами. | Наличие |  |
|  | 5 | Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке,разгрузке и установке товара,все налоги(в т.ч. НДС),затраты на складские расходы,таможенные пошлины,сборы и другие платежи,связанные с выполнением условий контракта. | Наличие |  |
|  | 6 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |
|  | 7 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
|  | 8 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соотвествии с ГОСТами.Тара и упаковка должна быть прочными,чистыми,сухими,без нарушения целостности.При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. | Наличие |  |
|  | 9 | Монтаж,пуско-наладочные работы на месте установки. | Наличие |  |
|  | 10 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала. | Наличие |  |

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика

Поставщик должен обеспечить ввод товара в эксплуатацию,  а также обучение (инструктаж) не менее 2 специалистов Заказчика.

Ввод товара в эксплуатацию включает:

Монтаж, пусконаладочные работы, запуск и ввод в эксплуатацию, обучение медицинских специалистов работе с Оборудованием могут осуществляться как Поставщиком, так и иной организацией по договору, заключаемому Поставщиком. При этом ответственность за качество монтажа, пусконаладочных работ, запуска и ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения специалистов несет Поставщик.

- установку программного обеспечения (при необходимости), наладку,

- проведение пробного исследования (или осуществить пробный запуск в тестовом режиме),

Ввод товара в эксплуатацию должен быть произведен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода действующим законодательством, с  соблюдением действующих государственных стандартов, технических условий,  требований нормативной, технической и эксплуатационной документации на Товар.

Ввод товара в эксплуатацию производится в присутствии Заказчика.

Акт ввода товара в эксплуатацию предоставляется Поставщиком Заказчику в письменной форме в двух экземплярах непосредственно в день ввода товара в эксплуатацию.