## Лист1
Приложение №1
К Документации открытого аукциона в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Автоматический гематологический анализатор | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать
5 | Свидетельство об утверждении типа средств измерения | Указать
6 | Технические характеристики:
7 | Методы измерения:
8 | -фотометрический метод измерения гемоглобина | Наличие
9 | -кондуктометрический метод подсчета и определение размеров клеток | Наличие
10 | Реагентная система:
11 | -реагентов | не менее 3
12 | -интегрированный пакет, измерений | не менее 350
13 | Расход реагентов на одно исследование, мл | не более 16
14 | Исследуемые параметры:
15 | -лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции | Наличие
16 | -эритроциты | Наличие
17 | -тромбоциты | Наличие
18 | -гемоглобин | Наличие
19 | -гематокрит | Наличие
20 | -средный объем эритроцита | Наличие
21 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие
22 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие
23 | -ширина распределения эритроцитов | Наличие
24 | -средный объем тромбоцита | Наличие
25 | -тромбокрит | Наличие
26 | -ширина распределения тромбоцитов | Наличие
27 | -гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие
28 | -гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие
29 | -гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие
30 | Производительность, проб/час | не менее 60
31 | Объем пробы:
32 | -цельной крови, мкл | не более 10
33 | -цельной крови в режиме предразведения, мкл | не более 25
34 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
35 | Уровней контроля качества | не менее 6
36 | Режим проверки воспроизводимости | Наличие
37 | Вывод результатов на сенсорный дисплей | Наличие
38 | Печать результатов на внешний принтер | Наличие
39 | Цветной сенсорный дисплей разрешением, точек | не менее 640 х 480
40 | Аналитические характеристики:
41 | Диапазон линейности:
42 | -WBC в диапазане , 103 клеток/мкл | от 0,6 и до 100
43 | -RBC в диапазане, 106 клеток/мкл | от 0,25 и до 8,0
44 | -HGB в диапазане, г/100 мл | от 6,0 и до 240
45 | -MCV в диапазане , фл | от 45 и до 140
46 | -PTL в диапазане, 103 клеток/мкл | от 10,0 и до 2000
47 | Типичный CV%:
48 | -WBC, (103 клеток/мкл) % | не более 2,5
49 | -RBC, (106 клеток/мкл) % | не более 2
50 | -HGB, (г/100 мл) % | не более 1,5
51 | -MCV, (фл) % | не более 1
52 | -PTL, (103 клеток/мкл) % | не более 5
53 | Интерфейс:
54 | -порт RS-232 | Наличие
55 | -порт для подключения внешнего принтера | Наличие
56 | -порт для подключения считывателя штрих-кодов | Наличие
57 | -порт USB | не менее 2
58 | Память результатов измерений с гистограммами, результатов | не менее 1000
59 | Архивирования результатов на внешний USB-носитель | Наличие
60 | Уровней доступа пользователей к управлению прибором | не менее 4
61 | Комплект поставки:
62 | Термопринтер с адаптером питания | Наличие
63 | Источник бесперебойного питания мощностью, VА | не менее 700
64 | Перемешивающее устройство для проб крови | Наличие
65 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
66 | Стартовый комплект реагентов:
67 | • Набор диагностических реагентов (ПАК) измерений | не менее 350
68 | • Система взятия крови с К3-ЭДТА на 0,25 мл, шт. | не менее 100
69 | • Контрольная кровь на 12 параметров, высокие значения, флаконов | не менее 1
70 | • Контрольная кровь на 12 параметров, нормальные значения, флаконов | не менее 1
71 | • Контрольная кровь на 12 параметров, низкие значения, флаконов | не менее 1
72 | • Раствор для срочной очистки, л | не менее 1
73 | Количество, комп. | 1
74 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие
75 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, месяцев | не менее 12
76 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
77 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие
78 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие
79 | Меню пользователя на русском языке | Наличие