Приложение №2

Техническое задание

| Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики оборудования | Требуемая величина параметра | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| Марка кресла | Кресло гинекологическое-урологическое «КЛЕР» КГФВ 01 или эквивалент |  |
| Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Предлагаемые модели должны быть современными, отвечающими последним достижениям науки и техники |  |
| Год выпуска оборудования | Не ранее 2012 года |  |
| Назначение кресла | Предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций |  |
| Тип рамы | Cталь с эпоксидным порошковым покрытием |  |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | Не менее 900 мм |  |
| Длина кресла общая (с ножной секцией) | Не менее 1820 мм |  |
| Ширина сиденья и спинки кресла | Не более 580 мм |  |
| Ширина кресла общая | Не более 800 мм |  |
| Диапазон регулировки угла наклона спинки кресла | Диапазон не менее от 32º до 90º |  |
| Диапазон регулировки угла наклона тазовой секции кресла | Диапазон не менее от 0º до 14 º |  |
| Регулировка угла наклона спинки и сиденья | Наличие, за счет газовых пружин |  |
| Возможность независимой регулировки угла наклона спинки и тазовой секции кресла | Наличие |  |
| Возможность регулировки высоты ножек кресла | Наличие |  |
| Поддон для сбора жидкостей | Выдвижной, съемный, на эргономичных роликах, из нержавеющей стали |  |
| Крепление поддона относительно тазовой секции | Крепление поддона непосредственно к корпусу кресла, положение не зависит от наклона тазовой секции |  |
| Подлокотники для пациента | Наличие, металлическое основание, мягкая бесшовная обивка в цвет кресла |  |
| Подколенники по Геппелю | Наличие, мягкие, обитые по бесшовной технологии с возможностью замены после длительного срока эксплуатации, регулировка подколенников по высоте и ширине |  |
| Регулировка подколенников по высоте и углу наклона | Наличие |  |
| Технология обивки | Бесшовная |  |
| Обивочный материал | Искусственная винилис-кожа для медицинской мебели SKADEN (Польша) |  |
| Цвет обивки | Светлая (серая, белая) |  |
| Возможности дезинфекции | Обивка устойчива к химическим дезинфектантам и УФ облучению |  |
| Масса кресла | Не более 50 кг |  |
| Грузоподъемность кресла | Не менее 200 кг |  |
| Возможность модернизации после длительного срока эксплуатации | Наличие |  |
| Ступенька передвижная | Наличие, изготовлена из профильной стальной трубы 20*20 с эпоксиполимерным покрытием, верхняя часть мягкая, обтянута искусственной кожей. |  |
| Колеса для перемещения кресла | Наличие |  |
| Сертификат соответствия, декларация соответствия и регистрационное удостоверение | Наличие, при поставке |  |
| Паспорт завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| Средний срок службы оборудования | Не менее 10 лет |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 24 месяцев |  |
| Необходимость соблюдения определенных условий при транспортировке | Необходимость соблюдения требований завода-изготовителя |  |
| Требования к упаковке | Упаковка Оборудования должна обеспечить его сохранность при хранении и транспортировке |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31