## Лист1
Приложение №1
К Документации открытого аукциона в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия
1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель | Указать
4 | Страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
6 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие
7 | Наладка, ввод в эксплуатацию | Наличие
8 | Обучение работе на аппарате специалистов ЛПУ | Наличие
9 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
10 | Аппарат используется в открытой хирургии, а так же в гибкой и жёсткой эндоскопии | Наличие
11 | Аппарат должен позволять производить:
12 | бесконтактную коагуляцию биологических тканей факелом аргоновой плазмы с целью быстрой и эффективной остановки кровотечений на больших раневых поверхностях, в том числе и из паренхиматозных органов, с автоматически ограничиваемой толщиной коагулянта до 3 мм; | Наличие
13 | деструкцию (девитализацию) нежизнеспособных тканей и патологических образований при лечении ран, трофических язв, пролежней, острых и хронических воспалительных процессов, рубцовых изменений; | Наличие
14 | рассечение наружных кожных покровов, мягких тканей, слизистых оболочек и внутренних органов с одновременной коагуляцией тканей с целью остановки кровотечения из сосудов мелкого диаметра в среде аргона или без аргона; | Наличие
15 | биполярную коагуляцию тканей с целью гемостаза при кровотечениях из сосудов мелкого и среднего калибра. | Наличие
16 | Аппарат должен иметь наивысший уровень по электробезопасности (класс 2 и тип CF), то есть иметь минимальные токи утечки и не требовать дополнительного защитного заземления. | Наличие
17 | Параметры электропитания:
18 | - Напряжение сети | 220 В
19 | - Частота переменного тока | 50 Гц
20 | Номинальная выходная мощность | не менее 140 Вт
21 | Режимы:
22 | - монополярное резание с коагуляцией без аргона; | Наличие
23 | - плавная аргоноплазменная коагуляция – при увеличении времени воздействия глубина коагуляции плавно увеличивается от 0,5 мм до 3,0 мм; | Наличие
24 | -форсированная аргоноплазменная коагуляция – при воздействии факелом аргоновой плазмы происходит быстрая коагуляция тканей на глубину до 3,0 мм с возможностью выполнения контактного резания тканей в среде аргона; | Наличие
25 | - дозируемая точечная аргоноплазменная коагуляция пульсирующим факелом – позволяет контролировать глубину коагуляции по количеству имульсов; | Наличие
26 | - биполярная коагуляция. | Наличие
27 | Монополярное резание с коагуляцией без аргона: | Наличие
28 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 ом | не более 120 Вт
29 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | не более 1400 В
30 | Плавная аргоноплазменная коагуляция: | Наличие
31 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 ом | не менее 140 Вт
32 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | Не менее 7000 В
33 | Форсированная аргоноплазменная коагуляция: | Наличие
34 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | не менее 140 Вт
35 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | Не менее 7000 В
36 | Дозируемая точечная аргоноплазменная коагуляция пульсирующим факелом: | Наличие
37 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | не менее 140 Вт
38 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | Не менее 7000 В
39 | Биполярная коагуляция: | Наличие
40 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом | не менее 100 Вт
41 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | Не менее 500 В
42 | Рабочая частота при разомкнутой цепи во всех режимах | не более 350 кГц
43 | Система форсированного запуска факела аргоновой плазмы | Наличие
44 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок | Наличие
45 | Независимая регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в ваттах | Наличие
46 | Диапазон регулировки расхода аргона | От 0,3 л/мин до 8,0 л/мин.
47 | Сохранение в памяти последних установленных рабочих режимов и выходных мощностей | Наличие
48 | Активация всех монополярных режимов двухклавишной педалью | Наличие
49 | Активация режимов аргоноплазменной коагуляции при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
50 | Активация биполярного рабочего режима одноклавишной биполярной педалью | Наличие
51 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
52 | Система автоматического отключения подачи рабочего тока на инструмент при возникновении непроходимости газового тракта | наличие
53 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
54 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
55 | Наличие на крышке аппарата рекомендаций по режимам и устанавливаемой мощности для различных инструментов. | Наличие
56 | Выполнение аргоноплазменной коагуляции без подключения внешних дополнительных электрохирургических высокочастотных аппаратов | Наличие
57 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
3. Комплектация
1 | Высокочастотный электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией, 140 Вт; моно: СМЕСЬ, СПРЕЙ (Ar), ФУЛЬГУР (Ar), ПУЛЬС (Ar); биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | Наличие
2 | Педаль двухклавишная | Наличие
3 | Педаль одноклавишная биполярная | Наличие
4 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины | Наличие
5 | Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие
6 | Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие
7 | Нейтральный электрод односекционный одноразовый | Наличие - 1 кор. (25 шт.)
8 | Баллон для аргона, 5 л | Наличие - 2 шт
9 | Редуктор для аргона | Наличие
10 | Шланг высокого давления (1 м) | Наличие
11 | Столик аппаратный с приспособлением для крепления баллонов | Наличие
12 | Комплект ЗИП (гаечные ключи) | Наличие
13 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления для аргоноплазменной коагуляции (длина кабеля 3,5 м) | Наличие
14 | Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м) | Наличие - 2 шт
15 | Держатель монополярных электродов для аргоноплазменной коагуляции (длина кабеля 3 м) | Наличие - 2 шт
16 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 160 мм) | Наличие - 2 шт
17 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии изогнутый (длина 160 мм) | Наличие - 2 шт
18 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 80 мм) | Наличие - 2 шт
19 | Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции (длина 160 мм, прямой факел) | Наличие - 2 шт
20 | Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции изогнутый (длина 160 мм, прямой факел) | Наличие - 2 шт
21 | Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции (длина 80 мм, прямой факел) | Наличие - 2 шт
22 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 190 мм, размер площадки 8 х 2 мм, "евростандарт" | Наличие - 2 шт
23 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 250 мм, размер площадки 8 х 2 мм, "евростандарт" | Наличие - 2 шт
24 | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный, длина 230 мм, размер площадки 6 х 1 мм, "евростандарт" | Наличие