Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудиометр импедансный | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель | Указать |  |
| 4 | Страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 7 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Предназначен для выявления заболеваний среднего уха, диагностики состояния функции слуховой трубы, ретрокохлеарных нарушений иннервации мышц среднего уха,дифференциальной диагностики кондуктивной и сенсоневральной тугоухости | Наличие |  |
|  | Перечень и технические требования к основным параметрам и характеристикам прибора: |  |  |
| 9 | Частота зондирующего тона тимпанометрии, Гц | 226 |  |
| 10 | Диапазон изменения давления, daPa | От -800 до +600 |  |
| 11 | Прибор должен позволять производить измерения абсолютного и относительного градиента | Наличие |  |
| 12 | Режимы работы: скрининговый, клинический, ручной | Наличие |  |
| 13 | Исследование функции слуховой трубы при интактной и перфорированной барабанной перепонке | Наличие |  |
| 14 | Регистрация ипси и контралатеральных акустических рефлексов при подаче тональных и шумовых стимулов 3-х диапазонов: - LBN 125 - 1600 Гц, - HBN 1600 - 4000 Гц, - BBN 125 - 4000 Гц. | Наличие |  |
| 15 | Измерение порога акустического рефлекса, времени распада рефлекса | Наличие |  |
| 16 | Прибор должен иметь встроенный термопринтер и порт для подключения внешнего принтера | Наличие |  |
| 17 | Прибор должен иметь разъем для подключения к ПК | Наличие |  |
| 18 | Прибор должен иметь стандартный порт для подключения внешней клавиатуры | Наличие |  |
| 19 | Внутренняя память прибора, не менее | 26 обследований |  |
| 20 | Прибор должен обеспечивать режим программирования параметров исследования | Наличие |  |
| 21 | Прибор должен быть выполнен на базе микропроцессорной техники и автоматически осуществлять самопроверку и самокалибровку (за исключением внешних элементов) при каждом включении прибора. | Наличие |  |
| 22 | В комплектность прибора должна входить тестовая полость для проверки работоспособности оборудования и его калибровки | Наличие |  |
| 23 | Позволяет оператору самостоятельно отрегулировать прибор | Наличие |  |
| 24 | Срок гарантии с момента поставки прибора заказчику, не менее | 1года |  |