Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования (аппарат для проведения процедур электросна, электроаналгезии) для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для проведения процедур электросна, электроаналгезии | Указать | Указать |
| 2. | Модель | Указать | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4. | Цель применения для дозированного воздействия на кору головного мозга импульсным током прямоугольной формы, что позволяет использовать его для лечения заболеваний, в основе патогенеза которых лежит образование застойных огагов возбуждения или торможения в коре полушарий головного мозга, а также нарушений нормальных соотношений корково-подкорковой регуляции соматических функций организма | Наличие |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| 4.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Электропитание: 220/230 В, 50 Гц | Наличие |  |
| 5.2 | Мощность | 25 Вт | Указать |
| 5.3 | Количество каналов | 2 | Указать |
| 5.4 | Форма импульса | Прямоугольная | Указать |
| 5.5 | Длительность импульса | от 0,2 миллисекунды до 2.0 миллисекунд | Указать |
| 5.6 | Частота следования импульсов | от 1Гц до 2000Гц | Указать |
| 5.7 | Частота заполнения импульса | от 2 кГц до 20 кГц | Указать |
| 5.8 | Режим частотной модуляции | Наличие |  |
| 5.9 | Частота модуляции в режиме частотной модуляции | от 1,0Гц до 20,Гц | Указать |
| 5.10 | Амплитуда импульсного тока (отдельно в каждом канале) | от 0,0 до 12,мА | Указать |
| 5.11 | Амплитуда дополнительной постоянной составляющей тока (отдельно в каждом канале) | от 0,0 до 1,5 мА | Указать |
| 6. | Количество, штук | 2 |  |
| 7. | Прочие условия: |  |  |
| 7.1 | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 7.2 | Обучение правилам применения и технической эксплуатации | Наличие |  |
| 7.3 | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев | Указать |