Техническое задание

Начальная цена договора: 206 000 руб.

Планшетный иммуноферментный анализатор

| № | Требуемые параметры и условия | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Применение в клинико-диагностических лабораториях, исследование гормонов, специфических белков, инфекций и т.д. | Наличие |  |
|  | Открытая система для работы с любыми реактивами, в том числе отечественного производства | Наличие |  |
|  | Тип пробы: сыворотка, плазма, СМЖ, моча и другие жидкости | Наличие |  |
|  | Диапазон линейности не уже от −0,2 до 4,0 единиц абсорбции (А) | Указать |  |
|  | Точность измерения не более 1 % | Указать |  |
|  | Стабильность: дрейф ноля не более 0,005 А в течение 8 часов | Указать |  |
|  | Источник света: галогеновая лампа с энергосберегающим режимом | Наличие |  |
|  | Конструкция оптической системы: 8-канальная, волоконно-оптическая | Указать |  |
|  | Модель с 6 фильтрами:405, 450, 492,545,600 и 630 нм | Указать |  |
|  | Тип фильтра: интерференционные с твердым устойчивым покрытием и полосой пропускания не более 10 нм | Указать |  |
|  | Возможность использования следующих ёмкостей: стандартный 96-луночный планшет, ячейки с плоским и полукруглым дном, 12-ти и 8-ми луночные стрипы | Наличие |  |
|  | Электропитание: 115 и 230 В, 50/60 Гц (автоматическое переключение) | Указать |  |
|  | Соединение с РС через USB порт | Наличие |  |
|  | Микропроцессор | Наличие |  |
|  | Быстродействие: измерения одного 96-луночного планшета в течение не более 8 секунд | Наличие |  |
|  | Механизм перемещения планшета: шаговый электродвигатель | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение: РС интерфейс с полной информацией и подсказками для пользователя, сообщениями о неполадках, сообщениями о положении планшета, автоматической интерпретацией опций | Наличие |  |
|  | Способ обновления: CD-ROM и через интернет | Наличие |  |
|  | Опции вторичного меню: создание/редактирование протоколов; прием/передача данных, ЛИС | Наличие |  |
|  | Количество сохраняемых методик: не ограничено | Наличие |  |
|  | Методы расчета: - калибровка по одной точке; - калибровка по многоточечной кривой; - полиномиальная регрессия; - линейная и сигмоидальная регрессии; - расчет по точке отсечения; - многоточечная калибровка с расчетом % абсорбции | Наличие |  |
|  | Дополнительные свойства: - программируемая пользователем открытая система - возможность программирования, выбираемый формат планшета, возможность составления отчетов; - использование расчетных тестов (ввода в анализатор формул для получения расчетных показателей | Наличие |  |
|  | Контроль качества: сохранение данных контроля, печать графиков Левея-Дженнингса, таблиц данных, расчет среднего, SD, CV% | Наличие |  |
|  | Серийный порт: USB кабель | Наличие |  |
|  | Цельнометаллический корпус | Наличие |  |
|  | Габариты: не более 185 × 185 × 420 мм | Указать |  |
|  | Вес: не более 4,5 кг | Указать |  |
|  | Технические характеристики ноутбука |  |  |
|  | Диагональ дисплея 15 – 17 дюймов | Указать |  |
|  | Разрешение экрана не менее 1 366 × 768 пикселей | Указать |  |
|  | Тактовая частота процессора не менее 2 300 МГц | Указать |  |
|  | Объём оперативной памяти не менее 4 096 МБ | Указать |  |
|  | Объём жесткого диска 320 – 500 ГБ | Указать |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Анализатор — 1 шт. | Наличие |  |
|  | Ноутбук — 1 шт. | Наличие |  |
|  | Принтер — 1 шт. | Наличие |  |
|  | Кабель питания — 1 шт. | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение — 1 шт. | Наличие |  |
|  | USB кабель — 1 шт. | Наличие |  |
|  | Запасная лампа для фотометра — 1 шт. | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя — 1 шт. | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания муниципального контракта | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество — 1 компл. | Наличие |  |

Главный энергетик                                                                                С.М.Мишин