Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 13.11.2012г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, Лактатдегидрогеназа ≥900 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 2 до 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | КДЛ | 6 |
| 2 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340 нм, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л (рН 7,15), L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа ≥1700 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 4 до 600 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл | набор | КДЛ | 6 |
| 3 | Концентрат системного раствора для анализатора Eco Twenty кат№866621С-аналог не предусмотрен | набор | КДЛ | 2 |
| 4 | Набор для определения Калия Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5 ммоль/л. | набор | КДЛ | 3 |
| 5 | Набор для определения Кальций Метод: колориметрический метод с арсеназао III по конечной точке; λ=650 нм, Hg 623 нм, (630-670) нм; Состав: R1 (фосфатный буфер (рН 7,5) – 50 ммоль/л, 8-Гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота – 5 ммоль/л, Арсеназо III – 120 мкмоль/л, Детергенты); стандарт - 10 мг/дл (2,5 ммоль/л); Линейность: от 0,04 до 20 мг/дл (0,01–5 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. | набор | КДЛ | 1 |
| 6 | Набор для определения общего белка Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; λ=540 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Гидроксид натрия – 84 ммоль/л, Калий-натрий тартрат – 13,4 ммоль/л, йодид калия – 3 ммоль/л, сульфат меди – 1,2 ммоль/л), Стандарт – 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С, Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | КДЛ | 2 |
| 7 | Набор для определения Билирубин прямой Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | набор | КДЛ | 2 |
| 8 | Набор для определения Натрий Фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворот-ке крови. Линейность: до 300 ммоль/л. Длина волны: 405 (365-410) нм. Процедура: днореагентная с предварительным осаждением. • Стабильность: после вскрытия флаконов до конца срока годности 2х60 мл | набор | КДЛ | 2 |
| 9 | Набор для определения ЛПВП Метод прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Линейность до 180 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) 125 мл | набор | КДЛ | 2 |
| 10 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 NycoCard HbA1c тест система для определения HbA1c ,24 теста Аналог не допускается | наб | КДЛ | 5 |
| 11 | Тест-система Т4-своб. 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | КДЛ | 2 |
| 12 | Тест система для ИФА Прогестерон 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | КДЛ | 1 |
| 13 | Тест-система для определения соматотропного гормона Принцип анализа-сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 65 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 2.5, 5, 10, 25, 50 нг/мл, Диапазон выявления концентраций 0,5 - 50 нг/мл Чувствительность не более 0.5 нг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | КДЛ | 1 |
| 14 | Тест-система для определения Паратгормона Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 7.8; 22.7; 89; 257; 918 пг/мл Диапазон выявления концентраций 0,9 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 0,9 пг/мл Контроль 2 флакона, синтетический h-ПТГ (1-84) в растворе БСА с овечьей сывороткой | набор | КДЛ | 1 |
| 15 | Тест-система ПСА Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | КДЛ | 8 |
| 16 | Тест-система СА -199 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», двустадийный вариант. Формат планшета96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок,Общее время инкубации-не более 60 минут.Регистрация ИФА реакции-фотометрический метод при длине волны: 450 нм, 5 калибровочных проб, содержащих 0, 12, 60, 120, 240 Ед/мл Диапазон выявления концентраций 0-240 Ед/мл ,чувствительность-не более 0,88 Ед/мл | набор | КДЛ | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 45 |