Приложение №2

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами |
| 2 | Производитель, страна происхождения | ОАО «ДЗМО», Россия |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 5 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром (бикс) | Наличие |
| 6 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует |
| 7 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, не менее | 3 суток |
| 8 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие |
| 9 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие |
| 10 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие |
| 11 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное |
| 12 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие |
| 13 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие |
| 14 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие |
| 15 | Модель | КФ-18 или эквивалент |
| 16 | Габаритные размеры: |  |
| 17 | Диаметр, мм, не менее | 390 |
| 19 | Высота, мм, не более | 195 |
| 20 | Условный объем, дм3, не менее | 18 |
| 21 | Масса, кг, не более | 5,00 |
| 22 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие |
| 23 | Количество, штук | 21 |
| 24 | Срок службы фильтра при 1 стерилизации в день, не менее 1-го месяца | Наличие |
| 25 | Модель | КФ-12 или эквивалент |
| 26 | Габаритные размеры: |  |
| 27 | Диаметр, мм, не менее | 340 |
| 28 | Высота, мм, не более | 183 |
| 29 | Условный объем, дм3, не менее | 12 |
| 30 | Масса, кг, не более | 3,45 |
| 31 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие |
| 32 | Количество, штук | 27 |
| 33 | Срок службы фильтра при 1 стерилизации в день, не менее 1-го месяца | Наличие |
| 34 | Модель | КФ-3 или эквивалент |
| 35 | Габаритные размеры: |  |
| 36 | Диаметр, мм, не менее | 190 |
| 37 | Высота, мм, не более | 168 |
| 38 | Условный объем, дм3, не менее | 3 |
| 39 | Масса, кг, не более | 1,25 |
| 40 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие |
| 41 | Количество, штук | 2 |
| 42 | Срок службы фильтра при 1-2 стерилизациях в день, не менее 1-го месяца | Наличие |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31