Приложение № 4

к Извещению от «15» ноября 2012г.

№ 0356300120312000062

о проведении запроса котировок

Техническое задание на оборудование для криодеструкции (дерматология)

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Криодеструктор. Модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
| 4 | Декларация соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | Технические характеристики: |  |  |
| 7 | Криоагент | жидкий азот по ГОСТ 9293 |  |
| 8 | Минимальные рабочие температуры операционных наконечников (в контакте с модельной средой - 1.5% желатиновый гель), не выше: | От минус 900С до минус 1500С в зависимости от типа наконечника |  |
| 9 | Толщина слоя замораживания в модельной среде (1.5% желатиновый гель) за первые 300 сек после начала криовоздействия, не менее | 8.0 мм |  |
| 10 | Время подготовки к работе (не включая время стерилизации или дезинфекции), не более | (5.0 + 1.0) мин. |  |
| 11 | Время выхода на режим рабочей температуры, не более | (1.0 + 0.1) мин. |  |
| 12 | Время непрерывной работы при однократной заправке криоагентом, не менее | 5 мин. |  |
| 13 | Рабочее давление в аппарате Давление срабатывания предохранительного клапана | 0,4х105 Па 0,5х105 Па |  |
| 14 | Состыковочные узлы аппарата должны быть | непроницаемы для паров и капельной жидкости криоагента |  |
| 15 | Наружные поверхности резервуара и криоинструмента в течение всего цикла криовоздействия не должны | покрываться влагой или изморозью |  |
| 16 | Рабочие части криоинструмента и операционные наконечники должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции по | ОСТ 42-21-2-85 |  |
| 17 | При работе с аппаратом допускается его отклонение от вертикального положения в любом направлении на угол не больший, чем | 450 |  |
| 18 | Габариты аппарата, не более высота …………………………………………………….… длина ……………………………………………………….. Масса аппарата (без криоагента), не более | (284.00 + 1.0) мм (165.00 + 1.0) мм 1 кг |  |
| 19 | Сосуд для хранения и транспортировки криоагента. Модель | Указать |  |
| 20 | Технические характеристики: |  |  |
| 21 | Объем хранимого азота, не менее | 17,5 л |  |
| 22 | Масса пустого сосуда, не более | 8,5 кг |  |
| 23 | Высота, не менее | 615 мм |  |
| 24 | Внешний диаметр, не менее | 380 мм |  |
| 25 | Диаметр горловины, не менее | 31,6 + 0,1 мм |  |
| 26 | Потери (при 20С и 760 мм рт.ст.), не более | 0,21 л/день |  |
| 27 | Время полного испарения, не менее | 84 дней |  |
| 28 | Переливное устройство для криоагента. Модель | Указать |  |
| 29 | Технические характеристики: |  |  |
| 30 | Скорость перекачки жидкого азота, не менее | 1 л/мин |  |
| 31 | Высота, не менее | 600 мм |  |
| 32 | Масса, не более | 600 гр. |  |
| 33 | Электрическое питание | не требуется |  |
| 34 | Комплектация: |  |  |
|  | Криодеструктор | Не менее 1 шт. |  |
|  | Сменные части: операционные наконечники | Не менее 6 шт. |  |
|  | ЗИП а) фторопластовая шайба ……………………………… б) фторопластовая прокладка …………………………… в) стальной тросик для прочистки капиллярных каналов | Не менее 2 шт. Не менее 2 шт. Не менее 1 шт. |  |
|  | Паспорт, инструкция по эксплуатации | Не менее 1 шт. |  |
|  | Сосуд для хранения и транспортировки криоагента | Не менее 1 шт. |  |
|  | Переливное устройство для криоагента | Не менее 1 шт. |  |
| 35 | Количество, комплектов | 1 |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее 2011 |  | Наличие |  |
| Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  | Указать |  |
| Постгарантийное обслуживание |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  | Наличие |  |