## Лист1
Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на интранатальный фетальный монитор для одноплодной или двуплодной беременности SONICAID TEAM Duo (или эквивалент) для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ позиции | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Наименование | Интранатальный фетальный монитор
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационноеудостоверение МЗ РФ | Наличие
| 5 | Технические характеристики:
| 6 | Регистрация при одноплодной или двуплодной беременности частоты сердечных сокращений (ЧСС), двигательной активности плода/плодов и сократительной деятельности матки в дородовый период. | Наличие
| 7 | Регистрация двигательной активности плода/плодов | Наличие
| 8 | - амплитуда движений (профиль) в автоматическом режиме методом эхолокации; | Наличие
| 9 | - шевеления в ручном режиме | Наличие
| 10 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при:
| 11 | - тахи- или брадикардии | Наличие
| 12 | - отсутствии сигнала с датчиков | Наличие
| 13 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом, уд/мин за 1сек | не более 1
| 14 | Индикация качества регистрации ЧСС | Наличие
| 15 | Печать на кривой КТГ текущего клинического события в режиме реального времени. | Наличие
| 16 | Автоматический расчет параметров КТГ плодов во время беременности с учетом сон/бодрствование:
| 17 | - базальная ЧСС плода, уд./мин; | Наличие
| 18 | - вариабельность базальной ЧСС от удара к удару; | Наличие
| 19 | - акцелерации с амплитудой меньше 10 уд./мин; | Наличие
| 20 | - акцелерации с амплитудой больше 15 уд./мин; | Наличие
| 21 | - децелерации с амплитудой больше 15 уд./мин; | Наличие
| 22 | - продолжительность эпизода высокой вариабельности (мин); | Наличие
| 23 | - продолжительность эпизода низкой вариабельности (мин;) | Наличие
| 24 | - количество шевелений плода за 1 час; | Наличие
| 25 | - количество маточных сокращений; | Наличие
| 26 | - процент потери сигнала ЧСС; | Наличие
| 27 | - расчет вариабельности коротких отрезков ЧСС | Наличие
| 28 | Оценка состояния плодов с учетом срока беременности со второго триместра: | Наличие
| 29 | Количественная оценка степени выраженности метаболического ацидоза ( усл. ед.): | Наличие
| 30 | - отсутствие отклонений от нормы; | Наличие
| 31 | - слабо выраженные отклонения; | Наличие
| 32 | - выраженные отклонения; | Наличие
| 33 | - резко выраженные отклонения; | Наличие
| 34 | Выявление нарушений в состоянии плода (плодов) без развития метаболического ацидоза. | Наличие
| 35 | Оценка вероятности по данным КТГ неблагоприятного исхода для каждого из плодов (в %) | Наличие
| 36 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора | Наличие
| 37 | Телеметрическая передача данных с фетального монитора на фетальный монитор | Наличие
| 38 | Системный интерфейс для подключения к компьютерным сетям | Наличие
| 39 | Два независимых ультразвуковых канала | Наличие
| 40 | Диапазон измерения ЧСС, уд./мин | 30-240
| 41 | Возможность стерилизации УЗ датчика путем погружения в стерилизующий раствор | Наличие
| 42 | При регистрации ЧСС двойни ультразвуковые датчики разной частоты | Наличие
| 43 | Частота ультразвука, МГц | 1,0 - 2,0
| 44 | Относительная погрешность измерений ЧСС, % | +/- 5
| 45 | Точность измерения ЧСС, уд. | +/- 1
| 46 | Класс защиты от проникновения жидкости | IXP7
| 47 | Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | Наличие
| 48 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие
| 49 | Диапазон измерений ТОКО датчика, относительные ед. | 0-100
| 50 | Автоматическая настройка нуля | Наличие
| 51 | Класс защиты от проникновения жидкости | IXP7
| 52 | Возможность стерилизации ТОКО датчика путем погружения в стерилизующий раствор | Наличие
| 53 | Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | Наличие
| 54 | Термопринтер | Наличие
| 55 | Скорость протяжки бумаги, см/мин | 1,2 и 3
| 56 | Печать КТГ в реальном режиме времени | Наличие
| 57 | Распечатка протокола исследования без прерывания и сжатия кривой | Наличие
| 58 | Печать кривой ЧСС каждого из плодов в своей оси координат | Наличие
| 59 | Режим ускоренной печати из памяти монитора | Наличие
| 60 | Дисплей жидкокристаллический графический | Наличие
| 61 | Память монитора, час | не менее 6
| 62 | Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и термопринтером | Наличие
| 63 | УЗ датчик, шт | 2
| 64 | ТОКО датчик, шт | 1
| 65 | Фиксаторы для крепления датчиков, шт | 3
| 66 | Отметчик шевелений плода | Наличие
| 67 | Гель, флакон | 1
| 68 | Термобумага, пачка | 1
| 69 | Сетевой провод, шт | 1
| 70 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие
| 71 | Сертификат или декларация соответствия | Наличие
| 72 | Сертификат об утверждении типа средства измерения | Наличие
| 73 | Устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации в соответствии ГОСТ Р 5044 | Наличие
| 74 | Электробезопасност ь монитора в соответствии ГОСТ Р 50267.0: класс I с рабочими частями ВF | Наличие
| 75 | Русифицированная версия прибора | Наличие
| 76 | Количество, комп. | 1
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-1, руб.
Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие
Год выпуска не ранее 2012 |  |  | Наличие
Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать
Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие
Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  |  | Наличие
После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  |  | Наличие
Ответственный представитель Заказчика__________________________________________ фамилия, имя, отчество