Приложение № 1

к документации открытого аукциона в электронной форме

- Техническое задание

- На поставку медицинского оборудования (система для мониторирования)

| п/п | Наименование, требования к функциональным и техническим характеристикам | Требуемые значения | Предлагаемые значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Наличие | от ___. № __, сроком действия до |
|  | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Свидетельство (сертификат) об утверждения типа средств измерений с обязательным приложением (описание типа средств измерений) – для оборудования, зарегистрированного как средство измерений | Наличие | от ___. № __, сроком действия до |
|  | Название: Система для мониторирования | Наличие |  |
|  | Назначение: Система предназначена для непрерывного измерения и записи ЭКГ и параметров дыхания | Наличие |  |
|  | Комплектация поставки: |  |  |
|  | Носимый регистратор ЭКГ (исполнение 1), шт. | не менее 2 |  |
|  | Носимый регистратор ЭКГ (исполнение 2), шт. | не менее 1 |  |
|  | Комплекс обработки холтеровских записей: |  |  |
|  | Блок стыковки монитора с компьютером через USB, шт. | не менее 1 |  |
|  | Программное обеспечение для обработки суточных записей, шт. | не менее 1 |  |
|  | Аксессуары: |  |  |
|  | Кабель для подключЕНИЯ однораз.электродов на 12 отв. 10 эл. | не менее 3 |  |
|  | Датчик SPO2 для рег. исп.2, шт. | не менее 1 |  |
|  | Датчик храпа/дыхания ДДП для рег. исп.2, шт. | не менее 10 |  |
|  | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО не менее чем на 4 аккумулятора, шт. | не менее 3 |  |
|  | АККУМУЛЯТОРЫ емкостью не менее 2700 mAh, шт. | не менее 12 |  |
|  | Функциональные характеристики носимого регистратора ЭКГ (исполнение 1) | Наличие |  |
|  | Назначение – регистратор предназначен для непрерывного измерения и записи ЭКГв 3/12 отведениях и реопневмограммы, регистрации двигательной активности пациента | Наличие |  |
|  | Длительность записи, не менее | 48 час |  |
|  | Канал непрерывного измерения и записи ЭКГ с параметрами: | Наличие |  |
|  | Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 12 или 3 |  |
|  | Частота квантования, не менее | 1024 Гц |  |
|  | Выделение импульсов ИВР | Наличие |  |
|  | Канал непрерывного измерения и записи реопневмограммы в одном отведении с параметрами: | Наличие |  |
|  | Регистрация реопневмограммы осуществляется при записи 3 и 12 отведений ЭКГ | Наличие |  |
|  | Регистрация реопневмограммы осуществляется с тех же электродов, которые используются для снятия ЭКГ, без установки дополнительных электродов, с целью повышения удобства пациента | Наличие |  |
|  | Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие |  |
|  | Обеспечение электробезопасности по классу BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 осуществляется путем подключение регистратора к компьютеру через блок USB-адаптера с гальванической развязкой не менее 4 кВ между регистратором и компьютером | Наличие |  |
|  | Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей, не более | 2 шт. |  |
|  | Основные метрологические характеристики носимого регистратора ЭКГ. Нижеприведенные характеристики должны подтверждаться Описанием типа средства измерений: | Наличие |  |
|  | Канал ЭКГ: |  |  |
|  | диапазон измеряемых напряжений, не уже | 0,1 - 5 мВ |  |
|  | Погрешность измерения напряжения, не более - в диапазоне напряжений свыше 0.5 до 4 мВ | 7% |  |
|  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее | 100 дБ |  |
|  | Функциональные характеристики носимого регистратора ЭКГ ( исполнение 2) |  |  |
|  | -непрерывное измерение и запись ЭКГ | Наличие |  |
|  | -запись дыхательных усилий (торакальных) | Наличие |  |
|  | -запись спирограммы (потока дыхания) | Наличие |  |
|  | -регистрация положения тела | Наличие |  |
|  | -запись храпа | Наличие |  |
|  | -запись пульсоксиметрии (насыщения крови кислородом) | Наличие |  |
|  | Длительность записи, час, не менее | 20 |  |
|  | -Количество отведений ЭКГ, не менее | 1 |  |
|  | -Выделение импульсов ИВР | Наличие |  |
|  | Комплект адаптеров для подключения датчиков | Наличие |  |
|  | Характеристики программного обеспечения |  |  |
|  | Язык интерфейса программного обеспечения | русский |  |
|  | Обработка ЭКГ, в том числе: | Наличие |  |
|  | - оценка стимулятора с выделением нарушений | Наличие |  |
|  | - оценка аритмий с учетом фонового ритма | Наличие |  |
|  | - оценка смещения и наклона сегмента ST | Наличие |  |
|  | - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик | Наличие |  |
|  | - оценка толерантности пациента к физическим нагрузкам путем автоматического вычисления объема выполненной работы и мощности нагрузки | Наличие |  |
|  | - расчет вариабельности RR-интервалов временным и спектральным методом | Наличие |  |
|  | - расчет вариабельности RR-интервалов методом ВКРМ | Наличие |  |
|  | - выделение периодов искажения ЭКГ сигнала вследствие плохого контакта (обрыва) электрода | Наличие |  |
|  | -Векторный анализ PQRST-комплекса | Наличие |  |
|  | -Расчет турбулентности ритма | Наличие |  |
|  | -Выявление поздних потенциалов желудочков | Наличие |  |
|  | -Анализ поздних потенциалов предсердий | Наличие |  |
|  | Оценка спектральных характеристик волн F | Наличие |  |
|  | -Определение PQ-интервала и анализ формы зубца Р | Наличие |  |
|  | -Расчет величины и дисперсии QT-интервала | Наличие |  |
|  | -Выявление микроальтернации Т-зубца | Наличие |  |
|  | -Оценка времени проведения пульсовой волны по RP-интервалу | Наличие |  |
|  | Обработка параметров дыхания: | Наличие |  |
|  | - выявление эпизодов апноэ / гипопноэ с возможностью определения типа – обструктивное, центральное, смешанное | Наличие |  |
|  | - расчет уровня оксигемоглобина крови с выявлением эпизодов гипоксемии | Наличие |  |
|  | - обнаружение храпа и его сочетание с эпизодами апноэ / гипопноэ | Наличие |  |
|  | - программирование минимальной длительности эпизодов апноэ для применения в педиатрической практике | Наличие |  |
|  | - вычисление общей длительности апноэ и индекса апноэ / гипопноэ | Наличие |  |
|  | Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом | Наличие |  |
|  | Ведение базы данных пациентов | Наличие |  |
|  | Программные средства, обеспечивающие возможность интеграции аппаратно- программного комплекса в состав информационной системы лечебного учреждения | Наличие |  |