| Видеоэндоскопическая система с принадлежностями |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра |
| 1. Общие условия |  |  |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | наличие |
| 1.2 | Наличие Сертификата соответствия | наличие |
| 1.3 | Проведение эндоскопических исследований у взрослых и детей | наличие |
| 2. Параметры видеогастродуоденоскопа (1шт.) |  |  |
| 2.1 | оптическая система: |  |
| 2.1.1 | угол поля зрения | не менее 140град |
| 2.1.2 | расположение оптики | торцевое |
| 2.1.3 | глубина резкости | не менее 3-10 мм |
| 2.2 | Минимальное видимое расстояние от дистального конца эндоскопа | не более 2 мм |
| 2.3 | Дистальная головка цельносборная, без съемных дистальных колпачков | наличие |
| 2.4 | Крепление крышки для герметизации эндоскопа типа байонет | наличие |
| 2.5 | Электроразъем для подключения видеотракта с защитным направляемым полукольцом и визуальными метками для исключения неправильного подключения видеотракта | наличие |
| 2.6 | Специальная Г-образная форма сопла для очистки поверхности линзы видеообъектива в процессе проведения обследования | наличие |
| 2.7 | диаметр дистального конца | не более 7,9 мм |
| 2.8 | Диаметр вводимой части | не более 7,9 мм |
| 2.9 | диапазон углов изгиба дистального конца: |  |
| 2.10 | вверх | не менее 210o |
| 2.11 | вниз | не менее 90o |
| 2.12 | влево | не менее 100o |
| 2.13 | вправо | не менее 100o |
| 2.14 | Радиус изгиба дистального конца | не более 20мм |
| 2.15 | длина вводимой части | не более 1050мм |
| 2.16 | общая длина | не более1300мм |
| 2.17 | диаметр инструментального канала | не менее 2,8мм |
| 2.18 | Разрешение матрицы | не менее 440.000 рабочих пикселей |
| 2.19 | Управление заморозкой изображения с эндоскопа | наличие |
| 2.20 | Возможность полного погружения в жидкость при обработке (полностью герметичный) | наличие |
| 2.21 | Разъемы для использования электрокоагулятора | наличие |
| 2.22 | Возможность использования с источниками освещения Olympus | наличие |
| 3. Комплект принадлежностей |  |  |
| 3.1 | Форцепты с овальными браншами без иглы | 2шт. |
| 3.2 | Щётка цитологическая | 1шт. |
| 3.3 | Щётка чистящая | 1шт. |
| 3.4 | Клапан на биопсийный канал | 3шт. |
| 3.5 | Загубник | 2шт. |
| 3.6 | Набор О-образных колец | 1шт. |
| 3.7 | Клапаны рабочие | 2шт. |
| 3.8 | Клапана для промывки каналов | 1комплект |
| 3.9 | Ёмкость для воды | 2шт. |
| 3.10 | Тестер герметичности | 1шт. |
| 3.11 | Крышка для герметизации эндоскопа при полном погружении в раствор во время обработки | 1шт. |
| 3.12 | Промывочный комплект для обработки эндоскопа на основе обратного клапана | 1шт. |
| 4. Технические характеристики. |  |  |
| 4.1 | Использование со всеми типами видеоэндоскопов данного производителя | наличие |
| 4.2 | Система цветности PAL | наличие |
| 4.3 | Наличие следующих выходных интерфейсов: S-video, RGB, Y/C (2шт), DVI-D, RS-422 | наличие |
| 4.4 | Автоматическая регулировка освещенности | наличие |
| 4.5 | Автоматическая регулировка баланса белого цвета | наличие |
| 4.6 | Регулировка красного цвета | не менее 100 уровней |
| 4.7 | Регулировка синего цвета | не менее 100 уровней |
| 4.8 | Насыщенность цвета | не менее 100 уровней регулировки |
| 4.9 | Наличие степеней детализации изображения | не менее 4х |
| 4.10 | Возможность заморозки изображений | не менее 16-х кадров |
| 4.11 | Функция подавления бликов | наличие |
| 4.12 | Режим контрастного просмотра сосудистого русла | наличие |
| 4.13 | Управление заморозкой изображений с видеоэндоскопа | наличие |
| 4.14 | Возможность подключения к персональному компьютеру | наличие |
| 4.15 | Питание | 220В, 50Гц |
| 4.16 | Вес | не более 6кг |
| 4.17 | Антистатические противоскользящие накладки на днище | наличие |
|  | 5. Параметры галогенового источника освещения (1шт.). |  |
| 5.1 | Использование галогеновых ламп | наличие |
| 5.2 | Количество ламп (рабочая и резервная) | не менее 2х штук |
| 5.3 | Быстрое переключение с рабочей лампы на резервную без прерывания обследования пациента, механическим способом | наличие |
| 5.4 | Цветовая температура 3200К +/- 500К | наличие |
| 5.5 | Плавная регулировка освещенности, % - 5-100, электромеханическим способом | наличие |
| 5.6 | Изменение освещенности от минимально до максимального уровня | не более 3 секунд |
| 5.7 | Наличие встроенной помпы | наличие |
| 5.8 | Производительность помпы | не менее 300 л/час |
| 5.9 | Создаваемое давление воздуха | не более 0,3кг/см2 |
| 5.10 | Подача воды методом воздушной герметизации водяного бачка |  |
| 5.11 | Наличие крепления для ирригационной емкости |  |
| 5.12 | Вес | не более 10 кг |
|  | 6. Параметры видеомонитора (1шт) |  |
| 6.1 | Цветной, LCD | наличие |
| 6.2 | Диагональ | не менее 17” |
| 6.3 | Шаг пикселей | не более 0.264мм |
| 6.4 | Формат изображения 4:3 | наличие |
| 6.5 | Угол обзора по горизонтали | не более 160 град |
| 6.7 | Угол обзора по вертикали | не более 160 град |
| 6.8 | Контраст | не менее 3000:1 |
| 6.9 | Яркость | не менее 300кд\м2 |
| 6.10 | Время отклика матрицы | не более 3 мс |
| 6.11 | Количество отображаемых цветов | не менее 16млн |
| 6.12 | Входные интерфейсы: 15-Pin D-Sub, 24-Pin DVI-D, 4-Pin Mini Din S-Video, CVBS Jack | наличие |
| 6.13 | Металлический корпус | наличие |
| 6.14 | Защита матрицы монитора специальным стеклянным фильтром толщиной 3мм | наличие |
| 6.15 | Твердость защитного фильтра | не менее 9Н по шкале Мооса |
| 6.16 | Режим работы монитора «Негатоскоп» | наличие |
| 6.17 | Мембранные кнопки управления, расположение-на правой деке монитора | наличие |
| 6.18 | «Карусельное» меню | наличие |
| 6.19 | Предустановленные режимы отображения изображения, включая пользовательский, 5шт. | наличие |
| 6.20 | Питание от внешнего понижающего трансформатора, 220В/24В | наличие |
| 6.21 | Длина питающего тракта | не менее 5м |
| 6.22 | Гнездо для замка Kensington | наличие |
| 6.23 | Напряжение питания oт 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц | наличие |
| 6.24 | Общая потребляемая мощность | не более 48 Вт |
| 6.25 | Потребляемая мощность в режиме ожидания | не более 5 Вт |
| 6.26 | Возможность настенного крепления | наличие |
| 6.27 | Масса | не более 6.8 кг |
|  | 7. Характеристики тележки (1шт) |  |
| 7.1 | Ярусов для размещения оборудования | не менее 4-х |
| 7.2 | Наличие независимых штанг – кронштейнов для фиксации эндоскопов | не менее 2-х |
| 7.3 | Максимальное количество кронштейнов, одновременно крепящихся на тележке | не менее 2х |
| 7.4 | Возможность независимой регулировки по высоте каждого из кронштейнов | наличие |
| 7.5 | Наличие стопорных механизмов на колесах тележки для фиксации ее положения в пространстве | наличие |
| 7.6 | Наличие креплений для аспирационных/ирригационных емкостей | наличие |
|  | 8.Дополнительные условия |  |
| 8.1 | Год выпуска оборудования | не ранее 2012 года |
| 8.2 | Инструкция на русском языке | наличие |
| 8.3 | Гарантия на оборудование, подтвержденная производителем | не менее 12 месяцев |