Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Аппаратура медицинская: электрокардиографы |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Аппаратура медицинская: электрокардиографы |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № п/п | Требования к товару | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Электрокардиограф одно-трехканальный канальный ЭК3Т-01 «Р-Д» или эквивалент |  |
|  | Страна происхождения | Наличие страны происхождения, указать страну происхождения |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |  |
|  | Инструкция по применению | Инструкция по применению на русском языке |  |
|  | Одновременная регистрация отведений | Одновременная регистрация не менее 12 отведений |  |
|  | Режимы работы | Автоматический и ручной режимы работы |  |
|  | Возможность печати 1-го, 2-х или 3-х отведений | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический графический дисплей с возможностью просмотра отведения ЭКГ в режиме реального времени | Наличие |  |
|  | Размер дисплея | Не менее 55х30 мм |  |
|  | Диапазон измерения ЧСС | Не менее 30-240 уд/мин |  |
|  | Скорость подачи бумаги | 5, 10, 25, 50 мм/сек |  |
|  | Выбираемая чувствительность | 5, 10, 20, 40 мм/мВ |  |
|  | Частота дискретизации | не менее 800 Гц |  |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Подавление синфазной помехи | не менее 100 дБ |  |
|  | Частотный диапазон цифровой регистрации | Не менее чем от 0 до 150Гц |  |
|  | Старт записи ЭКГ по аритмии | Автоматический старт записи ЭКГ по аритмии |  |
|  | Комбинированное питание электрокардиографа | Наличие |  |
|  | Зарядное устройство | Наличие встроенного зарядного устройства |  |
|  | Аккумулятор | Наличие встроенного аккумулятора |  |
|  | Время работы аккумулятора | не менее 2 ч |  |
|  | Принтер | Наличие встроенного принтера |  |
|  | Печать термопринтера в высоком разрешении. | Наличие печати в высоком разрешении - 8 точек на мм. |  |
|  | Ширина рулонной бумаги используемой в принтере | не менее 58 мм. |  |
|  | Распечатка данных на бумаге с указанием: | даты, времени, скорости подачи бумаги, чувствительности, маркировки отведения, фильтров, усредненного комплекса основного ритма сердца с метками, подробной таблицы измерений |  |
|  | Измерения всех комплексов ЭКГ (интервалы, амплитуды, оси, усреднение всех комплексов и их маркировка) | Наличие |  |
|  | Световая индикация: | - питание от сети; - заряд аккумулятора; - состояние фильтра; - нарушение контакта электродов; - проблема с бумагой. |  |
|  | Фильтры | Наличие фильтров: сетевых помех, антитреморные, изолинии. |  |
|  | Возможность распечатки с включенным или отключенным фильтром | Наличие |  |
|  | Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных: Стандартная последовательность (грудные и конечностные) | Наличие |  |
|  | Порт RS232 для связи с ПК | Наличие |  |
|  | Возможность дооснащения программой для подключения к ПК и автоматического формирования заключения на ПК. | Наличие |  |
|  | Русификация | Аппаратная и программная русификация |  |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током | тип CF |  |
|  | Класс электрооборудования | II |  |
|  | Размеры | не более 250х185х70мм |  |
|  | Вес | не более 1,5 кг |  |
|  | Защитная сумка со специальной укладкой принадлежностей в комплекте | Наличие |  |
|  | Рулон термобумаги в комплекте | Не менее 1 |  |
|  | Гель электродный в комплекте, шт. | Не менее 1 |  |
|  | ЭКГ- электроды в комплекте | Наличие, 1 комплект |  |
|  | Кабель электродный в комплекте, шт | Не менее 1 |  |
|  | Кабель сетевой в комплекте | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание | не менее 24 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |
|  | Дата калибровки прибора | Не ранее III квартала 2012 года |  |