## Приложение № 1

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производитель | Указать |
| 2 | Страна происхождения | Указать |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Комплект одежды рентгенозащитной | Указать |
| 6 | Общие требования: |  |
| 7 | Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 51534-99 (МЭК 61331-98) | Наличие |
| 8 | Все изделия должны быть изготовлены из полимерных композиционных материалов с наполнением ультрамелкодисперстными свинцовыми порошками и чешуйками. | Наличие |
| 9 | Все изделия должны быть обшиты климатоактивным «дышащим» обшивочным материалом с полиуретановым покрытием | Наличие |
| 10 | Обшивочный материал по токсичности должен относиться к классу 1 по СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 | Наличие |
| 11 | Цвет обшивочного материала - «королевский синий» | Наличие |
| 12 | Фартук рентгенозащитный односторонний | Указать модель |
| 13 | Обеспечивает защиту передней части тела. | Наличие |
| 14 | Длина фартука от середины плеча до нижнего края изделия, см. | Не менее 110 |
| 16 | Фартук должен иметь застежку типа «фастекс» на спине. | Наличие |
| 17 | Свинцовый эквивалент, мм Pb | Не менее 0.35 |
| 18 | Количество, шт. | 2 |
| 19 | Фартук рентгенозащитный двусторонний | Указать модель |
| 20 | Обеспечивает полную защиту тела со всех сторон. | Наличие |
| 21 | Длина от середины плеча до нижнего края фартука, спереди, см. | Не менее 110 |
| 22 | Длина от середины плеча до нижнего края фартука, см. | Не менее 100 |
| 23 | Фартук имеет застежку типа «липучка» на плече и пояс с застежкой типа «фастекс», застегивающийся на спине | Наличие |
| 24 | Свинцовый эквивалент спереди, мм Pb | Не менее 0,35 |
| 25 | Свинцовый эквивалент сзади, мм Pb | Не менее 0,25 |
| 26 | Количество, шт. | 7 |
| 27 | Воротник рентгенозащитный | Указать модель |
| 28 | Защищает щитовидную железу и область шеи персонала и пациентов | Наличие |
| 29 | Свинцовый эквивалент, мм Pb | Не менее 0,35 |
| 30 | Количество, шт. | 8 |
| 31 | Воротник рентгенозащитный детский | Указать модель |
| 32 | Обеспечивает максимальную защиту щитовидной и вилочковый желез детей. | Наличие |
| 33 | Свинцовый эквивалент, мм Pb. | Не менее 0,50 |
| 34 | Количество, шт. | 2 |
| 35 | Передник рентгенозащитный детский | Указать модель |
| 36 | Обеспечивает защиту области гонад и костей таза ребенка со стороны пучка излучения. | Наличие |
| 37 | Размер передника, см. | Не менее 30 х 30 |
| 38 | Длина пояса регулируется с помощью ремня с застежкой типа «фастекс». | Наличие |
| 39 | Свинцовый эквивалент, мм Pb. | Не менее 0,50 |
| 40 | Количество, шт. | 2 |
| 41 | Набор рентгенозащитных пластин для микропедиатрии | Указать модель |
| 42 | Предназначен для обеспечения максимальной комплексной защиты ребенка в возрасте от рождения до года от рассеянного и прямого рентгеновского излучения. | Наличие |
| 43 | В набор входят: |  |
| 44 | - две пластины | Наличие |
| 45 | - подгузник | Наличие |
| 46 | - пеленка, размер, см | Не менее 30х70 |
| 47 | - воротничок. | Наличие |
| 48 | Свинцовый эквивалент, мм Pb. | Не менее 0,50 |
| 49 | Количество, шт. | 2 |
| 50 | Шапочка рентгенозащитная | Указать модель |
| 51 | Обеспечивает защиту головы. | Наличие |
| 52 | Размер шапочки регулируется с помощью застежки типа «липучка». | Наличие |
| 53 | Свинцовый эквивалент, мм Pb. | Не менее 0.35 |
| 54 | Количество, шт. | 1 |
| 55 | Дополнительные условия: |  |
| 56 | Весь товар должен быть не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2012г. | Наличие |
| 57 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 58 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |
| 59 | Срок поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта не более, дней | 30 |