Приложение №2

к извещению №89 от «22» ноября 2012 года

Техническое задание

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или величина параметра в предложении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | Указать |  |
| 1.2 | Модель | Указать |  |
| 1.3 | Страна производитель | Указать |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.6 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
|  | Стерилизация изделий медицинского назначения путем воздействия горячим воздуха заданной температура в течение заданного времени. Может использоваться для сушки. |  |  |
|  | Условный объем камеры ,л | 320 |  |
| 2.1 | Размеры стерилизационной камеры ,мм | 400x900x440(отсека) |  |
| 2.2 | Автоматически поддерживаемые температуры в стерилизационной камере в диапазоне, градусов | 50……200 |  |
| 2.3 | Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры, от заданного значения, минут | +-3 |  |
| 2.4 | Время нагрева до температуры стерилизации +200 С, не более, минут | 30 |  |
| 2.5 | Задаваемое время стерилизационной выдержки , минут | 1…999 |  |
| 2.6 | Стерилизатор работает от трехфазной сети переменного тока с нулевым проводом : напряжение В | 380+-10% |  |
| 2.7 | Частота /Гц | 50 |  |
| 2.8 | Максимальная мощность потребляемая стерилизатором кВт, не более | 9 |  |
| 2.9 | Габаритные размеры стерилизатора, не менее мм | 1005х1540х840 |  |
| 3. Прочее |  |  |  |
| 3.1 | Средний срок службы , не менее лет | 8 |  |
| 3.2 | Масса стерилизатора , не более кг | 180 |  |
| 3.3 | Гарантийный срок, не менее, месяцев | 12 |  |
| 4. Комплект поставки |  |  |  |
| 4.1 | Загрузочная коробка ,шт | 8 |  |
| 4.2 | Предохранитель 2А,шт | 1 |  |
| 4.3 | Паспорт | 1 |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31