УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / О.В. Сластихина

«27» ноября  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку анализатора скорости кровотока ультразвукового

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Место нахождения |  |  | 614010, Пермский край, г.Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Почтовый адрес |  |  | 614010, Пермский край, г.Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Адрес электронной почты |  |  | omzidd@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342)281-37-73 |
| Контактное лицо |  |  | Кривощекова Ольга Ивановна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Право заключения гражданско-правового договора на поставку анализатора скорости кровотока ультразвукового для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 442 500,00 (Четыреста сорок две тысячи пятьсот рублей, 00 копеек) |
| Количество поставляемого товара |  |  | 1 (одна) штука |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Начальная максимальная цена договора сформирована исходя из коммерческих предложений: -Поставщик №1- 463 500,00 рублей; -Поставщик №2- 442 500,00 рублей; -Поставщик №3- 463 500,00 рублей. |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к характеристике поставляемого товара представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара |  |  | г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 (кабинет № 116) |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Срок поставки – в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания договора. Товар должен соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Поставщик собственными силами и за свой счет доставляет товар в МБУЗ «ГКП № 5» по адресу г. Пермь, ул.Куйбышева,111. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (счет, товарная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию). Покупатель имеет право на проведение экспертизы товара, с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям, с привлечением независимой экспертизы в течение всего срока действия договора. Товар, не соответствующий по качеству, не принимается и считается не поставленным. Факт нарушения Поставщика сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка- количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке Заказчика); несоответствие качества поставленного товара фиксируется Заказчиком в соответствующем акте. |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) |  |  | Медицинское оборудование должно иметь регистрационное удостоверение МЗ РФ и сертификат соответствия. Год выпуска оборудования – не ранее 2012 года. Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей на товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на поставленный товар. Срок действия такой гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара и предоставляется вместе с товаром. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Окончательный расчет за поставленное оборудование будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течение 30 банковских дней с момента поставки товара, и после подписания акта приема-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию, товарных накладных, счета-фактуры. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства от деятельности, приносящей доход. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена товара включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая затраты на доставку по указанному адресу, разгрузку товара, затраты на возврат тары, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи. Цена договора устанавливается на основании открытого аукциона в электронной форме и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товара |  |  | - - |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| 1 | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
| 2 | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
| 3 | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
| 4 | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
| 5 | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |  |
| 1 | Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |  |
| 2 | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (в Приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. В первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае, если участник размещения заказа предлагает использовать товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, необходимо дать согласие участника размещения заказа на оказание услуг, предусмотренных документации, а также указание на товарный знак предлагаемого при использовании товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям, установленным документацией. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет - 22 125 рублей, 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки, время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки, время и место рассмотрения таких заявок. Дата, время и место проведения открытого аукциона в электронной форме. |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05» декабря 2012 г. «11» часов «00» минут (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «07» декабря 2012 г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «10» декабря 2012 г. |  |

Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | ### Общие требования | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| #### Общие |  |  |
|  | Наименование | Стационарный 1- канальный цифровой ультразвуковой прибор экспертного класса для допплерографических обследований |
|  | Модель | Указать |
|  | Страна производитель | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| Режимы зондирования/отображения |  |  |
|  | М – цифровой обзорный режим, D – спектральный режим | Наличие |
|  | Одноканальное зондирование в цифровом многоглубинном режиме | Наличие |
|  | Отображение спектров с нескольких глубин одновременно | Наличие |
|  | Режимы отображения сигнала: D, M+D, M+D+D, M+D+Т | Наличие |
|  | Максимальное количество одновременно отображаемых окон (допплерограмм) | 12 |
|  | Работа в режиме зуммирования (с максимальным разрешением) для любого из отображаемых окон | Наличие |
| Допплеровский модуль |  |  |
|  | Набор датчиков: 2МГц (импульсное излучение, транскраниальный), 4 МГц (непрерывное излучение), 8 МГц (непрерывное излучение) | Наличие |
|  | Максимальное кол-во глубин в обзорном М-режиме | Не менее 150 |
|  | Интенсивность излучения: 2 МГц – не более 1 мВт на мм2, 4 и 8 МГц – не более 0.4 мВт на мм2 | Наличие |
|  | Диапазон частот (100 Гц – 20кГц) | Наличие |
|  | Частота повторения (5–16 кГц с шагом 1 кГц) | Наличие |
|  | Глубина зондирования (30–130 мм с шагом 1 мм) | Наличие |
|  | Объем зондирования (3–20 мм с шагом 1 мм) | Наличие |
|  | Спектроанализатор (БПФ в реальном времени, кол–во выборок 64/128/256) | Наличие |
|  | Отображение - программируемое количество выборок в зависимости от размера окна (максимальное – 512 выборок по 256 отсчетов) | Наличие |
|  | Количество отображаемых цветов/оттенков спектрограммы - не менее 32 цвета/оттенка | Наличие |
|  | Палитры допплерограммы – не менее 3х(цв, монохромная, черно-белая) | Наличие |
|  | Вычисление в реальном времени индексов | RI, PI, ISD, STI, HR, AI |
|  | Вычисление в реальном времени кривых | Vs, Vd, Vave |
| #### Работа с допплерограммами |  |  |
|  | Кинопетля, - не менее 13 сек. | Наличие |
|  | Архивация допплерограмм, изображений на жестком диске | Наличие |
|  | Архивация кинопетли со звуковым сопровождением | Наличие |
|  | Просмотр спектра с любой глубины в режиме просмотра (off_line) или загруженной из архива | Наличие |
|  | Возможность изменения скорости развертки спектрограммы, загруженной из архива | Наличие |
|  | Память допплерограмм/эхограмм | Не менее 20 тыс. |
|  | Возможность одновременного вывода на экран/печать допплерограмм из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение) | Наличие |
|  | Встроенные шаблоны отчетов/заключений | Наличие |
|  | Пользовательские шаблоны отчетов/заключений | Наличие |
|  | Печать на компьютерном принтере | Наличие |
| #### Справочные программы |  |  |
|  | Справочник по церебральной допплерографии (протокол обследований, анатомия, локация и описание допплерограмм артерий основания мозга) | Наличие |
| Дополнительные программы |  |  |
|  | Программное обеспечение для проведения длительного мониторирования транскраниального кровотока с определением эмболов, фиксацией событий для последующего анализа записи | Возможность |
| #### Прочие |  |  |
|  | Электронный блок со строенным цифровым допплеровским модулем | Наличие |
|  | УЗ датчики 2.0/4.0/8.0 MHz, 1 комплект | Наличие |
|  | Трансформатор разделительный – 1 шт; | Наличие |
|  | Ножная педаль | Наличие |
|  | Алфавитно-цифровая клавиатура, манипулятор мышь | Наличие |
|  | Функциональная клавиатура для управления | Наличие |
|  | Тележка | Наличие |
|  | Монитор ЖКИ, цветной | Не менее 17'' |
|  | Принтер лазерный | Наличие |
|  | Сетевые кабели к электронному блоку и монитору – 2 шт; | Наличие |
|  | Электронный ключ HASP – 1 шт; | Наличие |
|  | Компакт – диск с программным обеспечением - 1 шт; | Наличие |
|  | УЗ гель, флакон 240 мл – 1 шт; | Наличие |
|  | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Не более 300 |
|  | Вес прибора (без монитора), кг | Не более 20 |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 мес. на аппарат |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка оборудования | Наличие |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке; | Наличие |
|  | Инструктаж на рабочем месте | Наличие |
|  | Паспорт завода-изготовителя | Наличие |

Инженер по медицинскому оборудованию     Кузьмина Антонина Ивановна тел.+7 (342) 281-39-31

Приложение № 2

ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА №____

на поставку анализатора скорости кровотока ультразвукового

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5

г. Пермь                                                                                                                                 «___» __________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Сластихиной Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме от "_____" ____________ 20___ г. (протокол № ___) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке и передаче в собственность Заказчику анализатор скорости кровотока ультразвукового (далее  -  товар) на условиях настоящего Договора. Наименование, качественные характеристики товара, единица измерения, количество товара, цена указываются в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю.

2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям и сертификату изготовителя.

2.3. Подтверждением качества со стороны Поставщика является сертификат соответствия .

2.4. При обнаружении несоответствия требуемого качества, Поставщик обязуется устранить недостатки в течение одного месяца с момента предъявления претензии за свой счет.

2.5. Монтаж и наладка поставленного оборудования осуществляется за счет поставщика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора составляет _______________ (__________________) рублей.

3.2. Цена товара включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая затраты на доставку по указанному адресу, разгрузку товара, затраты на возврат тары, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.3. Цена договора устанавливается на основании открытого аукциона в электронной форме и  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

3.5. Окончательный расчет за поставленное оборудование будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течение 30 банковских дней с момента поставки товара, и после подписания акта приема-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию, товарных накладных,  счета-фактуры.

4.  ПЕРИОД И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в ассортименте и количестве, предусмотренном п 1.1. договора в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания договора.

4.2. Поставщик собственными силами и за свой счет доставляет товар в МБУЗ «ГКП № 5» по адресу г. Пермь, ул.Куйбышева, 111. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (счет, товарная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию).

4.3. Покупатель имеет право на проведение экспертизы товара, с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям, с привлечением независимой экспертизы в течение всего срока действия договора.

4.4. Товар,  не соответствующий по качеству, не принимается и считается не поставленным.

4.5. Факт нарушения Поставщика сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка- количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке Заказчика); несоответствие качества поставленного товара фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.6. Контактное лицо – Кузьмина Антонина Ивановна, тел. +7 (342) 281-39-31.

5.	УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям  ГОСТа,  импортного товара – международным стандартам упаковки.

5.2. Маркировка оборудования должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

5.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6.	ГАРАНТИИ

6.1. Медицинское оборудование должно иметь  регистрационное удостоверение МЗ РФ и сертификат соответствия.

6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей на товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

6.3. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на поставленный товар. Срок действия такой гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара и   предоставляется  вместе с товаром.

6.4. Качество оборудования, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТ и Муниципального заказчика, изложенным в приложении №1 к настоящему договору.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар полностью соответствует стандартам, заявленным в Договоре.

6.6. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

6.7. Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционирование, при штатном использовании поставленного оборудования.

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

-  за просрочку поставки Товара в установленный настоящим Договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости товара, поставка которого просрочена;

-   за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара, либо (по усмотрению Заказчика) возмещает разницу между стоимостью не поставленного (недопоставленного) товара, предусмотренной в Договоре, и стоимостью, по которой Заказчик закупил данный товар у другого поставщика;

7.3. В случаях, установленных п. 7.2 настоящего Договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.  Заказчик освобождается от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно - правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

9.	РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

10.	РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ.

10.1 Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.2. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (приложение № 1).

11.3 Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: МБУЗ «ГКП №5» Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, тел. (342)281-37-72 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5904199519/590401001, ОГРН 5085904000738 Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №5» л/с 06920003144) р/с 40701810300003000001 Банк получателя: РКЦ Пермь г. Перми БИК 045744000 | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| __________________ /О.В.Сластихина/ М.П. «_____» _____________2012г. | _________________/___________/ М.П. «_____»______________2012г. |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору № __

от «___» __________ 2012.

Спецификация

| № п/п | Наименование, характеристики товара, требуемые параметры и условия | Ед. изм. | Кол-во | Цена договора, руб | Срок гарантии (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Место поставки: МБУЗ «ГКП № 5» по адресу г. Пермь, ул.Куйбышева,111.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 5» Главный врач ____________/О.В.Сластихина/ М.П. «_____» _______________200___г. | ____________________/_____________/ М. П. |