Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на поставку:** **ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
|  | Наименование | **Ингалятор ультразвуковой UN-233 или «эквивалент»,** указать торговое наименование |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Назначение | Лечение и профилактика острых и хронических заболеваний дыхательных путей у детей и взрослых |
|  | Управление одной кнопкой | Наличие |
|  | Экономичное использование лекарственных препаратов | Наличие |
|  | Бесшумен в работе | Наличие |
|  | **КОМПЛЕКТАЦИЯ**: |  |
|  | Основной блок в корпусе | 1 шт. |
|  | Емкость для лекарства | 1 шт. |
|  | Насадка для рта | 1 шт. |
|  | Сумочка для хранения | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации (на русском языке) и гарантийная карта | 1 шт. |
|  | Элементы питания АА | 2 шт. |
|  | Сетевой адаптер (100-240 В -50-60 Гц, 400 мА) | Наличие |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 2.0 Вт |
|  | Частота ультразвуковых колебаний | Не менее 120 кГц |
|  | Скорость распыления, минимум | Не менее 0.2 мл/мин |
|  | Средний размер частиц аэрозоля | Не более 5 мкм |
|  | Вместимость емкости для лекарства, максимум | Не менее 8 мл |
|  | Рекомендуемый объем лекарственного препарата, максимум | Не менее 8 мл |
|  | Рекомендуемый объем лекарственного препарата, минимум | Не более 0,5мл |
|  | **Технические характеристики распылителя** |  |
|  | Размер частиц MMAD ((Mass Median Aerodynamic Diameter) - средний аэродинамический диаметр массы) | Не более 2,1 мкм (2 мл, 2,5% NaF) |
|  | Уровень распыления | Не менее 0,32 мл/мин (при потере веса) |
|  | Подача аэрозоля | Не менее 0,88 мл (2 мл, 1% NaF) |
|  | Скорость подачи аэрозоля | Не менее 0,076 мл/мин (2 мл, 1% NaF) |
|  | Уровень шума (на расстоянии 1 м) | Не более 50 дБ |
|  | Срок службы одного комплекта алкалиновых элементов питания | Не менее 4 дня при использовании в течение 20 минут в день |
|  | Размеры, мм | Не более 55.6 х 42 х 109.2 |
|  | Вес (без элементов питания) | Не более 100 грамм |
|  | **Условия эксплуатации** |  |
|  | Температура | От +10°С до +40°С |
|  | Влажность | От 30% до 85% |
|  | **Условия хранения** |  |
|  | Температура | От -20°С до +70°С |
|  | Влажность | Не более 85% |
|  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |