Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 28.11.2012 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест полоски для исследования мочи Aution Тест полоски Aution Stiks для автоматического измерения 10 параметров мочи.100 шт/уп , аналог не допускается, закрытая система, анализатор "Aution" | упак | КДЛ | 3 |
| 2 | Тест-полоски для исследования мочи LabStrip Тест полоски LabStrip для автоматического измерения 11 параметров мочи.150 шт/уп , аналог не допускается, закрытая система, анализатор "DocUreader" | упак | КДЛ | 3 |
| 3 | Тест-полоски для исследования мочи Uriscan Для анализатора мочи Uriscan Optima.100 шт/уп Контроль работоспособности прибора Урискан Оптима(система M-C Check Strips). Наличие документа, подтверждающего возможность использования тест-полосок с анализатором Urisсan Optima, при поставке | упак | КДЛ | 8 |
| 4 | Тест полоски для определения белка и РН в моче Чувствительность на белок - 0,1 г/л,Скорость определения ~ 60 секунд 50 шт /уп | упак | КДЛ | 5 |
| 5 | Латекс-тест - СРБ.Полный набор реагентов на 250 опред. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа 2 мин. | наб | КДЛ | 3 |
| 6 | Набор для определения Глюкозы . Метод: ферментативный фотометрический GOD-PAP (Триндера) с использованием глюкозооксидазы; λ=500 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (фосфатный буфер – 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидаза ≥15 кЕ/л, пероксидаза ≥1 кЕ/л), Стандарт – 100 мг/дл (5,55 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл (0,06-22,2 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | наб | КДЛ | 1 |
| 7 | Набор для определения Креатинина Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 160 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | наб | КДЛ | 1 |
| 8 | Реагент для определения активированного тромбопластинового времени (аПТВ) в человеческой плазме липидный экстракт из человеческой плаценты, инактивированный нагреванием, лиофилизированный и стабилизированный растительными лецитинами, углеводами и антиоксидантами набор на 100 тестов. | наб | КДЛ | 1 |
| 9 | АДФ аденозиндифосфат, лиофильно высушенный из 1,0 мл в концентрации 0,2 ммоль/л.1фл.*(20-50опр.) | флакон | КДЛ | 1 |
| 10 | Коллаген лиоф-высушенн. лиофильно высушенный из 0,5 мл в концентрации 2 мг/мл.10-25 опр. | наб | КДЛ | 1 |
| 11 | Набор для определения РФМК Состав набора:1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая РФМК) - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая РФМК) - 1 фл. | наб | КДЛ | 2 |
| 12 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 NycoCard HbA1c тест система для определения HbA1c ,24 теста Аналог не допускается | наб | КДЛ | 1 |
| 13 | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Количественное определение с использованием 6 калибраторов, готовых к применению Формат теста - 8×12, стрипированный. Количество анализируемого образца - 50 мкл в 2-ух повторах Метод анализа – «сэндвич» вариант одностадийного иммуноферментного анализа. Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл. Наличие готовых контрольных образцов, готовый к применению конъюгат Наличие неспецифических компонентов ПР(25х концентрат), ТМБ-Субстратный раствор, Стоп-реагент, взаимозаменяемых во всех наборах для исследования гормонов Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 25 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 16 мкМЕ/мл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Полистироловые планшеты с ломающимися лунками фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | КДЛ | 4 |
| 14 | Тест-система для количественного определения тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА).Количественное определение с использованием 6 калибраторов, готовых к применениюФормат теста - 8×12, стрипированный.Количество анализируемого образца - 50 мкл Метод анализа – «сэндвич», одностадийный вариант иммуноферментного анализа.Чувствительность 2 нг/мл.Наличие готовых контрольных образцов, готовый к применению конъюгатНаличие неспецифических компонентов ПР(25х концентрат), ТМБ-Субстратныйраствор, Стоп-реагент, взаимозаменяемых во всех наборах для исследования гормонов Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 1 ч 20 мин.Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 нг/мл.Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.Наличие калибровочного бланка в наборе.Срок годности 13 месяцев.Полистироловые планшеты с ломающимися лунками фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечниковДопустимый срок транспортировки при t0 выше 9 ºС - 10 суток.Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепиСрок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | КДЛ | 1 |
| 15 | Тест-система для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА).Количественное определение с использованием 5 калибраторов, готовых к применениюФормат теста - 8×12, стрипированный.Количество анализируемого образца - 25 мклМетод анализа – конкурентный анализ, одностадийный вариант иммуноферментного анализа.Чувствительность 0,3 пг/мл.Наличие готовых контрольных образцов, готовый к применению конъюгатНаличие неспецифических компонентов ПР(25х концентрат), ТМБ-Субстратный раствор, Стоп-реагент, взаимозаменяемых во всех наборах для исследования гормонов.Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 20 мин.Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.Диапазон измеряемых концентраций 0 - 20 пг/мл.Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.Наличие калибровочного бланка в наборе.Срок годности 13 месяцев.Полистироловые планшеты с ломающимися лунками фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечниковДопустимый срок транспортировки при t0 выше 9 ºС - 10 суток.Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепиСрок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | КДЛ | 2 |
| 16 | Стандартная панель мультикалибраторов Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки 1х3 мл | флакон | КДЛ | 1 |
| 17 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, высокий уровень концентрации Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410 , RBC, в интервале 7,05 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 10,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 290 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 140 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | флак | КДЛ | 3 |
| 18 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410,RBC, в интервале 2,23 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,9 ± 0,3 x10^9 л-1 PLT, в интервале 87 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 53 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | флак | КДЛ | 3 |
| 19 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410,RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней. | флак | КДЛ | 3 |
| 20 | Пробирки пластиковые для взятия капиллярной крови, для проведения автоматизированных гематологических исследований. Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Упаковка - 50 пробирок в пластиковом штативе, в термоусадочной пленке, с этикеткой-инструкцией на боку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара - не менее 80%. | упак | КДЛ | 20 |
| 21 | Агрескрин тест .Набор с универсальным индуктором агрегации на 500 определений | набор | КДЛ | 1 |
| 22 | Тест тромбин-реагент для определения тромбинового времени , 10x5 мл тромбина, 1x55 мл буфера на 500 опр. | набор | КДЛ | 1 |
| 23 | Буфер Трис-НСl концентрированный (рН =7,3-7,4) 5 мл | флакон | КДЛ | 1 |
| 24 | Уритрол Набор контрольныйх растворов мочи 3 уровня для автоматических анализаторов 3х10мл | упак | КДЛ | 1 |
| 25 | АСО-латекс-тест, 250 опред. 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.. Время анализа 2 мин.Полный набор | наб | КДЛ | 1 |
| 26 | Контрольный раствор глюкозы, уровень I, 1х50 мл Водный раствор глюкозы с концентрацией 5,55 ммоль/л | наб | КДЛ | 1 |
| 27 | Контрольный раствор глюкозы, уровень II, 1х50 мл Водный раствор глюкозы с концентрацией 16,66 ммоль/л | наб | КДЛ | 1 |
| 28 | Набор калибраторов фибриногена (40, 110, 250, 370, 600, 900 мг/дл) 6 фл по 1 мл калибраторов с концентрацией 40, 110, 250, 370, 600, 900 мг/дл | наб | КДЛ | 1 |
| 29 | Стандартная человеческая плазма, 10х1 мл. Стандартная человеческая плазма для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебранда | наб | КДЛ | 1 |
| 30 | Контрольная плазма, Норма, 10*1 мл КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда 10*1 мл | наб | КДЛ | 1 |
| 31 | Контрольная плазма, Патология, 10*1 мл КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА P (патология) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда 10*1 мл | наб | КДЛ | 1 |
| 32 | Патоплазма, (2 мл) Реагент является лиофилизированной специально приготовленной бедной тромбоцитами плазмой крови. Патологическая плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ. 2 мл\фл | наб | КДЛ | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  | 80 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003