- Техническое задание  на антенатальный фетальный монитор для одноплодной беременности

- SONICAID или эквивалент.

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по ТЗ | Наличие функции и параметров предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Требования по функциональным и диагностическим характеристикам. |  |  |  |
| 1.1 | Регистрация при одноплодной беременности частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода и сократительной деятельности матки в дородовой период. | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрация двигательной активности плода: | Наличие |  |
| 1.2.1 | - амплитуда движений (профиль) в автоматическом режиме методом эхолокации; | Наличие |  |
| 1.2.2 | - шевеления в ручном режиме | Наличие |  |
| 1.3 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: | Наличие |  |
| 1.3.1 | - тахи - или брадикардии | Наличие |  |
| 1.3.2 | - отсутствии движений плода/плодов | Наличие |  |
| 1.4 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более | 1 уд/мин, 1 сек |  |
| 1.5 | Индикация качества регистрации ЧСС | Наличие |  |
| 1.6 | Печать на кривой КТГ текущего клинического события в режиме реального времени. | Наличие |  |
| 1.7 | Автоматический расчет параметров КТГ плода во время беременности с учетом сон/бодрствование: | Наличие |  |
| 1.7.1 | - базальная ЧСС , уд./мин; | Наличие |  |
| 1.7.2 | - вариабельность базальной ЧСС от удара к удару; | Наличие |  |
| 1.7.3 | - акцелерации с амплитудой меньше 10 уд./мин; | Наличие |  |
| 1.7.4 | - акцелерации с амплитудой больше 15 уд./мин; | Наличие |  |
| 1.7.5 | - децелерации с амплитудой больше 15 уд./мин; | Наличие |  |
| 1.7.6 | - продолжительность эпизода высокой вариабельности (мин); | Наличие |  |
| 1.7.7 | - продолжительность эпизода низкой вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 1.7.8 | - количество шевелений плода за 1 час; | Наличие |  |
| 1.7.9 | - количество маточных сокращений; | Наличие |  |
| 1.7.10 | - процент потери сигнала ЧСС; | Наличие |  |
| 1.7.11 | - расчет вариабельности коротких отрезков ЧСС | Наличие |  |
| 1.8 | Оценка состояния плода с учетом срока беременности со второго триместра: | Наличие |  |
| 1.9. | Количественная оценка степени выраженности метаболического ацидоза (усл. ед.): | Наличие |  |
| 1.9.1 | - отсутствие отклонений от нормы ; | Наличие |  |
| 1.9.2 | - слабо выраженные отклонения ; | Наличие |  |
| 1.9.3 | - выраженные отклонения; | Наличие |  |
| 1.9.4 | - резко выраженные отклонения; | Наличие |  |
| 1.10. | Выявление нарушений в состоянии плода без развития метаболического ацидоза. | Наличие |  |
| 1.11 | Оценка вероятности по данным КТГ неблагоприятного исхода для плода (в %) | Наличие |  |
| 1.12 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора | Наличие |  |
| 1.13 | Телеметрическая передача данных с фетального монитора на фетальный монитор | Наличие |  |
| 1.14 | Системный интерфейс для подключения к компьютерным сетям | Наличие |  |
| 2. Требования по техническим характеристикам. |  |  |  |
| 2.1 | Ультразвуковой канал | Наличие |  |
| 2.1.1 | Диапазон измерения ЧСС (уд./мин) | 30-240 |  |
| 2.1.2 | Возможность стерилизации УЗ датчика путем погружения в стерилизующий раствор | Наличие |  |
| 2.1.3 | Частота ультразвука, МГц, в пределах | 1,0 - 1,5 |  |
| 2.1.4 | Относительная погрешность измерений ЧСС, % | +/- 5 |  |
| 2.1.5 | Точность измерения ЧСС, уд. | +/- 1 |  |
| 2.1.6 | Класс защиты от проникновения жидкости | IXP7 |  |
| 2.1.7 | Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | Наличие |  |
| 2.2 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |
| 2.2.1 | Диапазон измерений ТОКО датчика, относительные ед. | 0-100 |  |
| 2.2.2 | Автоматическая настройка нуля | Наличие |  |
| 2.2.3 | Класс защиты от проникновения жидкости | IXP7 |  |
| 2.2.4 | Возможность стерилизации ТОКО датчика путем погружения в стерилизующий раствор | Наличие |  |
| 2.2.5 | Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | Наличие |  |
| 2.3 | Термопринтер | Наличие |  |
| 2.3.1 | Скорость протяжки бумаги | 1,2 и 3 см/мин |  |
| 2.3.2 | Печать КТГ в режиме реального времени | Наличие |  |
| 2.3.3 | Распечатка протокола исследования без прерывания и сжатия кривой. | Наличие |  |
| 2.3.4 | Режим ускоренной печати из памяти монитора | Наличие |  |
| 2.4 | Дисплей жидкокристаллический графический | Наличие |  |
| 2.5 | Память монитора, час, не менее | 6 |  |
| 3. Требования, предъявляемые к составу изделия |  |  |  |
| 3.1 | Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и термопринтером | Наличие |  |
| 3.2 | УЗ датчик | 1 шт. |  |
| 3.3 | ТОКО датчик | 1 шт. |  |
| 3.4 | Отметчик шевелений плода | 1 шт. |  |
| 3.5 | Фиксаторы для крепления датчиков | 2 шт. |  |
| 3.6 | Термобумага | 1 пачка |  |
| 3.7 | Сетевой провод | 1 шт. |  |
| 3.8 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 4. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя: |  |  |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4.2 | Сертификат или декларация соответствия | Наличие |  |
| 4.3 | Сертификат об утверждении типа средства измерения | Наличие |  |
| 4.4 | Устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации в соответствии ГОСТ Р 5044 | Наличие |  |
| 4.5 | Электробезопасност ь монитора в соответствии ГОСТ Р 50267.0: класс I с рабочими частями BF | Наличие |  |
| 4.6 | Гарантия на оборудование: не менее | 12 месяцев с даты поставки |  |
| 4.7 | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |