## автоклав
Приложение №1
К извещению о проведении запроса котировок
№________________от____________________201_г.
Техническое задание
стерилизатор паровой вакуумный
№п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
1.Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение | наличие
1.2 | Сертификат соответствия | наличие
1.3 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами (в соответствии с "Содержимым упаковки") | наличие
1.4 | Полная инструкция пользователя на русском языке | наличие
1.5 | Краткая инструкция пользователя на русском языке | наличие
1.6 | Заводская гарантия, не менее | 1 года
2.Функциональные требования к автоклаву
2.1 | Микропроцессорная автоматика | наличие
2.2 | Датчики давления и температуры | наличие
2.3 | Возможность подключения к системе канализации для обеспечения автоматического слива отработанной воды. | наличие
2.4 | Цельная камера, изготовленная из нержавеющей стали | наличие
2.5 | Встроенный термопринтер | наличие
2.6 | Раздельные емкости для дистиллированной и отработанной воды | наличие
2.7 | Система непрерывной диагностики процесса | наличие
2.8 | Система мгновенной генерации пара (паровой генератор) | наличие
2.9 | Вакуумный-тест | наличие
2.10 | Бактериологический фильтр | наличие
2.11 | Двухступенчатая вакуумная сушка | наличие
2.12 | Класс стерилизации | "S"
2.13 | Количество запрограммированных програм, не менее | 5
2.14 | Система электронной блокировки двери автоклава во время цикла стерилизации | наличие
2.15 | Тройная система защиты | наличие
2.16 | Температура стерилизации | 121-134С
2.17 | Возможность подключения деионизатора воды | наличие
2.18 | Заливной бачок объемом, не менее | 4 литра
3.Технические характеристики
3.1 | Масса, не менее | 44 кг
3.2 | Количество лотков штук, не менее | 4
3.3 | Объем камеры, не менее | 24 литров
3.4 | Габариты полезного пространства камеры | 180х160х380 мм
3.5 | Масса загрузки неупакованные/упакованные материалы, не менее | 6/2 кг
3.6 | Потребляемая мощность | 2000Вт
3.7 | Параметры сети | 230В/50Гц
3.8 | Габаритные размеры | 450х385х600 мм
3.9 | Класс электробезопасности | 2
3.10 | Уровень шума | 50db
И.о.главного врача: И.В.Багаутдинова
Главная медсестра: С.С.Носова

## запечатыв.устр-во
Приложение №1
К извещению о проведении запроса котировок
№________________от____________________201_г.
№п/п | Наименование параметра | Наличие функции и ли величина параметра, по ТЗ
Электронное запечатывающее устройство
1. | Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение | наличие
1.2 | Сертификат соответствия | наличие
1.3 | Полная инструкция пользователя на русском языке | наличие
1.4 | Заводская гарантия, не менее | 1 года
1.5 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами | наличие
2. | Функциональные требования
2.1 | Постоянная температура нагрева | наличие
2.2 | Полуавтоматическое управление | наличие
2.3 | Возможность настенного крепления | наличие
2.4 | Автоматический индиатор всех стадий работы | наличие
2.5 | Ширина шва, не менее | 12 мм
2.6 | Максимальная ширина рулона, не менее | 310 мм
3. | Технические характеристики
3.1 | Потребляемая мощность при нагреве | 100Вт
3.2 | Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50Вт
3.4 | Параметры электропитания | 230В/50Гц
3.5 | Размеры | 480х200х385 мм
3.6 | Масса | 7,4 кг
И.о.главного врача: И.В.Багаутдинова
Главная медсестра: С.С.Носова