Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | Производитель |
|  | 2 | Страна происхождения |
|  | 3 | Стерилизатор воздушный |
|  | 4 | Технические требования: |
|  | 5 | Предназначен для стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) и игл к ним, может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий. |
|  | 6 | Автоматическая регулировка и поддержание температуры |
|  | 7 | Отображение всей необходимой информация о режимах работы и выбранной программе на цифровом дисплее |
|  | 8 | Энергонезависимая память для сохранения параметров, которые можно изменять и вызывать для работы не менее 10 программ |
|  | 9 | Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, должны быть выполнены из нержавеющей стали. |
|  | 10 | Равномерное распределение температуры по объему камеры |
|  | 11 | Объем камеры не менее 80л |
|  | 12 | Задаваемые температурные режимы, 80...200С |
|  | 13 | Время нагрева стерилизатора до температуры +200С, не более 30 мин, |
|  | 14 | Задаваемое время выдержки в диапазоне, не менее 1...999мин |
|  | 15 | Средняя наработка на отказ, не менее 2500 ч |
|  | 16 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более +/-3С |
|  | 17 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, 205...235 С |
|  | 18 | Количество полок, не менее 2 шт. |
|  | 19 | Габаритные размеры, (ШхГхВ), не более 620х680х540 мм |
|  | 20 | Внутренние размеры, (ШхГхВ), не более 320х570х440 мм |
|  | 21 | Питание, 220/50 В/Гц |
|  | 22 | Количество, шт. 20 |
| 2 | 1 | Производитель |
|  | 2 | Страна происхождения |
|  | 3 | Шкаф сушильный |
|  | 4 | Технические требования: |
|  | 5 | Предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. |
|  | 6 | Материал камеры - нержавеющая сталь. |
|  | 7 | Естественная конвекция без вентилятора |
|  | 8 | Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере |
|  | 9 | Объем камеры, не менее 80 л |
|  | 10 | Время достижения установившегося режима, при температуре +180С не более 2 ч |
|  | 11 | Дискретность задаваемой температуры, не более 1 С |
|  | 12 | Возможное число программируемых режимов не менее 10 |
|  | 13 | Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры относительно заданной, не более ±10 С |
|  | 14 | Задаваемые температурные режимы в диапазоне, Не менее +50...+200 C |
|  | 15 | Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, 205...235 С |
|  | 16 | Количество полок, шт. 2 |
|  | 17 | Количество дверей, шт. 1 |
|  | 18 | Время непрерывной работы, не менее 16 ч |
|  | 19 | Питание, В/Гц 220/50 |
|  | 20 | Мощность, кВт не более 1,6 |
|  | 21 | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм не более 680х626х603 |
|  | 22 | Внутренние размеры (ШхГхВ), мм не менее 560х390х370 |
|  | 23 | Масса, не более 45 кг |
|  | 24 | Количество, шт. 4 |
| 3 | 1 | Дополнительные условия: |
|  | 2 | Весь товар должен быть не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2012г. |
|  | 3 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |
|  | 4 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |
|  | 5 | При поставке должны прилагаться регистрационные удостоверения с приложениями, сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации, гарантийные талоны. |
|  | 6 | Срок предоставления гарантии качества с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию товара, не менее 12 мес. |
|  | 7 | Срок поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта до 27 декабря 2012 г. |