Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 06.12.2012 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2012г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)  ___________________________________________________________________________________

ИНН___________________________________КПП________________________________________________________________

банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ____________________________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________________

Место жительства _ _________________________________________________________________________________________

ИНН ______________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

сайт:______________________________________________________________________________________________________

- Кому: Единой комиссии Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, _______________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить гражданско-правовой договор, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена договора ___________________________________________________________ рублей и

включает _________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о ________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о технических характеристиках и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Кол-во | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В Формат теста - 480 определений (96х5, стрипированный) Способность выявлять мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). Возможность определения в лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека Возможность количественного определения HBsAg в исследуемой сыворотке (плазме) крови Количество анализируемого образца - не менее 100 мкл Минимальная выявляемая концентрация HBsAg – не более 0,01 МЕ/мл Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5000 образцов) – не менее 99,5% Наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg не более 0,04+0,02 МЕ/мл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 18 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов при комнатной температуре Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Адаптирован для автоматических анализаторов Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В Формат теста – 96 анализов (12х8)Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа - одностадийный Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевГотовые к использованию коньюгат и раствор хромогена.Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный растворВозможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса JgM к core-антигену вируса гепатита В Формат теста – 96 анализов (12х8) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа - одностадийный Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Готовые к использованию коньюгат и раствор хромогена. Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к HBsAg Формат теста – 96 анализов (12х8)Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа - одностадийный Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевГотовые к использованию коньюгат и раствор хромогена.Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный растворВозможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител класса IgМ к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С сорбированных раздельно на 4-х стрипах Формат теста – 24 анализа Специфичность, оцененная на образцах сывороток доноров, не менее 99,5% Цветовая маркировка стрипов в виде колец, соответствующая сорбированному антигену Количество анализируемого образца не более 20 мкл Время инкубации не более 1 час Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Готовые к использованию коньюгат и раствор хромогена. Стабильность промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека с, сорбированных раздельно на 2-х стрипах Формат теста – 48 анализовЦветовая маркировка стрипов в виде колец, соответствующая сорбированному антигенуКоличество анализируемого образца не менее 50 мкл Диагностическая чувствительность по стандартной панели Anti-HCV Mixed Titer Performance Panel BBI PHV 206 не менее 99,5%Специфичность, оцененная на образцах сывороток доноров, не менее 99,5%Время инкубации не более 1 час 30 минСрок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов при комнатной температуреСтабильность промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный растворНаличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализаАдаптирован для автоматических анализаторов Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Наличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Формат теста – 480 анализов (96х5 стрипированный) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Диагностическая чувствительность по стандартной панели Anti-HCV Mixed Titer Performance Panel BBI PHV 206 не менее 99,5% Специфичность, оцененная на образцах сывороток доноров (не менее 5000 чел), не менее 99,5% Отсутствие предварительной промывки Время инкубации ¬– не более 1 часа 30 мин Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов при комнатной температуре Стабильность промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Адаптирован для автоматических анализаторов Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 3 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антигена и антител к вирусу гепатита С.Формат теста – 96х1 стрипированныйКоличество анализируемого образца – не более 50 мкл Минимальная выявляемая концентрация HCV Ag не более 1 нг/млСпецифичность, оцененная на образцах сывороток доноров (не менее 5000 чел), не менее 99,5%Время инкубации ¬– не более 1 часа 20 минСрок годности тест-системы не менее 13 месяцевСрок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 6 часов при комнатной температуреСтабильность промывочного раствора не менее 14 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный растворНаличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализаНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для выявления е-антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека Формат теста – 96 анализов (12х8, разборность до 1 лунки) Наличие в наборе нейтрализующего и контрольного реагента – возможность одновременной постановки подтверждающего теста Количество анализируемого образца не менее 50 мкл Метод анализа – одностадийный Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Готовые к использованию коньюгат и раствор хромогена. Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки)Количество анализируемого образца - не более 10 мклВремя инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 3 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 48 определений (разборность до 1 лунки). Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 3 |  |  |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки)Количество анализируемого образца - не более 10 мклВремя инкубации не более 1ч 30 минСрок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 3 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.