Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 06.12.2012 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | КДЛ | 5 |
| 2 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.). | упак | КДЛ | 5 |
| 3 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник Объём флакона 10 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer. | упак | КДЛ | 4 |
| 4 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник Объём флакона, 10 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer | упак | КДЛ | 5 |
| 5 | Реактив ЭДТЭА в эпиндорфах для ОАК пробирки пластиковые для взятия капиллярной крови, для проведения автоматизированных гематологических исследований. Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Упаковка - 50 пробирок в пластиковом штативе, в термоусадочной пленке, с этикеткой-инструкцией на боку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара - не менее 80%. | упак | КДЛ | 34 |
| ИТОГО: |  |  |  | 53 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003