Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

___________  		    __________________     	    	 ________________

(должность)					(подпись)                                   (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

|  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Котировочной заявке |  |
| Техническое задание на поставку тест-систем для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12" |  |  |  |  |
| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Пластиковая канистра | Наличие |  |
|  | 5 | Объем, л | 10 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 40 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 2 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 5 | Объем, л | 1 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 5 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 3 | Промывающий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 5 | Объем, л | 1 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 5 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 4 | Промывающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 5 | Объем, л | 1 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 5 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 5 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 5 | Объем, л | 1 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 5 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 6 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 5 | Объем, л | 0,25 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 2 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 7 | Очищающий раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 2 х 250 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |  |
|  | 6 | Цена за ед. |  |  |
|  | 7 | Сумма |  |  |
| 8 | Контрольный раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл | 3 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 6 | Цена за ед. |  |  |
|  | 7 | Сумма |  |  |
| 9 | Контрольная сыворотка с нормальными значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 4х5 |  |
|  | 6 | Количество, уп | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 10 | Контрольная сыворотка с патологическими значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 4х5 |  |
|  | 5 | Количество, уп | 1 |  |
|  | 6 | Цена за ед. |  |  |
|  | 7 | Сумма |  |  |
| 11 | Калибратор с известными значениями компонентов. Для калибровки различных биохимических тестов для автоматических систем в клинических лабораториях |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Лиофилизированный калибратор, приготовленный из бычьей крови, предназначен для контроля точности и правильности, а также для использования в качестве стандарта | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 10х5 |  |
|  | 5 | Количество, уп | 1 |  |
|  | 6 | Цена за ед. |  |  |
|  | 7 | Сумма |  |  |
| 12 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 2 |  |
|  | 6 | Цена за ед. |  |  |
|  | 7 | Сумма |  |  |
| 13 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 5 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 6 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 13 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 26 | Состав набора: |  |  |
|  | 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 28 | Количество, фл. | 2 |  |
|  | 29 | Цена за ед. |  |  |
|  | 30 | Сумма |  |  |
| 14 | Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Формат теста, определений | 480 |  |
|  | 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не менее 100 |  |
|  | 5 | Метод анализа - одностадийный | Наличие |  |
|  | 6 | Возможность определения в лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека | Наличие |  |
|  | 7 | Минимальная определяемая концентрация HBsAg, МЕ/мл | не более 0,05 |  |
|  | 8 | Специфичность при обследовании контингента доноров, % | не менее 99,5 |  |
|  | 9 | Суммарное время инкубации, мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 11 | Срок годности тест-системы после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата при комнатной температуре, часов | не менее 10 |  |
|  | 13 | Стабильность рабочего промывочного раствора, суток | менее 28 |  |
|  | 14 | Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор | Наличие |  |
|  | 15 | Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа | Наличие |  |
|  | 16 | Наличие штрих-кода на реагентах | Наличие |  |
|  | 17 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С, суток | не менее 10 |  |
|  | 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 20 | Цена за ед. |  |  |
|  | 21 | Сумма |  |  |
| 15 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Формат теста, определений | 480 |  |
|  | 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не менее 70 |  |
|  | 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 6 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 7 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 10 | Постановка без предварительной промывки | Наличие |  |
|  | 11 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 12 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 13 | Суммарное время инкубации, мин | не более 120 |  |
|  | 14 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24 |  |
|  | 15 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10 |  |
|  | 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 17 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 12 |  |
|  | 18 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 21 | Цена за ед. |  |  |
|  | 22 | Сумма |  |  |
| 16 | Тест-система иммуноферментная для выявления IgM антител к core белку вируса гепатита С в сыворотке и плазме крови человека |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Формат теста, определений | 96 |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 20 |  |
|  | 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, одностадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Специфичность, % | не менее 99,7 |  |
|  | 8 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 9 | Время инкубации, мин | не более 60 |  |
|  | 10 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 11 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата при комнатной температуре, часов | не менее 10 |  |
|  | 12 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 13 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 15 | Цена за ед. |  |  |
|  | 16 | Сумма |  |  |
| 17 | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови. |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Формат теста, определений | 48 |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 6 | Чувствительность, % | не менее 99,5 |  |
|  | 7 | Время инкубации, мин | не более 90 |  |
|  | 8 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 9 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 11 | Цена за ед. |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 18 | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод с феррозином | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 8 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 9 | предел линейности,мкмоль/л | 179 |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 11 | Цена за ед. |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 19 | Набор реагентов для определения содержания калия в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод с тетрафенилбороном натрия | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 7 | линейность, мкмоль/л | от 2 до 20 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена за ед. |  |  |
|  | 10 | Сумма |  |  |
| 20 | Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колориметрический тест с о-крезолфталеином. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 7 | линейность, ммоль/л | от 0,0425 до 3,75 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 9 | Цена за ед. |  |  |
|  | 10 | Сумма |  |  |
| 21 | Набор реагентов для определения содержания магния в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колориметрический тест с калмагитом | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 7 | линейность, мг/дл | от 0,2 до 5 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена за ед. |  |  |
|  | 10 | Сумма |  |  |
| 22 | Набор реагентов для определения содержания фосфора в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Измерение в ультрафиолете для количественного определения неорганического фосфора в сыворотке. Метод с аммония молибдатом | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150 |  |
|  | 6 | -стандарт | Наличие |  |
|  | 7 | линейность, мг/дл | от 0,07 до 15 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена за ед. |  |  |
|  | 10 | Сумма |  |  |
| 23 | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод с использованием бромкрезолового зеленого | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250 |  |
|  | 6 | -стандарт | Наличие |  |
|  | 7 | линейность, г/дл | от 0,04 до 6 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена за ед. |  |  |
|  | 10 | Сумма |  |  |
| 24 | Набор реагентов для определения содержания альфа-амилазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кинетический метод определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме и моче с использованием хлор-нитрофенол- α-D-мальтотриозида (CNPG3). | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 25 |  |
|  | 6 | линейность, Е/л | от 1 до 2000 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. |  |  |
|  | 9 | Сумма |  |  |
| 25 | Набор реагентов для определения содержания аланинаминотрансферазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Жидкий реагент. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 20 |  |
|  |  | -реагент 2, фл х мл | 10 х 5 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. |  |  |
|  | 9 | Сумма |  |  |
| 26 | Набор реагентов для определения содержания аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Жидкий реагент. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 20 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 10 х 5 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. |  |  |
|  | 9 | Сумма |  |  |
| 27 | Набор реагентов для определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод Ендрассика-Грофа для количественного определения прямого и общего билирубина в сыворотке | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 60 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 8 | линейность, мг/дл | от 0,1 до 20,00 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 10 | Цена за ед. |  |  |
|  | 11 | Сумма |  |  |
| 28 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 250 |  |
|  | 7 | -стандарт | Наличие |  |
|  | 8 | линейность, мг/дл | от 0,04 до 500,00 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 10 | Цена за ед. |  |  |
|  | 11 | Сумма |  |  |
| 29 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 6 | -стандарт, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 7 | линейность, мг/дл | от 1 до 400 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена за ед. |  |  |
|  | 10 | Сумма |  |  |
| 30 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кинетический метод Яффе без депротеинизации для количественного определения креатинина в сыворотке и моче. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 7 | -стандарт | Наличие |  |
|  | 8 | линейность, мкмоль/л | от 8 до1326 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 10 | Цена за ед. |  |  |
|  | 11 | Сумма |  |  |
| 31 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативный колориметрический метод по Бертелоту для прямого колориметрического определения мочевины в сыворотке или плазме. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 8 | -стандарт | 1 х 150 |  |
|  | 9 | линейность, мг/дл | от 200 до 33,33 |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 11 | Цена за ед. |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 32 | Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативный метод (уриказа-POD). | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 5 х 25 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 5 х 25 |  |
|  | 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 8 | -стандарт | 1 х 150 |  |
|  | 9 | линейность, мг/дл | от 200 до 33,33 |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 11 | Цена за ед. |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 33 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативный колориметрический тест (GPO-POD) для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 25 |  |
|  | 6 | линейность, ммоль/л | от 0,066 до 11,30 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. |  |  |
|  | 9 | Сумма |  |  |
| 34 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-POD) для количественного определения общего холестерина в сыворотке. Жидкий реагент. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 25 |  |
|  | 6 | Количество, набор | 3 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 35 | Набор реагентов для определения содержания щелочной фосфотазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кинетический метод, p-нитрофенолфосфат, жидкий реагент, DGKC. Количественное опреде-ление щелочной фосфатазы (ЩФ – ALP) в сыворотке или плазме. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 20 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 10 х 5 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. |  |  |
|  | 9 | Сумма |  |  |
| 36 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл | 2 х 1 |  |
|  | 7 | -каолин (концентрированная взвесь 40 : 1 ), фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 8 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 9 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора кефалина: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 13 | Стабильность раствора каолина: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30 |  |
|  | 15 | -при температуре -8- (- 20) С0, месяцев | не менее 4 |  |
|  | 16 | Стабильность каолин-кефалиновой смеси: |  |  |
|  | 17 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 1 |  |
|  | 18 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 2 |  |
|  | 19 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | от 30,0 до 300,0 |  |
|  | 20 | Количество, уп. | 4 |  |
|  | 21 | Цена за ед. |  |  |
|  | 22 | Сумма |  |  |
| 37 | Набор реагентов латексный для определения антистрептолизина 0 в реакции агглютинации латекса |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кол-во определений в наборе, шт | 250 |  |
|  | 4 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. |  |  |
|  | 6 | Сумма |  |  |
| 38 | Набор реагентов латексный для определения ревматойдного фактора в реакции агглютинации латекса |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кол-во определений в наборе, шт | 250 |  |
|  | 4 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 5 | Цена за ед. |  |  |
|  | 6 | Сумма |  |  |
| 39 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 200 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -орто-фенантролина гидрохлорид (реактив расфасован в 96 лунках планшета, мг | 70 |  |
|  | 7 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 8 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 11 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее1 |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 13 | Цена за ед. |  |  |
|  | 14 | Сумма |  |  |
| 40 | Набор реагентов латексный для определения с-реактивного белка в реакции агглютинации латекса |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кол-во определений в наборе, шт | 250 |  |
|  | 4 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. |  |  |
|  | 6 | Сумма |  |  |
| 41 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 |  |
|  | 7 | -стандарт-плазма | Наличие |  |
|  | 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |  |
|  | 11 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6 |  |
|  | 12 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48 |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |  |
|  | 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 11 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 42 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500 |  |
|  | 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 |  |
|  | 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 |  |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 16 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 |  |
|  | 17 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 |  |
|  | 18 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |  |
|  | 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |  |
|  | 21 | Количество, уп. | 9 |  |
|  | 22 | Цена за ед. |  |  |
|  | 23 | Сумма |  |  |
| 43 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 50 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), фл | 4 |  |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл | 1 |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2 |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3 |  |
|  | 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 3 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 44 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |
|  | 7 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 4 х 0,8 |  |
|  | 8 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0 |  |
|  | 9 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0 |  |
|  | 10 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11,0 |  |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0 |  |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0 |  |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 2 |  |
|  | 14 | -паспорт контроля качества обПСА, шт. | 1 |  |
|  | 15 | Состав контрольного образца: |  |  |
|  | 16 | -известное содержание обПСА в диапазоне концентраций , нг/мл | от 0 до 30 |  |
|  | 17 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 18 | -первый калибратор, нг/мл | 0,0 |  |
|  | 19 | -второй калибратор, нг/мл | 1,5 |  |
|  | 20 | -третий калибратор, нг/мл | 5,0 |  |
|  | 21 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10,0 |  |
|  | 22 | -пятый калибратор, нг/мл | 30,0 |  |
|  | 23 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50 |  |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 30 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1 |  |
|  | 31 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 45 | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Формат теста - 8×12, стрипированный. | Наличие |  |
|  | 4 | Метод анализа – «сэндвич», одностадийный вариант иммуноферментного анализа | Наличие |  |
|  | 5 | Чувствительность, мкМЕ/мл | 0,05 |  |
|  | 6 | Наличие готовых контрольных образцов | Наличие |  |
|  | 7 | Конъюгат готов к применению | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время инкубаций, мин | не более 70 |  |
|  | 9 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 13 |  |
|  | 10 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 11 | Цена за ед. |  |  |
|  | 12 | Сумма |  |  |
| 46 | Т3 - набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 6 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 45 |  |
|  | 8 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 9 | Количество калибраторов | не более 5 |  |
|  | 10 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 11 | -первый калибратор, нмоль/л | 0,00 |  |
|  | 12 | -второй калибратор, нмоль/л | 0,75 |  |
|  | 13 | -третий калибратор, нмоль/л | 1,50 |  |
|  | 14 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 7,50 |  |
|  | 15 | -пятый калибратор, нмоль/л | 15,00 |  |
|  | 16 | Чувствительность, нмоль/л | не более 0,4 |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 |  |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  |  |
| 47 | Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Форма выпуска: неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле |  |  |
|  | 4 | Количество анализов | не менее 500 |  |
|  | 5 | Время анализа, минут | не более 10 |  |
|  | 6 | Срок годности, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 8 | Цена за ед. |  |  |
|  | 9 | Сумма |  |  |
| 48 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека, в ликворе |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Формат теста, определений | 480 |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 6 | Изменение цвета при внесении образцов | Наличие |  |
|  | 7 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 8 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 9 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 10 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 11 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 12 | Постановка без предварительной промывки | Наличие |  |
|  | 13 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 14 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 15 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90 |  |
|  | 16 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12 |  |
|  | 17 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10 |  |
|  | 18 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 12 |  |
|  | 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 21 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 23 | Цена за ед. |  |  |
|  | 24 | Сумма |  |  |
| 49 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека. |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 6 | Чувствительность, мРЕ/мл | 6,25 |  |
|  | 7 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 10 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие |  |
|  | 11 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие |  |
|  | 12 | Отмывка 1: 3 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 13 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 80 |  |
|  | 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 13 |  |
|  | 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 17 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 18 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие |  |
|  | 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 10 |  |
|  | 21 | Цена за ед. |  |  |
|  | 22 | Сумма |  |  |
| 50 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека. |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 6 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 7 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 10 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие |  |
|  | 11 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 12 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 13 | Отмывка 3: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90 |  |
|  | 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12 |  |
|  | 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 17 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 18 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие |  |
|  | 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 10 |  |
|  | 21 | Цена за ед. |  |  |
|  | 22 | Сумма |  |  |
| 51 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека. |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 6 | Возможность хранения образцов при температуре от 2 до 80С, суток | не менее 5 |  |
|  | 7 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Время реакции, часов | не более 1 |  |
|  | 9 | Инкубация с сыворотками и коньюгантом при 370С | Наличие |  |
|  | 10 | Одинаковое кол-во промывок между инкубациями | Наличие |  |
|  | 11 | Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата, контролей, проявляющего раствора | Наличие |  |
|  | 12 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 13 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 14 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 10 |  |
|  | 16 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  |  |
| 52 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Калибровочные растворы: 10,40,80,160 мМЕ/мл | Наличие |  |
|  | 5 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 6 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 8 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 9 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 10 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 11 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 12 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 13 | Постановка без предварительной промывки | Наличие |  |
|  | 14 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 15 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 16 | Суммарное время инкубации, мин | не более 120 |  |
|  | 17 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12 |  |
|  | 18 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10 |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12 |  |
|  | 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 21 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие |  |
|  | 22 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 24 | Цена за ед. |  |  |
|  | 25 | Сумма |  |  |
| 53 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 5 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 7 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 8 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 9 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 10 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 11 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 12 | Постановка без предварительной промывки | Наличие |  |
|  | 13 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 14 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) |  |  |
|  | 15 | Отмывка 3: 5 раз (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 16 | Суммарное время инкубации, мин | не более 130 |  |
|  | 17 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12 |  |
|  | 18 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10 |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12 |  |
|  | 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 21 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 22 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 5 |  |
|  | 24 | Цена за ед. |  |  |
|  | 25 | Сумма |  |  |
| 54 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека. |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 8 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 9 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие |  |
|  | 10 | Суммарное время инкубации, мин | не более 80 |  |
|  | 11 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24 |  |
|  | 12 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 13 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 14 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 3 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 55 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 6 | Время инкубации, мин | не более 80 |  |
|  | 7 | Срок хранения тест-системы после вскрытия, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 8 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата, часов | не менее 10 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего промывочного раствора, сут | не менее 28 |  |
|  | 10 | Наличие штрих-кода на реагентах | Наличие |  |
|  | 11 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 13 |  |
|  | 12 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 14 | Цена за ед. |  |  |
|  | 15 | Сумма |  |  |
| 56 | Тест-система для иммуноферментного выявления сумарных антител к Toxoplasma gondii |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Формат теста – 8 х 12 | Наличие |  |
|  | 4 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 5 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 6 | -плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100 |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 10 | Цена за ед. |  |  |
|  | 11 | Сумма |  |  |
| 57 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Возможность определения титра | Наличие |  |
|  | 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 8 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 9 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 10 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 11 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие |  |
|  | 12 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 13 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие |  |
|  | 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 70 |  |
|  | 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12 |  |
|  | 16 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 17 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие |  |
|  | 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, упак | 4 |  |
|  | 20 | Цена за ед. |  |  |
|  | 21 | Сумма |  |  |
| 58 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgА к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Возможность определения титра | Наличие |  |
|  | 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Чувствительность, % | 100 |  |
|  | 8 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 9 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3 |  |
|  | 10 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие |  |
|  | 11 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие |  |
|  | 12 | Суммарное время инкубации, мин | не более 70 |  |
|  | 13 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12 |  |
|  | 14 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10 |  |
|  | 15 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12 |  |
|  | 16 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 17 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие |  |
|  | 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, упак | 4 |  |
|  | 20 | Цена за ед. |  |  |
|  | 21 | Сумма |  |  |
| 59 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) | не менее 1: 32 |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 6 | Количество, фл | 10 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 60 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) | не менее 1: 32 |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 6 | Количество, фл | 10 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 61 | Бромтимоловый синий |  |  |  |
|  | 1 | Количество, кг | 0,05 |  |
|  | 2 | Цена за ед. |  |  |
|  | 3 | Сумма |  |  |
| 62 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену для окраски микроорганизмов |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений не менее | 200 |  |
|  | 5 | Количество, наб | 1 |  |
|  | 6 | Цена за ед. |  |  |
|  | 7 | Сумма |  |  |
| 63 | Масло иммерсионное |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Объем, мл | 100 |  |
|  | 4 | Количество, фл | 5 |  |
|  | 5 | Цена за ед. |  |  |
|  | 6 | Сумма |  |  |
| 64 | Набор реагентов для определения белка в моче |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -реагент, мл | 500 |  |
|  | 8 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 5 |  |
|  | 9 | Количество наборов, шт. | 2 |  |
|  | 10 | Цена за ед. |  |  |
|  | 11 | Сумма |  |  |
| 65 | Тест-полоски для глюкометра |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест полоски совместимы с глюкометром AccuChek, находящегося в собственности учреждения | Наличие |  |
|  | 4 | Определяемые параметры: глюкоза | Наличие |  |
|  | 5 | Кол-во полосок в упаковке, шт | 50 |  |
|  | 6 | Количество, упак | 3 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 66 | Пробирки пластиковые, силиконизированные с дозированным вакуумом, для различных гематологических исследований цельной крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Объем забираемой крови, мл | 2 |  |
|  | 5 | Размер пробирок, мм | не более 13х75 |  |
|  | 6 | Наполнитель – К3-EDTA | Наличие |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «сиреневая» | Наличие |  |
|  | 8 | Внутренняя пробка из бутиловой резины, покрытой геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами | Наличие |  |
|  | 9 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие |  |
|  | 10 | Бумажная этикетка | Наличие |  |
|  | 11 | Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку. | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 5 |  |
|  | 13 | Цена за ед. |  |  |
|  | 14 | Сумма |  |  |
| 67 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Состав системы: |  |  |
|  | 5 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие |  |
|  | 6 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |  |
|  | 7 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |  |
|  | 8 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие |  |
|  | 9 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 |  |
|  | 10 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие |  |
|  | 11 | Объем забираемой пробы, мл | 0,25 |  |
|  | 12 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |  |
|  | 13 | Срок годности, мес. | не менее 18 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 150 |  |
|  | 15 | Цена за ед. |  |  |
|  | 16 | Сумма |  |  |
| 68 | Пробирки пластиковые с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Забор венозной крови «закрытым» вакуумным способом | Наличие |  |
|  | 5 | Наполнитель (активатор образования сгустка): кремнезем | Наличие |  |
|  | 6 | Материал пробирки: полиэтилентерефталат | Наличие |  |
|  | 7 | Силиконовое покрытие стенок пробирки | Наличие |  |
|  | 8 | Крышка-клапан красного цвета | Наличие |  |
|  | 9 | Объем забираемой крови, мл | 9 |  |
|  | 10 | Размеры пробирок, мм | 100х16 |  |
|  | 11 | Цветовые коды на крышках пробирок в соответствии с международными стандартами ISO 6710 | Наличие |  |
|  | 12 | резиновая пробка | Наличие |  |
|  | 13 | Материал внутренней пробки - бутиловая резина, покрытая геморепеллентом, обладающим кровоотталкивающими свойствами | Наличие |  |
|  | 14 | Этикетки с полями для записи пациента | Наличие |  |
|  | 15 | Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку. | Наличие |  |
|  | 16 | Количество,уп | 10 |  |
|  | 17 | Цена за ед. |  |  |
|  | 18 | Сумма |  |  |
| 69 | Пробирки стеклянные, силиконизированные с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Объем забираемой крови, мл | 4,5 |  |
|  | 5 | Размер пробирок, мм | не более 75х13 |  |
|  | 6 | Наполнитель – цитрат натрия (0,129М 3,8 %) | Наличие |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «голубая» | Наличие |  |
|  | 8 | Внутренняя пробка из бутиловой резины, покрытой геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами | Наличие |  |
|  | 9 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие |  |
|  | 10 | Бумажная этикетка | Наличие |  |
|  | 11 | Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку. | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 5 |  |
|  | 13 | Цена за ед. |  |  |
|  | 14 | Сумма |  |  |
| 70 | Микрокюветы к коагулометру одноразовые |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Объем кюветы, мкл | 300 |  |
|  | 4 | Количество в упаковке, шт | 1000 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |  |
|  | 6 | Цена за ед. |  |  |
|  | 7 | Сумма |  |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, КДЛ |  |  |  |  |
| Срок поставки: поставка всей партии товара осуществляется в течение 2 дней со дня подписания гражданско-правового договора |  |  |  |  |