Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Настольная проявочная машина |  |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: | Наличие |
|  | 4 | - без наличия водопровода | Наличие |
|  | 5 | - без наличия канализации | Наличие |
|  | 6 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки | Наличие |
|  | 7 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие |
|  | 8 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть, литров | не менее 5 |
|  | 9 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие |
|  | 10 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажем и водой должны иметь емкость, литров | не более 0,9 |
|  | 11 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть, градусов | не менее 34 |
|  | 12 | Наличие нагревательных тэнов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа. | Наличие |
|  | 13 | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне, градусов | не более 0,5 |
|  | 14 | Время проявки плёнки, сек | не более 120 |
|  | 15 | Время полной обработки плёнки, сек | не более 180 |
|  | 16 | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов. | Наличие |
|  | 17 | Расход химреактивов на 1кв.м. обработанной плёнки: | Наличие |
|  | 18 | проявителя, литров | не более 0,5 |
|  | 19 | фиксажа, литров | не более 0,75 |
|  | 20 | воды, литров | не более 0,9 |
|  | 21 | Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света. | Наличие |
|  | 22 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие |
|  | 23 | - многопозиционный | Наличие |
|  | 24 | - 6-ти уровневый | Наличие |
|  | 25 | Максимальная ширина обрабатываемой пленки должна быть, см | не более 36 |
|  | 26 | Выделение тепла при работе машины при 4-ом уровне сушки, кДж/сек | не более 0,58 |
|  | 27 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 28 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| Прочие условия |  |  |  |
| Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами. |  |  | Наличие |
| Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта. |  |  | Наличие |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие |
| Год выпуска |  |  | не ранее 2012 |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию |  |  | не менее 12 месяцев |
| Объем гарантии, % |  |  | 100 |
| Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. |  |  | Наличие |
| Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  |  | Наличие |
| После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  |  | Наличие |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара, не более дней с момента заключения контракта |  |  | 10 |

Главный врач МБУЗ «ГКП №1»		________________		Л.А. Евстифеева