Приложение № 4

Обоснование начальной максимальной цены

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Вх № 01-16-65 от 24.01.2013 | Вх № 01-16-64 от 24.01.2013 | Вх №01-16-63 от 24.01.2013 | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл. с ЗЕЛЕНЫМ ПОРШНЕМ U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 | Трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Дополнительно нанесена градуировка 0.5 мл для более точного дозирования лекарства. Игла надета на шприц и имеет трёхгранную лазерная заточку. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо- менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний; испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХ КОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | шт | 2,62 | 2,75 | 2,89 | 2,75 | 3 000 | 8 250,00 |
| 2 | Шприц 2 мл импортного производства c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт | 2,00 | 2,10 | 2,21 | 2,10 | 10 000 | 21 000,00 |
| 3 | Шприц 5 мл импортного производства c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | шт | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,45 | 10 000 | 24 500,00 |
| 4 | Шприц 10 мл импортного производства c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 3,24 | 3,40 | 3,57 | 3,40 | 3 000 | 10 200,00 |
| 5 | Шприц 20 мл импортного производства c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 4,40 | 4,50 | 4,70 | 4,53 | 3 000 | 13 590,00 |
| 6 | Шприц 2 мл импортного производства , внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,8х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,5х25 и 0,8х40. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета — несмываемая ( нанесена специальным типографским способом). Без дополнительной шкалы. Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы на русском языке, телефон производителя . Срок годности 5 лет. | шт | 4,33 | 4,55 | 4,78 | 4,55 | 200 | 910,00 |
| 7 | Шприц 5 мл импортного производства , внутри упаковки две иглы 0,7х30 и 0,8х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,7х30 и 0,8х40.. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным типографским способом). Без дополнительной шкалы. Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен,снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы на русскрм языке, телефон производителя . Срок годности 5 лет. | шт | 5,05 | 5,30 | 5,57 | 5,31 | 200 | 1 062,00 |
| 8 | Шприц саморазрушающийся 3,0 мл с иглой 0.63х32мм - 23G | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода . Игла несъемная, встроена в шприц покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Минимальный объем «мертвого» пространства для предотвращения потери или неполного использования дозы препарата. Толкатель поршня с защитой от повторного использования. На конце поршня расположена пластиковая клипса, которая после введения лекарства защелкивает иголку. Далее толкатель оттягивается назад, тем самым убирая иглу внутрь шприца. Это помимо предотвращения повторного использования позволяет медперсоналу избежать нежелательного укола во время утилизации. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным типографским способом). Без дополнительной шкалы. Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы на русском языке телефон производителя . Срок годности 5 лет. | шт | 10,05 | 10,55 | 11,08 | 10,56 | 200 | 2 112,00 |
| 9 | Шприц 50 мл импортного производства c иглой 1,2 х 38 - 18G | Трехкомпонентный с трехконтактным уплотнителем на поршне для плавности хода поршня и строгости дозирования. Наличие коннектора «Луер-Лок» для подключения к инфузионным магистралям. Градуировка на шприце - синего цвета — несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Упаковка "блистер" Срок годности 5 лет. | шт | 26,29 | 27,60 | 28,98 | 27,62 | 1 800 | 49 716,00 |
| 10 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 131 340,00 |

Поставка товара двумя равными партиями: первая партия- 15.02.2013г., вторая партия- 15.03.2013г.

Остаточный срок годности- не менее 60%