Техническое задание

1. Стерилизатор паровой (автоклав), проходного типа, объём камеры 300 л – 4 шт.

| Товарный знак | Указать |
| --- | --- |
| Тип аппарата | Напольный неперемещаемый автоклав с горизонтальной прямоугольной камерой проходного типа для центрального стерилизационного отделения |
| Область применения | Автоклав для стерилизации водяным насыщенным паром как неупакованных, так и упакованных медицинских инструментов, изделий медицинского назначения, перчаток, лабораторной посуды, текстильных изделий, стерилизационных контейнеров, предназначенных для медицинского использования. |
| Тип двери | Вертикальная скользящая слайдовая дверь из нержавеющей стали |
| Система герметизации камеры | При помощи плавающей кольцевой прокладки двери с принудительным приводом от встроенного компрессора |
| Тип камеры | Прямоугольная горизонтальная |
| Размер камеры, не менее, мм | 600 х 500 х 1000 |
| Объем камеры, не более, л | 300 |
| Загрузка материалов и инструментария | При помощи тележек, изготовленных из стали. Механическая система выгрузки загрузочных тележек. |
| Материал изготовления стерилизационной камеры | Нержавеющая кислотоупорная сталь |
| Исполнение внутренней поверхности стерилизационной камеры | Полировка внутренних поверхностей стерилизационной камеры. Качество обработки поверхности RA μm 2.5 |
| Количество циклов, не менее | 15 000 циклов. |
| Парогенерация | Встроенный парогенератор с функцией сбережения воды |
| Вакуумный насос | Мощный вакуумный насос, создающий разрежение в камере до 50 мБар |
| Двойная система отображения параметров давления | Показатели давления отображаются на аналоговом стрелочном манометре, выведенном на переднюю панель и на цифровом дисплее. |
| Детектор воздуха | Постоянный контроль внутри камерной среды, обеспечивает обнаружение любых протечек и поступления неконденсируемых газов с паром |
| Замещение воздуха паром в стерилизационной камере | При помощи принудительного пульсирующего двухфазного форвакуума |
| Контроль и управление процессами стерилизации | Автоматическое управление на базе микропроцессорных элементов |
| Интерфейс управления | Яркий контрастный многоцветный сенсорный дисплей. Красные, черные, синие изображения для различных меню |
| Языковая поддержка | Отображение информации на дисплее на русском языке |
| Управление параметрами стерилизации | Управление выбором команд и отображение параметров на Touchsreen сенсорном дисплее. Авторизация доступа: возможность введения в меню не менее 20 пользователей с различными правами. |
| Изменение параметров стерилизации | Возможность изменения параметров (время, температура и других) при необходимости в соответствии с требованиями заказчика |
| Сохранение параметров пройденных циклов | Сохранение параметров до 5000 пройденных циклов на карте памяти. При заполнении памяти и необходимости дальнейшего архивирования карта памяти легко заменяется |
| Печать параметров процесса стерилизации | При помощи встроенного принтера. На распечатке отображается информация о дате, времени, номере цикла, температуре, давлении на каждом этапе стерилизации. Распечатка делается на русском языке. |
| Контроль сохранения параметров пройденных циклов | Запрет на начало нового цикла при наличии не сохраненных данных о предыдущем цикле |
| Контроль герметичности камеры | Автоматический тест герметичности |
| Диапазон температур, ˚C | 100-137 |
| Диапазон давления | 0,05- 2,62 Бар |
| Программы стерилизации | 8 встроенных программ стерилизации |
| Названия программ | Возможность ввода любого наименования программы на русском языке |
| Стандартные программы | Текстиль-134 С – 5мин, сушка – 30мин. |
|  | Упакованные инструменты--134 С – 5мин, сушка – 20мин. |
|  | Неупакованные инструменты--134 С – 3мин, сушка – 2мин. |
|  | Резиновые изделия—121 С – 45мин, сушка – 10мин. |
|  | Стекло-121 С – 45мин, сушка – 10мин |
|  | Тест Бови-Дика |
|  | Тест герметичности |
| Удаление растворенных в воде газов в парогенераторе | При помощи анодного контура в парогенераторе |
| Защита от перегрева | При помощи системы автоматической защиты от перегрева |
| Защита от превышения давления в стерилизационной камере | При помощи механического клапана аварийного сброса пара |
| Обеспечение качества стерилизации | При несоответствии параметров стерилизации или при сбое программы раздается звуковой сигнал, информация о причине сбоя выводится на дисплей |
| Высота, мм не более | 1815 |
| Ширина, мм не более | 920 |
| Глубина, мм не более | 1350 |
| Напряжение, В | 3 фазы, 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 45 кВт |
| Вес, кг не более | 750 |
| Комплектация поставки | Стерилизатор паровой – 4шт; Тележка загрузочная – 4 шт; Тележка транспортная – 6 шт; Корзина для стерилизации (ВШГ 230х430х230 мм) из нержавеющей стали – 40 шт |

2. Моечно-дезинфицирующая машина проходная с сушильным блоком – 2шт.

| Товарный знак | Указать |
| --- | --- |
| Тип аппарата | Моечно-дезинфицирующая машина вертикальной конструкции с фронтальной загрузкой проходного типа с возможностью сушки обработанного инструментария внутри камеры |
| Область применения | В составе центральных стерилизационных отделений для моечно-дезинфицирующей обработки и сушки изделий медицинского назначения. |
| Уровень загрузки | Не ниже 830 мм от уровня пола |
| Тип дверей | Откидывающаяся дверь, создающая в открытом положении удобную горизонтальную поверхность для облегчения загрузки и выгрузки. Наличие системы плавного открывания с помощью пружинных амортизаторов. |
| Визуальный контроль за процессом мойки | При помощи окна в дверце моечной камеры |
| Моечная камера | Камера четырехуровневая с пятью вращающимися моющими рычагами. |
| Размеры камеры, не менее, мм | 600х600х610 (ВхШхГ) |
| Объем камеры, не менее, л | 220 |
| Материал рабочей камеры и системы подачи воды | Выполнены из кислотоупорной нержавеющей стали AISI 316 |
| Материал облицовочных панелей | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Обеспечение циркуляции воды для качественной мойки | Насос мощностью 2,8кВт с циркуляцией 800л/мин |
| Нагрев воды | Электрические нагревательные элементы с термодатчиком защиты от перегрева |
| Подача моющего средства | Автоматический мембранный дозировочный насос с плавной регулировкой объема подачи дезинфицирующего средства |
| Размещение моющего средства | Встроенная в корпус закрываемая ниша с замком |
| Подключение к воде | Гибкий шланг 1,5м диаметром 1/2´ |
| Слив воды | Сливной насос, стандартный дренажный слив сечением 2´ (50мм) |
| Энергопотребление | 13кВт, 380В, 50Гц |
| Управление работой | Управление осуществляется программируемым логическим контроллером |
| Интерфейс управления | Сенсорный дисплей диагональю не менее 5,7´и цветные светодиодные индикаторы состояния машины со стороны загрузки и со стороны выгрузки |
| Язык управления | Русский |
| Программы мойки | Наличие пяти предустановленных программ мойки и неограниченная возможность по записи новых программ мойки на базе стандартных блоков |
| Предустановленные программы | Программа для мойки инструментов |
|  | Программа для мойки анестезиологической аппаратуры |
|  | Программа для мойки резиновых предметов |
|  | Программа для изделий из стекла |
|  | Программа для сильного загрязнения |
| Отображение текущих процессов | Индикация номера выполняемой программы, температуры воды на текущем этапе и времени до завершения программы |
| Акустический сигнал окончания программы | Зуммер завершения процесса |
| Защита от случайного открытия | Электрическая блокировка двери, не допускающая открытие двери до окончания процесса мойки |
| Защита от сбоев программы | Автоматическое прерывание рабочего цикла при сбое программы |
| Контроль неисправностей | Автоматическое определение неисправностей с отображением номера ошибки на дисплее |
| Дополнительные возможности системы управления | Сохранение в памяти большого объема всех параметров пройденных циклов с возможностью их переноса на внешние устройства, сохранность памяти при отключении питания, система распознавания неисправностей, калибровка измерительных приборов, автоматическая система контроля давления воды, контроль уровня моющего средства, система контроля за техническим обслуживанием, обновление программного обеспечения с ПК |
| Печать параметров пройденных циклов | Встроенный принтер позволяет распечатать: - наименование организации, - дата и время, - номер машины, - несбрасываемый номер цикла, - название и параметры цикла, - время начала и окончания цикла, - запись температуры во время цикла, - регистрация и обозначение ошибки |
| Сушильный блок | Расположен над моечной камерой. Осуществляет нагнетание теплого воздуха при помощи центробежной воздуходувки непосредственно в моечную камеру |
| Регулировка температуры подаваемого воздуха | Плавная регулировка температуры подаваемого воздуха в диапазоне от 0°С до 90°С при помощи реостата расположенного на панели управления |
| Регулировка времени обработки горячим воздухом (сушки) | Плавная регулировка времени обработки горячим воздухом (сушки) в диапазоне от 1 до 60 минут при помощи реостата расположенного на панели управления |
| Очистка подаваемого воздуха | При помощи встроенного стерилизующего HEPA фильтра для воздушных сред |
| Контроль за состоянием фильтра | С помощью датчиков давления до и после фильтра |
| Высота машины, мм, не более | 1850 |
| Ширина, мм, не более | 800 |
| Глубина, мм, не более | 710 |
| Масса, кг, не более | 250 |
| Комплектация поставки | Машина моечно-дезинфицирующая – 2шт; Корзина для инструментов 450х340х70 мм – 40 шт; Крышка к корзине для инструментов 450х340 мм – 10 шт; Стойка для мойки жестких эндоскопов -1 шт. Стойка для анестезиологического оборудования с сушильной установкой -1 шт. |

3. Роторная упаковочная машина  с стартовым комплектом упаковочного материала– 2шт.

| Товарный знак | Указать |
| --- | --- |
| Тип аппарата | Сваривающий прибор непрерывного действия для подготовки инструментария к паровой стерилизации , с 1-строчным компьютеризированным матричным принтером , системой проверки шва, интерфейсом для подключения к РС |
| Технические характеристики | Скорость сваривания 10 м/мин |
|  | Ширина сварочного шва, для обеспечения повышенной прочности соединения - не менее 12 мм |
|  | Расстояние от шва до инструмента не менее 30 мм |
|  | Температура сваривания 80-220 градусов, допуск на температуру: < ±2% |
|  | Контроль температуры – микропроцессорный, пользовательское меню, многоязыковое программирование - стандартные тексты на русском, английском, французском, итальянском, испанском языках, настраиваемый счетчик упаковки, функции часов и календаря, сохранение даты после отключения аппарата, цифровой температурный дисплей |
|  | Двойная защита от попадания посторонних предметов |
|  | 1-строчный компьютеризированный матричный принтер |
|  | Цифровой температурный дисплей |
| Корпус изделия | Хромированная сталь, обеспечивает высокую прочность покрытий и простоту ухода за рабочими поверхностями |
| Энергопитание | Напряжение 230В |
|  | Частота 50Гц |
|  | Потребляемая мощность - не более 500Вт |
| Габариты изделия | Длина, мм - не более 620мм |
|  | Ширина, мм - не более 260мм |
|  | Высота, мм - не более 250мм |
|  | Вес, кг - не более 23 |
|  | Роликовая подставка-конвейер с габаритами 870 х 310 х 40 мм |
| Комплектация поставки |  |
| Роторная упаковочная машина | 2 шт. |
| Роликовый конвейер для роторной упаковочной машины | 2 шт. |
| Комплект бумажных пакетов с складкой для паровой и, газовой и воздушной стерилизации - шт. 65*40*250 2000 190*65*330 1000 250*100*380 1000 380*125*510 500 | Не менее 4500 шт. |
| Комплект комбинированных пакетов с складкой для паровой и, газовой и воздушной стерилизации- шт. 150*50*200 -1000 300*65*450- 1000 | Не менее 2000 шт. |
| Комплект комбинированных пакетов для паровой и, газовой и воздушной стерилизации- шт. 120*270*-3000 250*350-1 000 300*480 -1000 350*450 -1000 | Не менее 6 000 шт. |
| Комплект рулонов объемных и плоских для паровой и, газовой и воздушной стерилизации- шт. 200*55*100 -2 350*80*100 -2 100*50*100 -2 | Не менее 6 шт. |
| Комплект рулонов плоские для паровой и газовой стерилизации- шт. 200*200 -2 100*200 -4 300*200 -2 | Не менее 8 шт. |
| Комплект крепированной бумаги для паровой и газовой стерилизации –шт. 1000*1000 -750 600*600 1500 | Не менее 2250 шт. |
| Индикатор для теста Бови-Дик -20 шт. | Не менее 20 шт. |
| Индикатор химический одноразовый тип А -30000 шт. | Не менее 30000 шт. |
| - Комплект вспомогательного оборудования для ЦСО из нержавеющей стали |  |
| Товарный знак | Указать |
| Общие требования: |  |
| Исполнение полностью из нержавеющей стали | Соответствие |
| Марка стали | 08Х18Н10 |
| Толщина листа стали | Не менее 1,5 мм |
| Толщина стоек | Не менее 2 мм |
| Комплект вспомогательного оборудования сварной, неразборный, все сварные швы ровные шлифованные для облегчения дезинфекции труднодоступных мест | Соответствие |
| Комплектация |  |
| Транспортировочная тележка с 2-мя полками ШхГхВ 500х900х800 мм | Не менее 8 штук |
| Тележка-держатель крепированной бумаги 127х65х99 см | Не менее 2 штук |
| Стеллаж с 5-тью полками для хранения стерильных укладок и инструмента. ШхГхВ 1500х600х1850 мм | Не менее 8 штук |
| Стол медицинский пристенный ШхГхВ 1800х700х850мм с двумя мойками ШхГхВ 500х500х300мм | Не менее 1 штук |
| Душ-смеситель для раковины | Не менее 2 штуки |
| Стол для упаковки стерилизационных материалов (нержавеющая сталь, не менее1800*700*750 мм) | Не менее 2 штук |
| Стол для упаковки стерилизационных материалов (не менее нержавеющая сталь, 1800*700*750 мм) с дополнительной полкой | Не менее 2 штук |
| Передаточное окно (нержавеющая сталь; не менее 90x90 см) | Не менее 1 шт. |
| Рабочая станция упаковочная | Не менее 2 шт. |
| Назначение комплекта | Комплект изделий для организации на базе упаковочной машины рабочего места по упаковке изделий медицинского назначения для паровой стерилизации |
| Состав комплекта | Стол с боковыми колонами для регулировки по высоте столешницы и закрепляемых навесных полок. Габариты ШхГхВ: 900х800х700-950мм. Стол мобильный, на 4 колесах, наличие блокировки на 2 колеса. Пределы регулирования навесных полок по высоте – 1000-1870мм Рабочая лампа с увеличительной линзой. Режущее устройство. Корзина - 570 х 270х260 мм. Корзина 220 х 150х125 мм. |
|  | Навесные полки 900х400 – 2шт. |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
| Общие габариты изделия | Высота, мм - не более 1870мм |
|  | Ширина, мм - не более 900мм |
|  | Глубина, мм – не более 800мм |

5. Комплекс для получения очищенной воды – 1шт.

| Назначение комплекса | Возможность получения очищенной воды и воды для инъекций (соответствие ФС 42-2620-97) |
| --- | --- |
| Общая производительность комплекса, не менее | Очищенная вода - 2000л/ч, вода для инъекций - 300 л/ч |
| Режим работы | Режим работы – полностью автоматический с возможностью ручной регулировки давления воды в элементах гидравлической системы |
| Электропитание | 380В, 50Гц, мощность - не более 2кВт |
| Параметры воды на выходе – по воде для инъекций | Давление воды – не менее 0,2бар, Удельная проводимость - мкСм/см, не более 8 |
| Состав комплекса | Фильтр удаления железа: Производительность не менее 2000л/ч Материал корпуса – нержавеющая сталь Габариты: 0,4х 0,78 м Объем засыпки – 50л Управление – автоматическое Регенерация -по таймеру с возможностью установки не менее 2-х параметров с точностью до 30 минут |
|  | Фильтр угольный: Производительность не менее 2000л/ч Материал корпуса – нержавеющая сталь Габариты: 0,4х 1,45 м Объем засыпки – 100л Управление – автоматическое Регенерация - по таймеру с возможностью установки не менее 2-х параметров с точностью до 30 минут |
|  | Установка двухступенчатого обратного осмоса: Производительность не менее 300л/ч Габариты установки: 0,6х0,6х1,2 м Материал корпуса - нержавеющая сталь Метод обессоливания воды – мембраны обратного осмоса типа XL 4040 или аналог, не менее 5 шт Управление работой – автоматическое Контроль качества – путем автоматического контроля проводимости получаемой воды Индикация параметров степени очистки воды на дисплее Комплектность установки двухступенчатого обратного осмоса: Элемент микрофильтрующий предочистки, 1мкм 1шт Колонка сорбционная угольная 1шт Аппараты разделительные обратноосмотические 2шт Элемент рулонный обратноосмотический 5шт Элемент фильтрующий стерилизующий патронный, типа ЭПМК-0,20-А-500 или аналог – 1шт Фильтроэлемент сорбционный, типа ЭФС 508-5ВВУ, или аналог - 1шт Электронасосный агрегат – 1шт Датчик сухого хода – 1шт Манометр – 2шт Блок управления и контроля – 1шт Накопительный бак объемом не менее 250 литров, с двумя уровнями |

| 6. Низкотемпературный стерилизатор (непроходной, однодверный) – 1 шт. |  |
| --- | --- |
| Товарный знак | Указать |
| Тип стерилизатора | непроходной |
| Тип двери | Слайдовая, вертикально скользящая |
| Стерилизующее средство | пары пероксида водорода |
| Температура в камере во время цикла стерилизации | не более 50° С |
| Форма упаковки стерилизующего средства – герметичный флакон, исключающий возможность испарения пероксида во внешнюю среду | наличие |
| Концентрация стерилизующего средства во флаконе в диапазоне,% | 58-60 |
| Документальное подтверждение разрешения на реализацию и использование стерилизующего средства на территории Российской Федерации | Наличие |
| Продолжительность стандартного цикла стерилизации, мин | Не более 50 |
| Количество циклов с одним сменным флаконом | Не менее 20 |
| Не требуется использование бустеров и адаптеров | - Наличие |
| Прямоугольная форма камеры | Наличие |
| Общий объем камеры, л. | Не менее 135 |
| Полезный объем камеры, л. | Не менее 100 |
| Электропитание | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | Не более 3,5 |
| Создаваемый вакуум в камере в диапазоне, Па | 10-60 |
| Вес, кг. | Не более 500 |
| Материал камеры алюминий | - Наличие |
| Выдвижные полки, шт. | - Не менее 2 |
| Цикл обработки загрузки включает стадии вакуумирования, стерилизации и аэрации | Наличие |
| Датчик контроля температуры в камере | Наличие |
| Два датчика контроля давления в камере | - Наличие |
| Автоматический тест на утечку | - Наличие |
| Для эксплуатации стерилизатора не требуется приточно-вытяжная вентиляция, подвод и очистка воды, дренаж, аэратор, холодильное оборудование, системы дожига газов | - Наличие |
| Стерилизатор обеспечивает эффективность в отношении всех известных возбудителей | - Наличие |
| Инструменты и оборудование, разрешенные к обработке в стерилизаторе: - эндоскопы, а также инструменты и комплектующие насадки к ним; - контуры наркозно-дыхательной аппаратуры; - пластиковые и резиновые изделия; - инструменты для общей и микрохирургии; - изделия, содержащие оптические и электронные элементы; - электроинструменты и батареи электропитания; - другие термолабильные инструменты и оборудование не допускающие длительного воздействия температуры выше 50°С; - изделия с замковыми частями и с каналами с внутренним каналом диаметром канала от 1 мм. | - Наличие |
| Встроенный инкубатор для проверки эффективности процесса стерилизации без отрыва от рабочего места, что позволяет снизить риск ошибок идентификации биологических индикаторов с разных стерилизаторов при централизованном способе контроля процесса | - Наличие |
| Ножное управление открытием/закрытием двери при помощи педали, обеспечивающее удобство загрузки/выгрузки изделий медицинского назначения в камеру для оператора | - Наличие |
| Система фильтрации удаляемого воздуха из камеры, обеспечивающая гарантированную безопасность оператора | - Наличие |
| Стерилизатор оборудован системой, исключающей несанкционированный доступ к устройству хранения и дозирования пероксида водорода | - Наличие |
| Прецизионный плунжерный насос, обеспечивающий высокую точность дозирования пероксида водорода | - Наличие |
| Двухступенчатый блок поддержания температуры испарителя, обеспечивающий гарантированное удаление водяной фазы из стериллянта при стерилизации длинных полых инструментов | - Наличие |
| Система безопасности оператора при закрывании двери | - Наличие |
| Жидкокристаллический цветной сенсорный дисплей для отображения информации и управления функциями стерилизатора | - Наличие |
| Дисплей стерилизатора отображает: - температура в градусах Цельсия - давление в камере - текущая фаза цикла - время до окончания цикла в минутах - информация об ошибках - другие критические параметры цикла | - Наличие |
| Встроенный принтер с распечаткой параметров и графиком проведенного цикла стерилизации | - Наличие |
| В режиме ожидания экран позволяет проверять статус стерилизатора | - Наличие |
| Система звукового и визуального оповещения о завершении или отмене цикла стерилизации. | - Наличие |
| Наличие встроенной, не требующей отдельной закупки системы мониторинга, выдающей сообщения об ошибках и причины отказа. | - Наличие |
| Возможность как автоматического, так и ручного прерывания или отмены цикла в случае возникновения ошибки и её отображение на дисплее. | - Наличие |
| Сетевой порт для подключения стерилизатора к компьютерной сети ЛПУ | - Наличие |
| В комплект поставки входят: |  |
| Низкотемпературный стерилизатор | 1 шт. |
| - Рулоны плоские для плазменной стерилизации - 50 мм х 70 м | - 2 шт. |
| - Рулоны плоские для плазменной стерилизации с интегрированным химическим индикатором - 150 мм х 70 м | - 2 шт. |
| - Индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации | - 200 шт. |
| Контейнер со стерилизующим средством емкостью 250 мл. | 20 шт. |
| Встроенные полки – корзины | 2 шт. |
| Корзины для инструментов | 2 шт. |
| 7. Ультразвуковая моечная установка |  |
| Товарный знак | Указать |
| Предназначена для предварительной очистки медицинского инструментария | Наличие |
| - Установка должна быть выполнена как независимое рабочее место для мойки с постоянным подключением к воде, электричеству, канализации и сжатому воздуху | - Наличие |
| - Две ванны: для ультразвуковой и ручной обработки | - Наличие |
| - Объем ванны для ультразвуковой обработки, л | - Не менее 60 |
| - Объем ванны для ручной обработки, л | - Не менее 60 |
| - Вес, кг | - Не более 85 |
| - Размер загрузочной корзины, мм | - Не менее 430х330х155 |
| - Пистолет-распылитель для подачи воды или воздуха | - Наличие |
| - Кран для смены рабочей среды пистолета | - Наличие |
| - Электропитание, В/ Гц | 220 /50 |
| - Общая потребляемая мощность, кВт | - Не более 3,0 |
| - Мощность излучателя, кВт | - Не менее 1,0 |
| - Частота ультразвукового излучения, кГц | - Не менее 37 |
| - Диапазон рабочей температуры, °C | - 10-60 |
| - Временной диапазон ультразвуковой обработки (минуты) | - 1-30 |
| - Дренажный слив | - Наличие |
| - Материал ванны | - Нержавеющая сталь |
| - Материал трубной обвязки | - Нержавеющая сталь |
| - Облицовочные панели корпуса | - Нержавеющая сталь |
| - Управление на базе микропроцессора | - Наличие |
| - Многострочный ЖК дисплей с отображением, стадии процесса, текущих параметров, предупреждающих сообщений | - Наличие |
| - Сенсорная панель управления | - Наличие |
| - Задаваемые параметры: продолжительность стадии мойки и температура раствора в ванне | - Наличие |
| - Русифицированный интерфейс | - Наличие |
| - Звуковая сигнализация о сбоях функционирования узлов и окончания процесса | - Наличие |
| - Комплектация: |  |
| - Ультразвуковая моечная установка, шт | - Не менее 1 |
| - Загрузочная корзина для инструмента, шт | - Не менее 1 |
| - Пистолет-распылитель со съемными насадками, шт | - Не менее 1 |
| - Смеситель для ванны, шт | - Не менее 1 |
| - Воздушный компрессор, шт | - Не менее 1 |
| - 8. Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов |  |
| Товарный знак | Указать |
| Конструкция шкафа | Напольная |
| Тип шкафа | Непроходной |
| Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304 | Наличие |
| Распашная дверь | Наличие |
| Вынос двери, мм | не более 700 |
| Перенавешиваемая дверь (возможность установки петель справа и слева) | Наличие |
| Ёмкость шкафа, эндоскопов, шт. | не менее 8 |
| Время сохранения стерильности эндоскопов | не менее 72 часа |
| Поддон для стекающей воды | Наличие |
| Горизонтальное расположение эндоскопов для предотвращения их деформации под собственным весом | Наличие |
| Подключение эндоскопов через специальные переходники на каждом уровне | Наличие |
| Быстрое подключение эндоскопов | Наличие |
| Запирающаяся дверь | Наличие |
| Дверь из стекла HST | Наличие |
| Воздушная завеса при открытии двери с целью предотвращения контаминации находящихся внутри эндоскопов | Наличие |
| Независимый контур сушки 1, обеспечивающий циркуляцию воздуха в камере шкафа на двойной скорости для сушки внешних частей эндоскопа | Наличие |
| Независимый контур сушки 2, обеспечивающий циркуляцию воздуха внутри каналов эндоскопов | Наличие |
| Сушка в контуре 1 на двойной скорости | Наличие |
| Сушка в контуре 2 под двойным давлением | Наличие |
| Контроль потока воздуха в обоих контурах | Наличие |
| Предварительный воздушный фильтр | Наличие |
| HEPA-фильтр H14 | Наличие |
| Датчики давления для контроля загрязнённости HEPA-фильтра | Наличие |
| Индикатор на панели, информирующий, о необходимости замены HEPA-фильтра | Наличие |
| Световая сигнализация в случае нарушения потока в любом из контуров | Наличие |
| Световая сигнализация неперезагружаемая – информирует о неисправности до момента её устранения | Наличие |
| Звуковая перезагружаемая сигнализация в случае неисправности | Наличие |
| Световая сигнализации об открытии двери | Наличие |
| Возможность программно задать допустимое время открытия двери | Наличие |
| Срабатывание световой сигнализации об открытии двери только по истечении допустимого времени открытия двери | Наличие |
| Перепрограммирование времени срабатывания сигнализации об открытии двери защищено паролем | Наличие |
| Диапазон регулировки температуры сушки | От температуры внешней среды до +40 °С |
| Защита паролем регулировки температуры сушки | Наличие |
| Возможность установить пороговые значения температур сушки, при которых сработает сигнализация неисправности | Наличие |
| Возможность регулировки пороговых значений температур сушки, при которых срабатывает сигнализация неисправности, защищена паролем | Наличие |
| Срабатывание датчиков, сигнализирующих о достижении пороговых значений температур только при закрытой двери | Наличие |
| Срабатывание датчиков, сигнализирующих о достижении пороговых значений температур только по истечении времени, необходимого для достижения установленной температуры | Наличие |
| Гомогенная (однородная) сушка во всём объёме сушильного шкафа, обеспечивающая отсутствие участков повышенной температуры, что гарантирует безопасность эндоскопов | Наличие |
| Масса, кг | не более 187 |
| Электроподключение | 230В/50Гц |
| Потребляемая мощность | не более 1,85 кВт |
| Уровень шума | не более 45 дБ(А) |
| Режимы работы |  |
| Количество программ | не менее 3 |
| Комплект поставки: |  |
| Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов, шт., не менее | 1 |
| Сетчатый лоток для размещения эндоскопа, шт., не менее | 8 |
| Коннектор для подключения эндоскопа к шкафу, шт., не менее | 8 |
| Поддон для стекающей воды, шт., не менее | 8 |

Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведен не ранее 2012 года

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Тара и упаковка  должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. 	Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

При поставке должна прилагаться регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия с приложениями, выданными органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Сборка, установка и приемка продукции производится в помещениях заказчика.

После приемки оборудования в эксплуатацию проводится инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика

Срок поставки: Поставка осуществляется в два этапа,  первый этап - поставка двух стерилизаторов паровых, двух моечно-дезинфекционных машин,  двух роторных упаковочных машин, комплекта вспомогательного оборудования для ЦСО, комплекса для получения очищенной воды - не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора, второй этап - поставка двух стерилизаторов паровых, низкотемпературного плазменного стерилизатора, ультразвуковой моечной установки, шкафа для хранения эндоскопов - не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора.

Срок ввода товара в эксплуатацию – в течение 5-и календарных дней с момента поставки товара и подписания сторонами товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки товара.

Гарантия на стерилизаторы паровые и моечно-дезинфекционные машины составляет не менее 36 месяцев, на остальное оборудование не менее 12 месяцев