Приложение №2

к извещению № 13 от «25» февраля 2013 года

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Описание требований | Наличие функции параметра по ТЗ | Надпись или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Наличие сертификата соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 2. Общие технические требования |  |  |  |  |
| 2.1 | Валидация и соответствие стандартам ATS (American Thoracic Society) | Наличие |  |  |
| 2.2 | Датчик потока и объема: цифровая турбина | Наличие |  |  |
| 2.3 | Возможность работы прибора с многоразовыми и одноразовыми цифровыми турбинами | Наличие |  |  |
| 2.4 | Диапазон измерения объема/потока: | 0-10 л |  |  |
| 2.5 | Диапазон измерения потока | 0-16л/с |  |  |
| 2.6 | Автоматическое вычисление индекса корреляции BTPS фактора разности температура тела и окружающей среды на момент проведения теста | Наличие |  |  |
| 2.7 | Встроенный датчик атмосферного давления для индекса корреляции на момент проведение теста | Наличие |  |  |
| 2.8 | Точность | объема: < 3% или 50 мл. потока: < 5% или 200 мл/с |  |  |
| 2.9 | Динамическое сопротивление | <0.8 см H2O/Л/с |  |  |
| 2.10 | #### Емкость памяти, количество / продолжительность тестов, не менее | 6000 тестов спирометрии или 1000 часов записи оксиметрии |  |  |
| 2.11 | Держатель датчика для работы с одноразовыми цифровыми турбинами | Наличие |  |  |
| 2.12 | Калибровка турбин при помощи калибровочного шприца | Наличие |  |  |
| 2.13 | Работа от аккумулятора и от сети через зарядное устройство | Наличие |  |  |
| 2.14 | Подключение к персональному компьютеру | Наличие |  |  |
| 2.15 | Печать результатов: На встроенный термопринтер | Наличие |  |  |
|  | На внешний принтер | Коммуникация через Bluetooth |  |  |
| 2.16 | Возможности передачи данных: На персональный компьютер | RS232 или USB |  |  |
|  | Передача данных на телемедицинский сервер | Коммуникация с модемом через Bluetooth |  |  |
| 2.17 | Размер регистрационной бумаги | Ширина не менее 112 мм, 30 м. в рулоне |  |  |
| 2.18 | Температурный компенсаторный датчик | Полупроводник 0-45 C |  |  |
| 2.19 | ЖК-дисплей | Цветной дисплей высокого разрешения, 240x320 пикселей |  |  |
| 2.20 | Размеры дисплея, не менее | 120 х 90 мм |  |  |
| 2.21 | Угол поворота дисплея, диапазон не менее | 0-180º |  |  |
| 2.22 | Клавиатура буквенно-цифровая | Наличие |  |  |
| 2.23 | Язык клавиатура | Русский, английский |  |  |
| 2.24 | Клавиши для быстрого доступа к основным функциям прибора | Наличие |  |  |
| 2.25 | Отсек для хранения держателя турбины и кабеля, встроенный в корпус прибора | Наличие |  |  |
| 2.26 | Размеры, не более | 310x205x65 мм |  |  |
| 2.27 | Вес, не более | 1,9 кг |  |  |
| 3. Измеряемые параметры: |  |  |  |  |
| 3.1 | #### Измеряемые и вычисляемые параметры спирометрии: | Наличие по каждому пункту |  |  |
|  | #### ERV Резервный объем выдоха |  |  |  |
|  | #### FEF25 Максимальный поток воздуха при 25% форсированной жизненной емкости легких |  |  |  |
|  | #### FEF50 Максимальный поток воздуха при 50% форсированной жизненной емкости легких |  |  |  |
|  | #### FEF75 Максимальный поток воздуха при 75% форсированной жизненной емкости легких |  |  |  |
|  | #### FEF25/75 Средний поток при изменении от 25% до 75% форсированной жизненной емкости легких |  |  |  |
|  | #### FET Время форсированного выдоха |  |  |  |
|  | #### FEV1 Объем воздуха, выдыхаемого в течение 1-ой секунды теста |  |  |  |
|  | *FEV1 Наилучшее значение FEV1 |  |  |  |
|  | #### FEV6 Объем воздуха, выдыхаемого в течение первых шести секунд теста |  |  |  |
|  | #### FEV1% FEV1/FVC x 100 |  |  |  |
|  | #### FEV6% FEV6/FVC x 100 |  |  |  |
|  | #### FEV1%VC FEV1/VC x 100 |  |  |  |
|  | #### FEV1/FEV6% FEV1/FEV6 x 100 |  |  |  |
|  | #### FIVC Форсированная жизненная емкость на вдохе |  |  |  |
|  | #### FIV1% FIV1/FIVC x 100 |  |  |  |
|  | #### RR Частота дыхательных движений в покое |  |  |  |
|  | #### FVC Форсированная жизненная емкость легких |  |  |  |
|  | *FVC Наилучшее значение FVC |  |  |  |
|  | #### IC Емкость вдоха |  |  |  |
|  | #### IVC Емкость медленного вдоха |  |  |  |
|  | #### MVV Максимальная произвольная вентиляция |  |  |  |
|  | #### PEF Максимальный поток воздуха на выдохе |  |  |  |
|  | *PEF Наилучшее значение PEF |  |  |  |
|  | #### PIF Максимальный поток воздуха на вдохе |  |  |  |
|  | #### Te Среднее время выдоха в покое |  |  |  |
|  | #### Ti Среднее время вдоха в покое |  |  |  |
|  | #### Ti/Te Отношение ti/te |  |  |  |
|  | #### TV Объем экскурсий грудной клетки |  |  |  |
|  | #### TV/ti Средний поток воздуха на вдохе в покое |  |  |  |
|  | #### VE Вентиляция легких в покое |  |  |  |
|  | #### Vext Экстраполированная емкость |  |  |  |
|  | #### VC Емкость медленного выдоха |  |  |  |
| 3.2 | Встроенные методики определения нормальных спирометрических величин: - Для взрослых: ERS (европейское респираторное общество) - Для взрослых: Knudson - Для взрослых: Morris/Bass - Для взрослых многоцентровое исследование Barselona - Для детей: Knudson - Для детей: Zapletal | Наличие |  |  |
| 3.3 | Стимулирующая педиатрическая программа с отображением на дисплее спирометра | Наличие |  |  |
| 4. Программное обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Программное обеспечение для соединения с ПК и для обработки результатов исследования Winspiro PRO | Наличие |  |  |
| 4.2 | Приложение для проведения исследования ФВД в педиатрии со вспомогательной анимацией | Наличие |  |  |
| 4.3 | Приложение для телемедицинского сервиса | Наличие |  |  |
| 4.4 | Специальное приложение в программе для проведения бронхо-провакационных тестов | Наличие |  |  |
| 4.5 | Приложение для выполнения калибровки турбины | Наличие |  |  |
| 4.6 | Коммуникация с ПК | RS232, USB |  |  |
| 5. Прочие условия |  |  |  |  |
| 5.1 | Документация на русском языке | Наличие |  |  |
| 5.2 | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев |  |  |
| 6. Комплект поставки |  |  |  |  |
| 6.1 | Аппарат для спирометрии | 1 шт. |  |  |
| 6.2 | Держатель турбины с кабелем | 1 шт. |  |  |
| 6.3 | Сетевой адаптер | 1 шт. |  |  |
| 6.4 | Турбина многоразовая | 1 шт. |  |  |
| 6.5 | Турбина одноразовая | 2 шт. |  |  |
| 6.6 | Программное обеспечение | 1 CD |  |  |
| 6.7 | Зажим для носа | 1 шт. |  |  |
| 6.8 | Лента регистрационная | 1 рулон |  |  |
| 6.9 | Мундштук многоразовый взрослый | 1 шт. |  |  |
| 6.10 | Сумка для хранения и переноски | 1 шт. |  |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31