Приложение № 1

к Извещению от «13» марта 2013г.

№ 0356300120313000010

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На установку дверей рентгенозащитных

Дверная коробка имеет два исполнения: "Коридорная" (ДРК) и "Пультовая" (ДРП).

"Коридорная " устанавливается в дверной проём, соединяющий помещение для рентгеновских исследований и коридор.

"Пультовая" предназначена для установки в проём, соединяющий помещение для рентгеновских исследований и пультовую.

- Исполнения блоков дверных рентгенозащитных: "Дверь из фотолаборатории, процедурной и комнаты управления в коридор должна из соображений пожарной безопасности открываться "на выход" (по ходу эвакуации), а из комнаты управления в процедурную - в сторону процедурной" (п.3.26 СанПиН 2.6.1.1192-03)

1. Требования к рентгенозащитным дверям:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Описание | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок дверной рентгенозащитный одностворчатый "Пультовая" (ДРП) | Размер по коробке 940x1960 h, экв.1,0мм Pb. с окном рентгенозащитным 356х356 экв.2,5мм Pb. Открывание правое. Врезной замок. Ручка-защелка. | Блок дверной рентгенозащитный предназначен для установки в стационарных рентгеновских кабинетах, и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Конструкция дверного блока должна быть выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Дверной блок состоит из рентгенозащитного дверного полотна и рентгенозащитной дверной коробки. Конструкция блока предусматривает непрерывную защиту от излучения по всей площади дверного проёма, в том числе в местах примыкания дверной коробки к поверхности стен помещения, в связи с чем, в этих местах не требуется устройство какой-либо дополнительной защиты. Изделие должно быть выполнено из металла. В качестве рентгенозащитного материала в конструкции используется свинец листовой ДПРНМ С2 ГОСТ 9559-75. Дверной блок обеспечивает кратность ослабления рентгеновского излучения, эквивалентную не менее 1,0 мм Pb (при напряжении на трубке 100 кВ). Порошковое покрытие изделия устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами. Цвет изделия - серый. В дверное полотно "Пультовая" (ДРП) должно быть установлено смотровое окно, с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 ГОСТ 9541-75. | шт. | 1 |
| 2 | Блок дверной рентгенозащитный двухстворчатый "Коридорная" (ДРК) | Размер по коробке 1160x1980 h, экв.1,0мм Pb Рабочая створка правая – 800мм. Врезной замок. Ручка-защелка. Торцевая задвижка - 2шт. |  | шт. | 1 |

  - 2.Требования к выполнению работ:

2.1  Объемы работ:

-  демонтаж дверей заказчика;

-  установка новых дверей;

-  отделочные работы (заделка зазоров и отделка откосов: шпатлевка и покраска водоэмульсионной краской)

-  покрытие зашпатлеванной стены рентгенозащитным раствором;

2.2  Выполнение работ проводится  с соблюдением техники безопасности;

-  ограничением  доступа  посторонних лиц в зону выполнения работ;

- ответственности за соблюдение требований по безопасности труда при проведении  работ до полной сдачи объекта несет Подрядчик.

2.3 Срок гарантии на выполненные работы и оборудование составляет 24 месяца с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

2.4  Срок выполнения работ составляет 5 дней  с момента подписания договора.