Приложение №2

к извещению №20 от «13» марта 2013 года

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления |  |
| 2. | Модель | ТГДц 01-ПРА или эквивалент |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Россия |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4. | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления | Наличие |  |
| 4.1. | Область применения: для бесконтактного измерения внутриглазного давления в офтальмологии (в том числе детской), оптометрии, общей врачебной практике (семенная медицина), неврологии | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Метод измерения: |  |  |
|  | - транспальпебральный | Наличие |  |
|  | - склеральный | Наличие |  |
| 5.2 | Единицы измерения – истинное ВГД (Р0) в диапазоне | 5-60 мм рт.ст. |  |
| 5.3 | Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: |  |  |
|  | - от 5 до 20 мм рт.ст. | ± 2,0 мм рт.ст. |  |
|  | - от 20 до 60 мм рт.ст. | ± 10 % |  |
| 5.4 | Время одного измерения, с, не более | 3 |  |
| 5.5 | Напряжение питания, В, не более | 3 |  |
| 5.6 | Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 |  |
| 5.7 | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 5.8 | Масса, г, не более | 89 |  |
| 5.9 | Габаритные размеры, мм, не более | 174х26х20 |  |
| 5.10 | Элемент питания, не менее | 1 |  |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2013г. | Наличие |  |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 6.6. | Обучение персонала правилам работы на приборе | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31