Приложение №2

к Извещению № 4 от «09» апреля 2013г.

о проведении запроса котировок

Медико-технические требования к гематологическому автоматическому анализатору Medonic M20 на 20 параметров с комплектом реагентов

| Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные (медико-технические) характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- |
| Тип аппарата | Гематологический автоматический анализатор |
| Количество определяемых параметров, не менее | 20 |
| Измеряемые параметры | эритроциты (RBC); гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC); ширина распределения эритроцитов (абсолютное и относительное значение) (RDW%, RDWabs); лейкоциты (WBC); содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение) (LYMabs, LYM%); содержание гранулоцитов (абсолютное и относительное значение) (GRAabs, GRA%); содержание средних лейкоцитов (абсолютное и относительное значение) (MIDabs, MID%); тромбоциты (PLT); средний объем тромбоцитов (MPV); тромбокрит (PCT); ширина распределения тромбоцитов (PDV); большие тромбоциты (LPCT) |
| Производительность, не менее | 67 исследований в час |
| Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | Наличие |
| Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |
| Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |
| Режимы работы | Пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью Стаканчик с предварительно разведенной кровью |
| Объем крови | Не менее 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); Не менее 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью |
| Система дозирования | поворотный клапан в без шприцевой гидравлической системе |
| Количество каналов счета, не менее | 2 |
| Количество реагентов, не более | 2 |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| Встроенный дилютер изотонического разбавителя | Наличие |
| Дисплей, не менее | Сенсорный цветной, 240х320 |
| Язык меню | Русский, Английский |
| Память, не менее | 1000 образцов 1000 контрольных проб |
| Автоматическое отслеживание текущей даты | наличие |
| Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов, не менее | 9 программ |
| Возможность идентификации проб по: | - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию |
| Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | Автоматический режим Ручной режим |
| Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | наличие |
| «Спящий» режим | наличие |
| Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | наличие |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие |
| Встроенный контроль качества | наличие |
| Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 119,9х109/l 0 – 14х1012/l 15 – 250 fl 0 – 1999 x 109/l 0 – 35,0 g/dl |
| Воспроизводимость WBC RBC MCV PLT HGB | 0- 1.8 % 0- 1.1 % 0- 0.3 % 0- 3.3 % 0- 1.0 % |
| Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер | наличие |
| Вывод результатов на дисплей | наличие |
| Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей | наличие |
| Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях | наличие |
| Система флагирования параметров счета | наличие |
| # Компьютерный интерфейс | Не менее 2 USB порта, 1 mini USB порт |
| Сканер штрих кодов (опция) | наличие |
| Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | наличие |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие |
| Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | наличие |
| Автоматическое определение и индикация засорения апертуры | наличие |
| Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях | наличие |
| Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) | наличие |
| Представление и обработка контрольных данных | Графики Леви-Дженнингса |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев |
| Напряжение | не более 220В 50 Гц |
| Потребляемая мощность рабочий режим Спящий режим | не более 100Вт не более 20Вт |
| Габаритные размеры, мм | не более 410х290х460 |
| Вес, кг | Не более 18 |
| В комплект поставки входит | Источник бесперебойного питания, отвечающий требованиям: Выходная мощность 500W, форма выходного напряжения – синусоида Принтер, отвечающий требованиям: Матричный, монохромный, формат бумаги A4, скорость печати– 337 знаков в секунду, бумага рулонная, листовая, картридж ленточный Кабель соединительный для принтера «Юнивет I» с ЭДТА на 200 мкл крови c капилляром 100шт./уп. 10 упаковок Изотонический раствор Medonic M, 20 л/уп. (на 900 иссл.) 1 упаковка Лизирующий раствор Medonic M, 5л/уп. (на 900 иссл.) 1 упаковка Очищающий раствор, 0,25 л/уп. 1 упаковка Промывающий раствор, 1 л/уп. 1 упаковка Гематологический контроль, нормальный уровень, 16 параметров. 1 флакон "Boule Con-Diff High" (гематологический контроль 16 параметров), 1фл*4.5 мл 1 флакон "Boule Con-Diff Low" (гематологический контроль 16 параметров), 1фл*4.5 мл |
| Дата выпуска прибора | Не ранее 2012 года |
| Серийный номер на задней стороне прибора | наличие |
| Свидетельство о Внесении в реестр утвержденных типов средств измерений изделий медицинской техники | наличие |