Приложение №2

к извещению №28 от «16» апреля 2013 года

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Лабораторная центрифуга |  |
| 2. | Модель | ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» или эквивалент |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Россия |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3.3 | Назначение: предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил при применении в практике клинической лабораторной диагностики, в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями |  |  |
| 4 | Центрифуга обеспечивает: |  |  |
| 4.1 | Плавный разгон и плавное торможение вращения ротора | Наличие |  |
| 4.2 | Автоматическое отключение двигателя через заданный интервал времени. | Наличие |  |
| 4.3 | Индикацию времени работы (при отсутствии предварительного задания интервала времени работы). | Наличие |  |
| 4.4 | Блокировку включения двигателя при открытой крышке. | Наличие |  |
| 4.5 | Блокировку открывания крышки при работающем двигателе. | Наличие |  |
| 4.6 | Работу с максимальным объемом центрифугата - 150 см3. | Наличие |  |
| 4.7 | Неуравновешенность масс в диаметрально противоположных гильзах - до 2г. | Наличие |  |
| 4.8 | Один вид универсальных гильз (для конических и цилиндрических пробирок). | Наличие |  |
| 4.9 | Центрифуга имеет два вида вкладышей (амортизаторов) для цилиндрических и конических гильз. | Наличие |  |
| 4.10 | Возможность визуального наблюдения за вращением пробирок через прозрачное окно в верхней крышке | Наличие |  |
| 4.11 | Применение высококачественных термополимеров при изготовлении корпуса. | Наличие |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Напряжение питания - сеть переменного тока | 220 В, 50 Гц |  |
| 5.2 | Потребляемая мощность, В А, не более | 100 |  |
| 5.3 | Скорость вращения ротора, об./мин. | 1000, 1500, 2000, 2700 |  |
| 5.4 | Фактор разделения, g | 1430 |  |
| 5.5 | Номинальный объем центрифугата,см3 | 100 |  |
| 5.6 | Установка таймера, мин | От 1 до 99 |  |
| 5.6 | Применяемые пробирки стандартные, цилиндрические и конические диаметром до 17 мм, высотой до 150 мм | Наличие |  |
| 6 | Условия эксплуатации: |  |  |
| 6.1 | температуре окружающего воздуха | От +10 до +35 °С |  |
| 6.2 | относительная влажность воздуха | 80% при +25 °С |  |
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более | 460x405x270 |  |
| 8 | Масса без упаковки, кг, не более | 10 |  |
| 9 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2013г. | Наличие |  |
| 10 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 11 | Срок гарантии не менее 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 12 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 13 | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 14 | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31