Приложение №2

к извещению №31 от «29» апреля 2013 года

Техническое задание

на аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Россия |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 4. | Функциональные характеристики: |  |  |
| 4.1 | Аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический предназначен для воздействия импульсным низкочастотным электромагнитным полем (ИНЭМП) нетепловой интенсивности при лечении методом биорезонансной электромагнитной терапии. | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики |  |  |
| 5.1 | Амплитуда выходного импульсного сигнала: 5,10,15В | Наличие |  |
| 5.2 | Длительность фронта импульса: не более 3 мкс. | Наличие |  |
| 5.3 | Полярность: отрицательная | Наличие |  |
| 5.4 | 12 фиксированных частот следования выходных импульсов: 10,20,30,40,52,57,60,64,70,75,80,120ГЦ. | Наличие |  |
| 5.5 | Установка временных интервалов: от 1 до 19 мин.с шагом 1 минута | Наличие |  |
| 5.6 | Электрическая составляющая напряженности ИНЭМП в зоне терапии: На поверхности выносной пластины 8-10 В/см На поверхности наушников приставки ЭЛЕМАГС 0,4-0,8 В/см В зоне терапии на расстоянии 20 см от электрода встроенного 0,01-0,05 В/см | Наличие Наличие Наличие |  |
| 5.7 | Индукция постоянного магнитного поля на поверхности наушников: 1-5 мТл | Наличие |  |
| 5.8 | Питание от сети переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В | Наличие |  |
| 5.9 | Мощность , потребляемая аппаратом, не более 8 ВхА | Наличие |  |
| 5.10 | Масса аппарата с комплектом принадлежностей не более 2 кг. | Наличие |  |
| 5.11 | Аппарат обеспечивает возможность продолжительной работы в течении 12 часов в день путем двукратной наработки по 6 часов с перерывом 2 часа. | Наличие |  |
| 6. | На корпусе: |  |  |
| 6.1 | Синтезатор частоты | Наличие |  |
| 6.2 | Клавиатура | Наличие |  |
| 6.3 | Электрод встроенный | Наличие |  |
| 7. | Комплектация: |  |  |
| 7.1 | Аппарат | Наличие |  |
| 7.2 | Комплект выносных пластин | Наличие |  |
| 7.3 | Приставка отологическая для стимуляционной терапии заболеваний слухового нерва «ЭЛЕМАГС» | Наличие |  |
| 7.4 | Адаптер сетевой | Наличие |  |
| 8 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |  |
| 9 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 10 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 20013 года | Наличие |  |
| 11 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 12 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31