Приложение № 1

к Извещению от «13» мая 2013г.

№ 0356300120313000023

## о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Эхосинускоп (синускан)

| № п/п | Описание требований |  | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Обнаружение верхнечелюстного или лобного синусита путем регистрации ультразвукового эхо-сигнала, отраженного от полости, заполненной жидкостью |  | Наличие |  |
| 1.2. | Наименование |  | Указать |  |
| 1.3. | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |
| 1.4. | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  | Указать |  |
| 1.5. | Сертификат соответствия Госстандарта России |  | Указать |  |
| 1.6. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Принцип измерения |  | Посылка импульса ультразвуковой энергии, регистрация отраженной энергии (по принципу эхолота) и ее преобразование в электрический сигнал |  |
| 2.2. | Отображение на дисплее расстояния между отражающими слоями и их плотности на точечной матрице в виде графика кривой, либо в виде диаграммного столбца |  | Наличие |  |
| 2.3. | Глубина зондирования |  | От 0,5 см до 8 см |  |
| 2.4. | Не требует предварительной подготовки пациента |  | Да |  |
| 2.5. |  | Может применяться при обследовании детей от 3 лет и беременных женщин и для повторных исследований без дополнительного риска для здоровья пациента | Да |  |
| 2.6. | Размеры, не более |  | 210х69х36 мм |  |
| 2.7. | Вес, не более |  | 292 г с аккумулятором |  |
| 2.8. | Аккумулятор |  | 6,2 В, 720 мАч, NiMH |  |
| 2.9. | Дисплей: |  |  |  |
|  | ЖКД с высокой разрешающей способностью и индикацией графика кривой, не менее |  | 64х128 пикселей |  |
|  | Размер, не менее |  | 30х57 мм |  |
| 2.10. | Шкала: длина не менее |  | 8 см |  |
| 2.11. | Память, не менее |  | На 4 измерения |  |
| 2.12. | Частота ультразвуковых колебаний, не менее |  | 3 МГц |  |
| 2.13. | Возможность вывода результатов на печать на внешнем принтере |  | Наличие |  |
| 3. Комплект поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Основной блок |  | Не менее 1 шт. |  |
| 3.2. | Кабель с адаптером |  | Не менее 1 шт. |  |
| 3.3. | Аккумулятор |  | Не менее 1 шт. |  |
| 3.4. | Чехол для переноски |  | Не менее 1 шт. |  |
| 3.5. | Провод USB для подключения к принтеру |  | Не менее 1 шт. |  |
| 3.6. | Облегченный пластиковый кейс для переноски |  | Не менее 1 шт. |  |
| 3.7. | Тюбик с ультразвуковым гелем объемом 60 мл |  | Не менее 1 шт. |  |
| 3.8 | Количество комплектов |  | 2 шт. |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее 2012 |  |  | Наличие |  |
| Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать |  |
| Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  |  | Наличие |  |