Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 17.05.2013 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество | Прием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентген аппарат РУМ – 20 0001371655 | Шт. | 1 |  |
| 2 | Рентгенодиагностический комплекс «Сириус» 0001378897 | Шт. | 1 |  |
| 3 | Аппарат рентгеновский передвижной 10Л6-01 04143311232074 | Шт. | 1 |  |
| 4 | Флюорограф ПроCкан - 2000 0001375466 | Шт. | 1 |  |
| 5 | Рентгенодиагностический комплекс Moviplan ММ000024567 | Шт. | 1 |  |
| 6 | Настольная проявочная машина М000024515 04143311232319 04143311232320 | Шт. | 3 |  |
| 7 | Аппарат рентгенографический «MULTIX PRO» ММ000024795 | Шт. | 1 |  |
| 8 | Флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемкиФЦМ Барс – «РЕНЕКС» М000024792 | Шт. | 1 |  |

| № п/п | Виды работ и условия | Требование |
| --- | --- | --- |
|  | Вид работ: |  |
| 1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | При каждом посещении |
| 2 | Вскрытие пульта управления и его очистка | Ежемесячно |
| 3 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов, проверка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключатель, блокировки, предупредительный фонарь), проверка срабатывания концевых выключателей первого и второго рабочих мест, наличия средств индивидуальной защиты | Ежемесячно |
| 4 | Затяжка ослабленных крепежных соединений элементов, соединителей | Ежемесячно |
| 5 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей | Ежемесячно |
| 5.1. | При истечении срока нормативной эксплуатации прибора следует ежегодно проверять параметры электробезопасности прибора (сопротивление изоляции, токи утечки, напряжение прикосновения и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях | Наличие |
| 6 | Чистка электрических контактов реле | Ежемесячно |
| 7 | Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки, сигнальных ламп, тросов, резисторов и других элементов | При необходимости |
| 8 | Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки, тросов | При необходимости |
| 9 | Проверка и регулировка ЭСУ, РЭОП, ССЯ, ВКУ | Ежеквартально |
| 10 | Проверка работы электрических и механических диафрагм | Ежемесячно |
| 11 | Проверка совместимости рентгеновского луча и светового центратора | Ежеквартально |
| 12 | Проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным | Ежеквартально |
| 13 | Проверка состояния деталей, узлов, тросовых систем и потолочных механизмов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности редукторов и рентгеновских излучателей, надежности стенового крепления | Ежегодно |
| 14 | Смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравновешивающих устройств | Ежеквартально |
| 15 | Проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и станков | Ежегодно |
| 16 | Проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки | Ежеквартально |
| 17 | Проверка состояния привода дверей | Ежемесячно |
| 18 | Комплексная наладка и регулировка аппарата | Ежегодно |
|  | Условия |  |
| 1 | Федеральная лицензия, дающая право на проведение технического обслуживания рентгеновской аппаратуры | Наличие |
| 2 | Лицензия РОСПОТРЕБНАДЗОРа на право работы с источниками ионизирующего излучения | Наличие |
| 3 | Технического обслуживание по графику не реже 1 раза в месяц | Наличие |
| 4 | ТО в соответствии МР «Техническое обслуживание медицинской техники» (утв. МЗ РФ 27.10.03 № 293-22-233) | Наличие |